## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Operační a vyšetřovací stoly
Část 1: Stůl operační s příslušenstvím
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 8
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Elektromechanický systémový operační stůl s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Operační stůl systémový - základní požadavky
Počet kusů: 1 (jeden, Centrální operační sály / sekční sál)
Celkový počet základen operačních stolů: 1ks
Celkový počet výměnných segmentovaných desek: 1ks
Celkový počet transportních vozíků: 1ks
Elektromechanický operační stůl - systém s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory, sestávající z:
- nohy stolu s mobilní základnou (transportabilní pomocí transportního vozíku)
- výměnných desek segmentovaných s motoricky ovládanými pohyby a s příslušenstvím podle určení jednotlivých chirurgických oborů
- transportního vozíku pro operační desky a nohu stolu
Univerzální použití pro všechny chirurgické obory
Základní („nulová“) pozice zadaná jedním tlačítkem ovladače - pro uvedení všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy a případně i manipulační výšky pro převoz desky. Sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta.
Jednotlačítková předvolba pozice polosed („plážové lehátko“) a „můstek“
Funkce na dálkové ovládání prostřednictvím IR bezkabelového ručního ovladače s displejem a komunikací v českém jazyce: výškové polohování, Trendelenburg, antitrendelenburg, oboustranný laterální náklon, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť
Možnost úpravy ovládání tak, aby umožňovalo uložení min. 10 předvolených nastavení operačního stolu
Záložní ovládání na bočním krytu nohy operačního stolu (na jiných místech, nebo pomocí přidaného kabelového ovladače není přípustné)
Povolené zatížení min. 360 kg + 20 kg standardního příslušenství
Integrované akumulátory s vysokou kapacitou (min. 5 dnů běžného provozu bez dobíjení)
Mobilní nabíječka pro IR bezkabelový ruční ovladač, celkový počet: 1ks
Integrovaná funkce rozpoznávání napojeného příslušenství - možnost užívání integrovaného aktivního antikolizního systému s eliminací kolize s přístroji a podlahou na operačním sále - možnost vyloučení a nápravy nebezpečné situace, příslušenství musí být vybaveno mikročipy nebo jiným identifikačním zařízením
Transportní vozík pro nohu stolu a výměnné desky výškově stavitelný (pro snadné a rychlé překládání pacienta z lůžka a zpět na lůžko), se snadnou manipulací (dvě integrované rukojeti, snadné udržení přímého směru výsuvným pátým kolečkem) a centrální brzdou
Navážení desek na nohu stolu ve směru hlava - nohy i nohy - hlava s automatickým rozpoznáním pozice, bez nutnosti manuálního nastavení reverzního režimu
Vzájemná kompatibilita veškerého příslušenství, všech typů desek, transportních vozíků a noh stolů
Požadavky na základnu operačního stolu
Mobilní provedení
Výškové nastavení v rozsahu min. 625 - 1150 mm bez polsterů
Laterální náklon min. 28° obousměrně
Podélný náklon (Trendelenburg, antitrendelenburg) min. 45° obousměrně
Kombinace Trendelenburg/laterální náklon min. 30°/10°
Podélný posuv min. 320mm
Požadavky na základní desku operačního stolu
Základní deska stavebnicová min. šestisegmentová (hlavový segment, horní zádový segment, střední zádový segment, sedací segment, dva nožní segmenty nedělené)
Elektricky ovládané pohyby základní desky:
- základní zádová sekce: vzhůru min. 70°, dolů min. 55°
- nožní sekce: vzhůru min. 90°, dolů min. 90°
- dělené podložky dolních končetin též samostatně
Manuálně ovládané polohy základní desky :
- horní část zádové sekce: vzhůru min. 90°, dolů min. 60°
Podložka hlavy s nastavením dvěma klouby (ne jen sklopné), standardní, v šířce desky stolu, ovladatelná jednou rukou
Napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné u všech modulárních segmentů
Možná záměna nožních a zádových segmentů
Polstery snižující riziko vzniku proleženin (bez použití gelových podložek), tloušťka min. 80 mm, jednoduše odnímatelné, upevněné na základ desky welcro spoji („suchý zip“)
Příslušenství operačního stolu pro gynekologii / porodnictví
3ks Podložka paže pro anestezii, délka min. 450 mm, možnost polohování při výkonech, stavitelná výškově a stranově, vč. poutacích pásků a polsteru
1ks Anesteziologický rám polohovatelný, roztažitelný, s připevněním na eurolištu
1ks Držák anesteziologických hadic s připevněním k euroliště
3ks Svorka radiální na eurolištu
1ks Pás tělový pro fixaci pacienta, pratelný
1 pár Gynekologický držák dolních končetin, mechanický ("schaut")
1ks Pánevní prodloužení k operační desce o celkové délce min. 300 mm
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů / sekčního sálu, místnost č. CH.3.08.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Realizací předmětu plnění této veřejné zakázky zadavatel zamýšlí doplnění stávajícícho systému operačních stolů tím, že dojde k obměně staršího, morálně i fyzicky opotřebeného operačního stolu, který je se stávajícím systémem nekompatibilní. Účastník musí nabídnout takové řešení, které zajistí plnou vzájemnou funkčnost všech dodaných komponent operačního stolu se stávajícím technologickým systémem zadavatele. V případě, že účastník nabídne nekompatibilní řešení, musí jeho nabídka obsahovat kromě výše definovaného předmětu plnění rovněž kompletní, vzájemně unifikovaný systém operačních stolů vč. příslušenství pro tři operační sály v odpovídajícím rozsahu a kvalitě, jako je stávající systém zadavatele. Stávající vybavení, které musí být v případě nekompatibilního řešení nahrazeno adekvátní náhradou, je uvedeno v samostatné Příloze č. 6 zadávací dokumentace. Podrobná technická specifikace stávajícího vybavení zadavatele, určeného k eventuální náhradě, bude poskytnuta případnému zájemci na vyžádání v rámci institutu vysvětlení zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ..........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení