# Technické požadavky - příloha Kupní smlouvy č.1

Veřejná zakázka:

„Oblastní nemocnice Trutnov a.s.- výpočetní tomograf“

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| --- | --- | --- |
| rychlý a výkonný systém výpočetní tomografie umožňující snímat min. 128 řezů v ose Z na jednu rotaci 360° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CT přístroj je vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické, a to včetně intervenčních výkonů a kompletního kardio vyšetření, vybavený inteligentním systémem redukce dávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém se skládá z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí a Multimodalitního nezávislého serverového portálu s pracovními stanicemi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky je kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Gantry |  |  |
| velikost otvoru gantry min. 780 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sklon gantry min. +/- 25° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detekční systém |  |  |
| počet simultánně skenovaných řezů v ose Z min. 128 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální šíře vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) 0,65 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru min. 38 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavitelná kolimace ve vyšetřovacím modu min. 128 x max. 0,65 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka |  |  |
| tepelná kapacita anody rentgenky (nebo ekvivalent chladícího výkonu) min. 7,5 MHU /nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 20 MHU/ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generátor |  |  |
| výkon generátoru min. 72 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pacientský stůl |  |  |
| nosnost pacientského stolu min. 290 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z min. 1750 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlost posunu stolu při helikálním skenu min. 170 mm/s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Skenovací parametry |  |  |
| maximální možné FOV min. 500 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nejkratší čas 360° rotace pro helikální skenování max. 0,35s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možné volby napětí min. 80 kV - 135 kV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální volitelný proud min. 600 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální skenovací čas min. 80 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| skenovací technika pro mozkovou perfuzi min. šíře 80 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Parametry zobrazení |  |  |
| rekonstrukční matrice min. 512 x 512 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nejmenší nutná dávka v mGy pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm @ 0,3 %, nebo 3 HU maximálně 11 mGy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| aktivní kolimátor (nástroj pro restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřované pole) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akviziční konzole |  |  |
| 1 x monitor velikost min. 23“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| operační paměť RAM - min. 16 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úložná kapacita pro RAW data – min. 1000 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická optimalizace mA v průběhu skenování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení kV před skenováním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická tvorba sérií MPR dle orgánových programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dedikované vyšetřovací protokoly pro dětské pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| skenování srdce s EKG triggeringem včetně možnosti prospektivního hradlování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nejmodernější iterativní rekonstrukce (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) min. 25 obr./s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost importu pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro odstranění metalických artefaktů (O-MAR, iMAR, SEMAR, SmartMAR ) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro rekonstrukce 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, MinIP, VRT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro automatické odstraňování kostí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| technika pro podporu správného nacentrování pacienta a detekci izocentra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| archivační jednotka CD/DVD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zálohování systému pomocí UPS s min. délkou zálohy 15 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Multimodalitní nezávislý serverový portál |  |  |
| možnost min. 10 pracovních míst a min. 6 současně pracujících uživatelů pro základní diagnostiku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konfigurace pro server: operační paměť min. 128 GB, kapacita HDD min. 4 TB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dicom Storage, Print, Q/R | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompletní postprocessing-2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, MinIP, VRT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro automatické odstraňování kostí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| virtuální kolonoskopie včetně automatické analýzy polypů, automatické subtrakce faecal tagging, virtuální disekce pro min. 2 současně pracující uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CT angiografie zahrnující možnosti automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, curved reconstruction, plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina) pro min. 2 současně pracující uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro hodnocení vyšetření srdce – Calcium Score, věnčitých tepen a pro funkční analýzu srdce pro min. 1 pracujícího uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| volumové 3D kalkulace pro min. 2 současně pracující uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| segmentace a analýza plicních uzlů včetně automatického srovnání změny velikosti lézí v čase, automatické vyhledávání plicních uzlů (CAD) pro min. 2 současně pracující uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| objemová perfuze pro mozek včetně korekce pohybu, s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně v objemu minimálně 80 mm pro min. 2 současně pracující uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro podporu hodnocení MR vyšetření různých anatomických oblastí. Základní operace s daty, jako sčítání, odčítání, násobení, dělení. Elastická korekce pohybu, pro min. 1 pracujícího uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| MR SW pro specializované hodnocení perfuze mozku s výpočtem parametrů relMTT, relCV, relCBF a TTP, pro min. 1 pracujícího uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| MR SW pro specializované hodnocení perfuze s výpočtem podle kvantitativního modelu: wash-in, wash-out, iAUC, TTP, AT, PEI I Toftova modelu: Ktrans, Kep, Ve, hodnocení a výpočet diferencí mezi dvěma datasety s rozdílným kontrastem, například perfuze/difuze, pro min. 1 pracujícího uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| poloautomatická segmentace a volumetrické hodnocení lézí z MR obrazů, pro min. 1 pracujícího uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyhodnocení MR spektroskopických měření SVS I CSI 2D a 3D, pro min. 1 pracujícího uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dicom Storage, Print, Q/R | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní stanice: |  |  |
| dodání 4 pracovních stanic pro práci s portálovým serverem vybavených dvěma monitory 24“, 2MPx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| operační paměť RAM - min. 32 G B | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úložná kapacita SSD – min. 500 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dodání 1 pracovní stanice pro práci s portálovým serverem vybavené jedním monitorem 30“, 6MPx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| operační paměť RAM - min. 32 G B | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úložná kapacita SSD – min. 500 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| případné potřebné kotevní komponenty, podlahové kabelové trasy, elektrický rozvaděč | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| veškeré nutné stavební úpravy pro instalaci CT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| chladící jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatický tříhlavý tlakový infuzní injektor pro podání kontrastní látky a fyziologického roztoku, plně synchronizovaný s CT tomografem (automatický start), ovládání z vyšetřovny i ovládací místnosti, bezdrátový systém, síťové i bateriové napájení, příslušenství pro detekci extravazace, podlahové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Demontáž, vymístění a odkoupení stávajícího CT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %.