## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Lůžková technika
Část 1: Lůžka resuscitační a intenzivní
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 41
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
1) Resuscitační lůžka pro intenzivní péči vč. integrovaného aktivního antidekubitního systému pro vysoké riziko vzniku dekubitů. 2) Elektricky polohovatelná lůžka bez laterálního náklonu pro standardní oddělení lůžkové i intenzivní péče.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1.1) Lůžka resuscitační
Celkový počet lůžek: 11 ks (jedenáct, ARO - lůžka (4ks), Interní - JIP (6ks), Interní - semiintenzivní péče (1ks))
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění; zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, s držákem RTG kazety, dostupným z boční strany lůžka
Šířka ložné plochy min. 850 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm pomocí elektromotoru
Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí min. 450 - 800 mm
4-segmentová ložná plocha
Polohování zádového, stehenního a lýtkového dílu ložné plochy nezávisle pomocí elektromotorů
Integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu ložné plochy
Autoregrese (automatický odsun zádového a stehenního dílu) pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování lůžka
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" min. ± 12° nastavitelná pomocí elektromotoru, s integrovaným indikátorem stupně náklonu
Oboustranný laterální náklon min. ± 30° prostřednictvím funkcí lůžka nebo integrovaného antidekubitního systému
Funkce automatické laterální terapie s možností uživatelského programování parametrů laterálních náklonů, pro prevenci respiračních a pulmonálních komplikací
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé postranice
Oboustranně v postranicích integrovaný centrální sesterský ovládací LCD panel pro ovládání lůžka, vážicího systému, programovatelných funkcí a integrovaného antidekubitního systému Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, poloha Trendelenburg / Antitrendelenburg, kardiacké křeslo).
Samostatný ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu pro ovládání základních funkcí lůžka, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování.
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, oboustranný laterální náklon, s ochranou proti nechtěnému polohování
Čelo v hlavové části kompaktní, plastové, odnímatelné
Čelo v nožní části kompaktní, plastové, odnímatelné, s aretací proti samovolnému vytažení během transportu
4 kolečka o průměru min. 150 mm, antistatická
Systém pátého kolečka pro snadnější transport lůžka
Páté kolečko disponující motorizovaným pojezdem, nebo jiný systém zabezpečující motorizovanou podporu pojezdu lůžka, pro snadnější zdolávání výškového převýšení během transportu
Centrální brzda ovládaná nožně
Ochrana před opomenutím nezabržděného lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabržděného lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz)
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
Úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části
Hrazda kovová, odnímatelná
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou
Postranice (P+L) plastové, dělené, s integrovanými ovladači, s možností uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, s automatickou blokací laterálního náklonu při spuštěné postranici, barevné provedení dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev, příp. standardizované barevné provedení (pokud výrobce nenabízí výběr ze vzorníku barev, zadavatel akceptuje dostupnou standardizovanou variantu barevného provedení)
Sklápění postranic pomocí tlumiče nebo plynové pružiny pro vyšší bezpečnost
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - min. 430 mm nad povrchem ložné plochy
Integrovaný vážící systém, umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, váživost min. 250 kg, provedení jako stanovené měřidlo dle Nařízení vlády č. 121/2016 Sb.
Integrovaný alarm při opuštění lůžka pacientem
Bezpečnostní noční podsvětlení podvozku lůžka
2ks infuzní stojan výškově stavitelný pro každé lůžko, provedení chrom nebo komaxit/chrom
Integrovaný držák pacientského hadicového okruhu k plicnímu ventilátoru, umístěný v hlavové části lůžka
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)
Výsuvná nebo sklopná polička na lůžkoviny v prostoru nožního čela
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu
Oboustranné dlouhé univerzální lišty a držáky na drobné příslušenství
Držák urologických sáčků
1.2) Integrovaný antidekubitní systém
Celkový počet: 11 ks (jedenáct, ARO - lůžka (4ks), Interní - JIP (6ks), Interní - semiintenzivní péče (1ks))
Aktivní systém pro vysoké riziko vzniku dekubitů (III. stupeň)
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém v lůžku (tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka) s parametry: - možnost nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta a automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy (posazení) - funkce aktivního provzdušnění pro odvedení vhkosti a přebytečného tepla - automatické rychlé vypuštění matrace při CPR nastavení lůžka - transportní režim s udržením tlaku v matraci při odpojení od řídicí jednotky po dobu min. 2 hodin - možnost vypuštění cel pod patami pacienta - možnost prodloužení matrace společně s lůžkem o min. 150mm - nosnost minimálně 250kg - potah snadno snímatelný - zip min. ze dvou stran, omyvatelný, paropropustný, pratelný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky - možnost rychlé výměny za jakýkoliv jiný aktivní nebo pasivní antidekubitní systém
2.1) Lůžka intenzivní
Celkový počet lůžek: 12ks (gynekologie)
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění; zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení
Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Provedení kov + plast
Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čištění a údržbu
Šířka ložné plochy min. 850 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm
Celkové vnější půdorysné rozměry lůžka nesmí být větší než Š x D: 1100 x 2300 mm z důvodu zabezpečení obslužnosti prostřednictvím výtahů a jiných transportních cest
Prodloužení ložné plochy o min. 150 mm
Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru, min. nastavitelná výška 440 mm nebo nižší
4-segmentová ložná plocha
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování lůžka
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotorů prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovl. panelu
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy
Ovladače pro pacienta integrované do pravé i levé hlavové postranice
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, případně integrovaný do pravé i levé postranice, obsahující ovládání všech funkcí lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování
Oboustranné nožní ovladače pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu: výška ložné plochy, vyšetřovací poloha (rovná ložná plocha v nejvyšší výškové pozici), s ochranou proti nechtěnému polohování
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý nebo metalický odstín RAL
Čelo v hlavové části odnímatelné
Čelo v nožní části odnímatelné
Provedení čel: plast, barevný dekor: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev
Nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka pro stabilní uložení čela a příslušenství (nepohybuje se při polohování zádového dílu lůžka)
4 kolečka o průměru min. 130 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport
5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při jeho transportu
Centrální brzda ovládaná nožně
Ochrana před opomenutím nezabržděného lůžka jako prevence proti pádu pacienta a současně proti vytržení napájecího kabelu (signalizace nezabržděného lůžka, nebo automatická brzda lůžka připojeného k síti 230V/50Hz, nebo automatická mechanická brzda lůžka v nejnižší poloze ložné plochy)
4 vodorovná gumová nebo plastová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
Úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části
Hrazda kovová, odnímatelná
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navíjení a pojistkou
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, barevný dekor: dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev
Prostorově úsporný systém sklápění postranic bez nutnosti změny jejich vertikální orientace, bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou)
Infuzní stojan výškově stavitelný, provedení chrom nebo komaxit/chrom
Podpora mobilizace pacienta - madlo jako součást postranice (příp. ložné plochy) pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí - zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka a pro ochranu mechanických a elektrických obvodů v podvozku
Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku el. energie a během transportu
Oboustranné lišty pro umístění drobného příslušenství (např. držáků lahví a urologických sáčků)
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5 (příp. A4), s klipem
Košík závěsný na močovou lahev
Držák urologických sáčků
Držák na 2 ks berlí, přenosný
2.2) Matrace
Celkový počet matrací: 12ks (gynekologie)
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)
Výška min. 140 mm
Materiál: studená HR pěna (hustota min. 38 kg/m3) v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou (hustota min. 50 kg/m3)
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a pratelný potah, zip min. 180°
Nosnost min. 200 kg
Rozměry dle lůžka
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení