## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Lůžková technika
Část 2: Lůžka transportní
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 42
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Transportní lůžko pro pacienty na urgentních příjmech, semiintenzivní péči, nebo pro pacienty, vyžadující transport na specializovaná vyšetření při současném poskytování intenzivní péče, zejména monitoringu vitálních funkcí, dechové a infuzní terapie.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Celkový počet lůžek: 8 (osm, Interní odd. - semiintenzivní péče (4ks), Interní - JIP (2ks), Chirurgie (2ks))
Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 600-850 mm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
Čtyřdílná ložná plocha minimálně 1900x650 mm s možností nastavení do polohy "kardiacké křeslo"
Minimálně zádový a stehenní díl ložné plochy polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C-rameno, s držákem RTG kazety univerzální velikosti
Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. ±12° (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 16 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 80%
Integrované sklopné postranice, nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm
Páté centrální kolečko, ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce min. 40mm
Prostor pro umístění tlakové lahve O2
Integrované držáky a lišty na příslušenství
Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka
Nosnost minimálně 300 kg
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta
Integrovaná (tj. neodnímatelná) řídicí madla u nožního čela pouze u 2ks pro odd. chirurgie
Integrovaná sklopná polička na monitor u nožního čela pouze u 6ks pro odd. interní
Integrovaný držák role hygienického papíru
Integrovaný plastový odkládací box na osobní věci pacienta, umístěný pod zádovým dílem lůžka (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 100 mm
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ….......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení