## List1
Příloha č. 2c) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Lůžková technika
Část 3: Lůžko porodní
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 74
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Porodní lůžko, splňující individuální požadavky rodičky na komfort a pohodlí, umožňující vedení porodu klasickým způsobem i v různých alternativních polohách
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 1 (jeden, Porodnice)
Kovové provedení konstrukce lůžka
Minimálně 3-segmentová ložná plocha, polstrovaná, polstrování snadno odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
Šířka ložné plochy min. 850 mm
Délka ložné plochy min. 1950 mm
Ložná plocha musí být uzpůsobena pro delší pobyt rodičky na lůžku; je-li ložná plocha vybavena pouze čalouněným povrchem, musí být součástí dodávky rovněž přídavná vrchní matrace; je-li ložná plocha již v základu opatřena matrací o výšce min. 80 mm, není přídavná matrace vyžadována
Ložná plocha na excentricky umístěném teleskopickém sloupu z důvodu polohování podnožního dílu
Bezpečné provozní zatížení min. 225 kg
Nosnost podnožního dílu min. 150 kg
Nástupní výška včetně matrace max. 600 mm
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí min. 600 - 950 mm
Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí min. -8°/+60°
Polohování sedacího dílu ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí min. 0°/+15°
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru
Ruční kabelový ovladač
Samostatné výškové nastavení podnožního dílu ložné plochy
Úhel nastavení podnožního dílu a/nebo patních podpěr v rozmezí min. 0°/+20°
Půdorysné vysunutí / zasunutí podnožního dílu bez nutnosti jeho odnímání z lůžka v porodní fázi
Mobilní provedení na 4 robustních kolečkách o průměru min. 150 mm, s centrálním ovládáním brzd
Konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
Barevné provedení polstrovaných částí dle výběru zadavatele, možnost výběru z více barevných odstínů
Integrované polstrované patní podpěry i podkolenní podpěry (typu Goepel) L/P, nezávisle a snadno nastavitelné jednou rukou ve všech směrech
Úchyt pro ruce L/P (pár)
Hrazda kovová s čalouněným povrchem
Odnímatelné čelo lůžka
Madlo pro snadnější transport lůžka, umístěné v nožní části lůžka
Integrované sklopné postranice L/P s integrovanými oboustrannými ovladači pro rodičku i obslužný personál
Integrované tlačítko přivolání sestry
Infuzní stojan nerezový, teleskopický
Podhlavník půlkulatý, nebo jinak řešená podpěra hlavy
Eurolišta podél sedacího dílu L/P (pár) pro upevnění dalšího příslušenství
Miska nerezová nebo plastová, odnímatelná, na integrovaném výkyvném držáku, objem min. 4 litry
Noční podsvícení lůžka
Integrovaný akumulátor pro napájení lůžka při výpadku dodávky el. energie ze sítě 230V / 50Hz
Možnost rozšíření lůžka o další příslušenství
Židlička lékařská s výškově nastavitelným sedákem, pojízdná, jako příslušenství lůžka
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení porodnice, místnost č. CH.3.22.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení