## List1
příloha č.3 ZD
musí mít, umět, či obsahovat následující technické parametry:
Čtečky CR kazet pro nepřímou digitalizaci - 2 ks
Dodavatel
Výrobce
Typ CR systému
P.č. | Parametr | Požadovaná hodnota | Uveďte nabízenou hodnotu daného parametru
Obecné požadavky
1 | výkonné čtecí zařízení pracující systémem nepřímé digitalizace (CR) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
2 | možnost současného zpracování jedné CR kazety | Požadavek je absolutní, musí být splněn
3 | možnost zpracování CR kazet formátu 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm a 15x30 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn
4 | možnost zpracování „dlouhých“ ortopedických CR kazet až do formátu 35x125 cm bez nutnosti použití adaptéru pro spojování kazet | Požadavek je absolutní, musí být splněn
5 | možnost zpracování všech formátů CR kazet ve vysokém rozlišení (min. 10 pixel/mm) podle předvolby anatomického programu | Požadavek je absolutní, musí být splněn
6 | výstup v min. 12-ti bitové hloubce obrazu (4096 stupňů šedi) | min. 12 bit
7 | výkon CR systému min. 60 kazet za hodinu při vysokém rozlišení min. 10 pixel/mm (platí pro formát 35 x 43 cm) | min. 60 kazet / hodinu
8 | výkon CR systému min. 85 kazet za hodinu při standardním rozlišení min. 5 pixel/mm (platí pro formát 35 x 43 cm) | min. 85 kazet / hodinu
9 | možnost registrace kazet pomocí čárového kódu nebo jiná identifikace kazety zabraňující záměně kazet | Požadavek je absolutní, musí být splněn
10 | možnost vložení a zpracování zaregistrovaných kazet různých pacientů | Požadavek je absolutní, musí být splněn
11 | automatické vyjmutí a vrácení záznamové folie z/do CR kazety | Požadavek je absolutní, musí být splněn
12 | automatické vymazání přečtené CR kazety (záznamové folie) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
13 | možnost pouze vymazání CR kazety (záznamové folie) bez čtení | Požadavek je absolutní, musí být splněn
14 | displej pro zobrazení stavu CR systému | Požadavek je absolutní, musí být splněn
15 | mobilní CR systém pro možnost jednoduchého přemístění mezi RTG snímkovnami (ne stolní CR systém) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
16 | čtecí zařízení musí umožňovat využít stávající kazety zadavatele - rozměry 18x24, 24x30 a 35x43 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Akviziční ovládací konzole
17 | laborantská stanice pro zadání dat pacientů, volbu anatomických programů, kontrolu snímků po expozici a úpravy snímků před odesláním | Požadavek je absolutní, musí být splněn
18 | samostatný počítač na bázi PC; operační systém min. Windows 10 Pro | Požadavek je absolutní, musí být splněn
19 | vlastní paměť pro uložení snímků (min. 4 000 snímků) | min. 4000 snímků
20 | možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky s úhlopříčkou min. 19“ | min. 19"
21 | standardní klávesnice a myš pro zadávání dat pacientů a ovládání software | Požadavek je absolutní, musí být splněn
22 | vypalovačka snímků na CD | Požadavek je absolutní, musí být splněn
23 | podpora komunikačního protokolu DICOM – min. Store, Print, Modality Worklist | Požadavek je absolutní, musí být splněn
24 | automatické odesílání zpracovaných snímků do PACS systému ve formátu DICOM | Požadavek je absolutní, musí být splněn
25 | software pro úpravu snímku – změna jasu a kontrastu, změna okna, vložení přednastavených značek nebo volně psaného textu na libovolnou pozici ve snímku, převracení a otáčení snímku | Požadavek je absolutní, musí být splněn
26 | čtečka čárového kódu pro registraci kazet | Požadavek je absolutní, musí být splněn
27 | režim pro stanovení citlivosti čtení – automatický (systém sám nastaví optimální parametry) / poloautomatický (systém nastaví optimální citlivost / manuální) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
28 | softwarové odstranění rušivého šumu ze snímku (zrnitost) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
29 | možnost současného zpracování více pacientů – přerušení a obnovení vyšetření | Požadavek je absolutní, musí být splněn
30 | možnost vyhledání konkrétního vyšetření v seznamu uložených vyšetření podle rodného čísla a jména | Požadavek je absolutní, musí být splněn
31 | možnost nastavení automatického odeslání snímku na více stanic současně | Požadavek je absolutní, musí být splněn
32 | možnost vložení komentáře pro každý snímek nebo vyšetření | Požadavek je absolutní, musí být splněn
33 | nastavení zámku pro zablokování odmazání snímku | Požadavek je absolutní, musí být splněn
34 | možnost přesunu snímku mezi dvěma hotovými a odeslanými vyšetřeními | Požadavek je absolutní, musí být splněn
35 | interface pro přenos dávky do PACS -2 kusy | Požadavek je absolutní, musí být splněn
36 | možnost přidání nového snímku do již ukončeného a odeslaného vyšetření | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Příslušenství
37 | záložní zdroj UPS k akviziční konzoli | Požadavek je absolutní, musí být splněn
38 | 8 kusů CR kazet se záznamovou folií rozměru 35x43 cm, 4 kusy 24x30cm, 4 kusy 18x24cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn
Generátor pro pracoviště nemocnice 50 kW 1 kus
Dodavatel:
Výrobce:
Typ generátoru:
39 | Rozsah kV 40-150 | Požadavek je absolutní, musí být splněn
40 | Rozsah mA 10-630 mA | Požadavek je absolutní, musí být splněn
41 | Rozsah mAs 0,1-125mAs | Požadavek je absolutní, musí být splněn
42 | Konstantní výstup pomocí regulace kV a mA během expozice | Požadavek je absolutní, musí být splněn
43 | Uživatelsky příjemný displej s LCD panelem | Požadavek je absolutní, musí být splněn
44 | Uživatelsky modifikovatelné APR programy – 768 programů | Požadavek je absolutní, musí být splněn
45 | Uživatelsky nastavitelné limitní ms a mAs při expozici s AEC | Požadavek je absolutní, musí být splněn
46 | Snímkování ve 3 režimech – AEC, kV/mAs, kV/mAs/mA | Požadavek je absolutní, musí být splněn
47 | Auto-diagnostické funkce systému | Požadavek je absolutní, musí být splněn
48 | Automatická kalibrace rentgenky | Požadavek je absolutní, musí být splněn
49 | Automatická kalibrace rentgenky | Požadavek je absolutní, musí být splněn
50 | Korekce parametrů podle tloušťky pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn
51 | 3 pracovní místa – bucky stůl, bucky vertigraf, volný snímek bez bucky | Požadavek je absolutní, musí být splněn
52 | Servisní nastavení pomocí externího PC (interface RS232) | Požadavek je absolutní, musí být splněn
53 | doplnění interface pro přenos dávky do PACS -1 kus - generátor pracoviště poliklinika | Požadavek je absolutní, musí být splněn
54 | DAP metr včetně kabeláže pro pracoviště nemocnice | Požadavek je absolutní, musí být splněn
55 | přejímací zkouška pro nový generátor dle platné legislativy | Požadavek je absolutní, musí být splněn