Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky

- Dodávka přístrojů pro ON Náchod – část 3: Plicní ventilátory transportní

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Plicní ventilátor transportní a lůžkový pro ventilaci všech věkových skupin: - typ A: |  |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ / Model |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |
| Počet ks | 4 |
| A: Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| A: Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |
| A: DPH v Kč celkem samostatně |  |
| A: Cena v Kč včetně DPH celkem |  |
| Plicní ventilátor transportní a lůžkový pro ventilaci všech věkových skupin: - typ B: |  |
| Výrobce |  |
| Typ / Model |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |
| Počet ks | 1 |
| B: Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| B: DPH v Kč celkem samostatně |  |
| B: Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

| Celková cena v Kč bez DPH A + B | DPH v Kč samostatně A + B | Celková cena v Kč včetně DPH A + B |
| --- | --- | --- |

Základní vlastnosti přístroje – typ A a B

| Specifikace | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plicní ventilátor pro dlouhodobou ventilaci u lůžka a zároveň výrobcem určený pro transport v rámci nemocnice bez nutnosti rozpojování pacienta |  |  |  |
| Přístroj nezávislý na připojení k rozvodu medicinálního vzduchu s pohonem vlastní turbínou |  |  |  |
| Ventilátor pro všechny věkové kategorie pacientů |  |  |  |
| Ventilační režimy min. (uvedené nebo adekvátní dle výrobce): - objemová řízená/asistovaná ventilace, - tlaková řízená/asistovaná ventilace, - objemově/tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace - řízená ventilace na dvou tlakových hladinách - spontánní ventilace s tlakovou podporou - ASV - PRVC - APRV - NIV s kompenzací úniku - CPAP. |  |  |  |
| Barevný dotykový displej o velikosti min. 8“ |  |  |  |
| Monitorace dechových křivek min. průtok a tlak |  |  |  |
| Monitorace etCO2 |  |  |  |
| Monitorace respiračních parametrů min.: - minutová ventilace MV, - dechová frekvence a dechový objem, - tlakové úrovně min. PEEP, Pmean, Ppeak, - minutová ventilace u spontánně ventilujícího pacienta, - dechová frekvence u spontánně dýchajícího pacienta, - koncentrace O2 (FiO2). |  |  |  |
| Dechové objemy min. od 20 ml do 2000 ml |  |  |  |
| Dechová frekvence min. 2 – 80/min. |  |  |  |
| Časový poměr ventilace 1:4 až 3:1 |  |  |  |
| Inspirační čas min. 0,2 – 10 s |  |  |  |
| PEEP nastavitelný min. 35mbar |  |  |  |
| Koncentrace O2 plynule nastavitelná v rozsahu min. 21 – 100% |  |  |  |
| Flow Trigger s citlivostí min. 3 až 10 l/min. |  |  |  |
| Nebulizace léků |  |  |  |
| Alarmy akustické i optické min.: - alarm nízkého a vysokého minutového objemu - vysoká frekvence - vysoký inspirační tlak |  |  |  |
| Hmotnost kompletního přístroje pro transport max. 7 kg (bez O2 lahve, bez pojízdného stojanu). |  |  |  |
| Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, intuitivní zobrazení plicní mechaniky průběhové křivky, auto-PEEP |  |  |  |
| Trendy |  |  |  |
| Provoz na integrovaný akumulátor pro transport min. 4 hodiny, interní dobíjení akumulátoru |  |  |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |  |  |
| Ostatní příslušenství typ A a B |  |  |  |
| Pro transport integrovaný úchyt přes rameno nebo madlo do ruky a integrovaný úchyt na transportní lůžko pacienta, stojan, DIN lištu |  |  |  |
| Vozík pro možnost ventilace u lůžka a držák hadic s uchycením ventilátoru bez nutnosti použití nástroje |  |  |  |
| Součást dodávky: - tlaková hadice O2 - 2 ks kompletní expirační ventil resterilizovatelný, - pokud přístroj obsahuje resterilizovatelný inspirační ventil, v dodávce 2 ks, - testovací plíce v případě nutnosti jejího užití při uživatelské kontrole přístroje |  |  |  |

Základní vlastnosti přístroje – typ B (navíc oproti typu A)

| Specifikace | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ B vybaven režimem HFNO včetně tepelného zvlhčovače |  |  |  |
| Monitorace etCO2: - typ B vybaven čidlem, přenosným do ostatních ventilátorů |  |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			……………. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.