## List1
Příloha č. 3
Technická specifikace veřejné zakázky na dodávky: Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK – 2. část: fixační a imobilizační prostředky
Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky
Č. | Položka | Specifikace | ANO/NE | Konkrétní specifikace/hodnota | Výrobce | Typ / Model | Záruka v měsících (min. 24 měsíců) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH za 1 kus | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | Sazba DPH | DPH v Kč celkem samostatně | Cena v Kč včetně DPH
1 | transportní plachta | Minimálně 8 úchytů (6+ 2) s plastovou ochranou rukojeti | [5 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Plachta vyrobena z oboustranně potažené PVC tkaniny
Odolná proti roztržení a vodě
100% RTG průhledná
Zátěžové popruhy našity křížovou technologií - vyšší odolnost a stabilita plachty
Maximální rozměry plachty: 200 x 70 cm
Nosnost plachty: min 150 kg
Omyvatelná, lze čistit běžnými desinfekčními prostředky
Pro transport pacienta v sedě nebo leže
2 | vakuová matrace | Minimální rozměry 200 x 85 cm | [5 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Omyvatelný obal
Minimálně 3 popruhy na fixaci pacienta
Minimálně 8 úchytů (4 na každé straně)
RTG průhledná
Stabilita nafouknutí min. 48 hod.
Maximální hmotnost 8 kg
3 | vakuová dlaha ruka | Minimálně rozměry (cm): 65 x 30 | [5 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Maximální hmotnost 500 g
Mnohonásobně použitelný prostředek pro šetrnou stabilizaci a fixaci horní končetiny
Design a konstrukce uzpůsobena pro perfektní fixaci jednotlivých částí těla a komfort pacienta, tvárnost umožňující perfektní přizpůsobení individuálním anatomickým proporcím pacienta, použité materiály propustné rentgenovým paprskům
Plně omyvatelné a desinfikovatelné provedení
4 | vakuová dlaha noha | Design a konstrukce je uzpůsobena pro perfektní fixaci jednotlivých částí těla a komfort pacienta tvárnost umožňující perfektní přizpůsobení individuálním anatomickým proporcím pacienta použité materiály propustné rentgenovým paprskům | [5 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Plně omyvatelné a desinfikovatelné provedení
Minimální rozměry 90 x 50 cm
Maximální hmotnost 1100 g
5 | odsávací / vakuová pumpa | Odsávací/vakuová pumpa se šlapkou velká | [5 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Pumpa musí být kompatibilní s nabízenými vakuovými dlahami a matrací v položkách č. 2, 3 a 4
C E L K E M | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0