## VZ (2)
kód položky | popis | rozměry | počet | cena | cena s DPH | celkem cena bez DPH | celkem cena s DPH | zobrazení
Z02 | Postel polohovatelná Provedení lůžka musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem Elektricky ovládané, v případě výpadku proudu s možností odblokování dílů Rozměry vnější105/208 cm (tolerance 4 cm) Rozměry vnitřní 88 cm/200 cm (tolerance 4 cm) Minimální výška postele 30 cm +/- 5 cm Maximální výška postele 80 cm +/- 5 cm Ložná plocha lůžka z kovových lamel pro matraci o šíři 90 cm Nosnost lůžka min 200 kg Snadná údržba a čištění všech částí lůžka Polohovatelný zádový a stehenní díl Kolečka postele min. 100 mm, nesmí přesahovat obrys lůžka Čela lůžka -masivní kovový rám (kov, nebo dřevo) s madlem Dělené postranice opatřené pojistkou proti náhodnému spuštění, nesmí přesahovat okraj lůžka Možnost pod lůžko zajíždět se zvedákem, jídelním stolkem Centrální brzda koleček, umístěná u nožní části. Poloha kardiackého křesla Klientský ovladač s podsvícením, lampička na čtení Možnost připojení sesterského ovladače Výběr dekoru na základě předložených vzorků Univerzální držák na drobné příslušenství Hrazda s rukojetí s možností výškového nastavení | 2080x1050 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Z03 | Postel polohovatelná Provedení lůžka musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem Elektricky ovládané, v případě výpadku proudu s možností odblokování dílů Rozměry vnější105/208 cm (tolerance 4 cm) Rozměry vnitřní 88 cm/200 cm (tolerance 4 cm) Minimální výška postele 40 cm +/- 5 cm Maximální výška postele 80 cm +/- 5 cm Ložná plocha lůžka z kovových lamel pro matraci o šíři 90 cm Nosnost lůžka min 200 kg Snadná údržba a čištění všech částí lůžka Laterální náklon min 15 ’ Záložní baterie Kolečka postele min. 100 mm, nesmí přesahovat obrys lůžka Čela lůžka -masivní kovový rám (kov, nebo dřevo) s madlem Jednodílné postranice opatřené pojistkou proti náhodnému spuštění, nesmí přesahovat okraj lůžka Možnost pod lůžko zajíždět se zvedákem, jídelním stolkem Centrální brzda koleček, umístěná u nožní části. Možnost ovládat lůžko nožními pedály Klientský ovladač s podsvícením, lampička na čtení Možnost připojení sesterského ovladače Před programovatelné polohy (CPR, kardiacké křeslo, Trandelenburkova poloha, vyšetřovací poloha) Výběr dekoru na základě předložených vzorků Univerzální držák na drobné příslušenství Hrazda s rukojetí s možností výškového nastavení | 2080x1050 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrace | Matrace Pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů Nosnost min. 200 kg Rozměr odpovídající lůžkům Výška min. 14 cm Jádro složeno ze dvou typů kvalitních pěn – polyuretanová pěna o hustotě min. 40 kg/m3 a 50 kg/m3 Matrace upravená průřezy pro polohování lůžka Voděodolný potah s ochranou proti protečení kapalin Pratelný snadno omyvatelný potah Nehořlavá vrchní vrstva Zip u potahu min. ze tří stran Madlo u matrací pro snadnější přenos a manipulaci Evakuační podložky | 2000 x 900 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
Z01 | Noční stolky Korpus z laminátové dřevotřískové desky min. 18 mm tloušťka, lepené ABS hrany Stolek se zásuvkou, odkládací otevřenou plochou a uzamykatelnou skříňkou Dekor stejný jako u lůžek Zásuvka s plno výsuvem a tlumením dorazů, se zábranou proti vysunutí, uzamykatelný Velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách, bocích stolků v rozmezí 150 až 310 mm Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku Výklopný jídelní stolek opatřený stabilizací proti převrhnutí Držák na ručníky a žínky |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0