Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 1: Anesteziologické přístroje

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělé. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 4 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Přístroj s připojením k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, N2O, O2). Součástí dodávky tlakové hadice pro připojení do rozvodu (vzduch, N2O, O2) |  |  |  |
| 1.2 | Přístroj pojízdný s min. 2 centrálně bržděnými kolečky. Všechna kolečka musí být antistatická |  |  |  |
| 1.3 | Napájení 230V /50 Hz. Záložní zdroj pro provoz přístroje na min. 30 minut. (z plně nabitého stavu) |  |  |  |
| 1.4 | Pracovní plocha pro dokumentaci s vestavěným osvětlením |  |  |  |
| 1.5 | Držák záložních lahví umístěný na přístroji |  |  |  |
| 1.6 | Uzavřený těsný pacientský okruh o nízkém objemu pro rychlou reakci změny koncentrace nastavených plynů, návrat vzorku plynu pro měření zpět do pacientského okruhu |  |  |  |
| 1.7 | Systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému |  |  |  |
| 1.8 | Integrovaný výstup O2 pro ventilaci nosní kanylou nebo maskou |  |  |  |
| 1.9 | Připojení hadice pro jednocestnou ventilaci |  |  |  |
| 1.10 | Elektronické průtokoměry elektronicky nastavitelné (elektronický směšovač) pro vzduch, O2 a N2O, se zobrazením na displeji ventilátoru a se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi |  |  |  |
| 1.11 | Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu včetně příslušenství |  |  |  |
| 1.12 | Odpařovače volatilních anestetik se zobrazením typu a regulací z displeje ventilátoru |  |  |  |
| 1.13 | Možnost napojení odpařovačů sevofluran a desfluran – DODÁVKA BEZ ODPAŘOVAČŮ |  |  |  |
| 1.14 | Minimálně 4 elektrické zásuvky 230 V / 50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji. Každá zásuvka musí být zajištěna samostatným jističem |  |  |  |
| 1.15 | Automatické zpětnovazební řízení anestezie dle nastavených požadovaných hodnot kyslíku a dle nastavených požadovaných hodnot anestetik |  |  |  |
| Parametry ventilátoru |  |  |  |  |
| 1.17 | Elektronicky řízený servoventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem |  |  |  |
| 1.18 | Barevný grafický LCD displey o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním a mechanickým ovladačem |  |  |  |
| 1.19 | Jednoduchý testovací režim, možnost uvedení přístroje do provozu i ihned po zapnutí bez provedení testu |  |  |  |
| 1.20 | Kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (compliance) ventilačního okruhu |  |  |  |
| 1.21 | Zastavení příkonu plynu v době intubace a polohování pacienta |  |  |  |
| 1.22 | Zobrazení min. 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, ETCO2) |  |  |  |
| 1.23 | Jednoduché přepínání mezi manuální a řízenou ventilací |  |  |  |
| 1.24 | Základní ventilační režimy: - VCV, - PCV, - SIMV, - PCV-VG (objemově garantovaná tlakově řízená ventilace event. ekvivalentní režim (zadavatel akceptuje jako tento ekvivalent i objemově řízenou ventilaci s variantou Autoflow) - VC-SIMV, - PSV, - manuální ventilace. |  |  |  |
| 1.25 | Dechový objem Vt od min. 5 ml měřeného objemu, minimální rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:4, nastavitelná dechová frekvence min. 5 až 100 cyklů/min., elektronicky řiditelný PEEP min. do 30 cm H20. |  |  |  |
| 1.26 | Možnost zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok. |  |  |  |
| 1.27 | Plnohodnotné použití přístroje bez nutnosti testování v akutních případech. |  |  |  |
| Parametry anesteziologického monitoru |  |  |  |  |
| 1.28 | Modulární monitor vitálních funkcí, barevný LCD displej, velikost min. 15“. |  |  |  |
| 1.29 | Umístění monitoru na otočné rameno či na anesteziologický přístroj. |  |  |  |
| 1.30 | Měřené parametry monitorem: 3/5 svodové EKG, arytmie, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 2x IBP, 2x teplota, měření hloubky anestezie, NMT |  |  |  |
| 1.31 | Požadavky na měřené parametry: |  |  |  |
|  | - 3/5 svodové EKG - ochrana proti defibrilačnímu pulzu, trvalá analýza komorových arytmií, hodnocení arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza |  |  |  |
|  | - respirace - měření impedanční metodou pomocí EKG kabelu |  |  |  |
|  | - NIBP (nastavení automatického intervalu měření, numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření) |  |  |  |
|  | - teplota (centrální, povrchová, z močového měchýře) |  |  |  |
|  | - měření hloubky anestezie - vyjádřeno minimálně jednou numerickou hodnotou odvíjející se z EEG (např. BIS či jemu podobné parametry) a grafickým znázorněním v čase |  |  |  |
|  | - modul plynové analýzy (vlastní měření může být řešeno modulem monitoru nebo jako součást anesteziologického přístroje se zobrazením dat na displeji ventilátoru): - měření inspirační a expirační hodnoty: O2 (paramagneticky), N2O, CO2 a volatilních anestetik s jejich automatickou detekcí, - zobrazení hodnot obsahu zbývajících složek plynů ve směsi, - vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MAC nebo MAC přepočtený na věk pacienta, - měřicí systém s odlučovačem vody a možností jeho vyprázdnění. |  |  |  |
| 1.32 | V rámci dodávky příslušenství na snímání všech požadovaných parametrů ke každému monitoru vitálních funkcí. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.