## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: RTG skiaskopicko - skiagrafický systém s integrovaným C-ramenem
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 94
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Jednorovinný multifunkční skiaskopicko - skiagrafický systém s integrovaným C-ramenem. Víceúčelový, přímo i dálkově ovládaný RTG zobrazovací systém s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací, určený pro diagnostiku a případné intervence zejména na nevaskulárním systému, pro gastrointestinální vyšetření, myelografi, ERCP a další procedury, jako drenáže abscesů, jaterní a ledvinové biopsie apod.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
C-rameno
Přechod z pozice AP do PA
Antikolizní ochrana se zdvojenými senzory
CRA i CAU sklon C-ramene v AP i PA pozici min. ±45˚
Rozsah angulace RAO LAO C-ramene celkem min. 130˚
Motorický posun C-ramene v podélném směru s pokrytím pacienta aktivní plochou detektoru min. 194 cm
Motorický posun FPD (změna ohniskové vzdálenosti) min. 90 - 120 cm
Pacientský stůl
Nezávislé výškové nastavení stolu v rozsahu min. 70 - 120 cm
Dosažitelné nezávislé výškové nastavení stolu v rozsahu min. 55 - 130 cm (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Motorický příčný posun desky stolu min. 45 cm
Nosnost stolu min. 150 kg (bez podpory)
Rozsah motorického naklápění stolu min. ±89˚
Generátor
Vysokofrekvenční RTG generátor o výkonu min. 80 kW s rozsahem napětí min. 40 - 125 kV
Plně automatický pulzní skiaskopický provoz s expozičním režimem v rozsahu min. 1-15 snímků/s
Generátor musí podporovat automatické nastavení skiagrafických a skiaskopických paramatrů (AEC), automatiku ATR (automatic tub voltage regulator) a ABC (automatic brightness control)
Generátor musí umožnovat kalkulaci a zobrazení DAP
RTG zářič a kolimátor
RTG zářič s vysokoobrátkovou rotační anodou a třemi ohnisky do velikosti max. 1,0 mm
Jedno ohnisko (mikroohnisko) o velikosti max. 0,3 mm
Vysoká tepelná kapacita anody min. 1,2 MHU pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek
Pravoúhlé clony, automatické polopropustné clony, automatické kompenzační filtry
Detekční systém
Digitální plochý detektor s co největší aktivní plochou o rozměrech min. 38 x 29 cm
Digitální plochý detektor disponuje aktivní plochou o rozměrech min. 42 x 42 cm (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Velikost obrazového bodu max. 160ⴗm
DQE min. 60 %
Obrazová akvizice
Multifunkční digitální systém, určený pro sběr vysoce kvalitních obrazových dat
Rozsah akviziční rychlosti pulzní skiaskopie min. 15 snímků/s při matrici 1024x1024/12 bit
Dosažitelná bitová hloubka při akviziční rychlosti pulzní skiaskopie min. 15 snímků/s a matrici 1024x1024 je minimálně 14 bitů (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Délka záznamu nepřerušené skiaskopické sekvence při 15 snímcích/s min. 15s
Záznam posledního skiaskopického obrazu LIH
Nastavení primárních clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření (virtuální clony)
Velikost matrice pro jednotlivý skiagrafický snímek min. 2480 x 1920/12 bit
Dosažitelná bitová hloubka pro jednotlivé skiagrafické snímky při velikosti matrice min. 2480 x 1920 je minimálně 14 bitů (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Standardní SW pro úpravu obrazu s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu a eliminace pohybových artefaktů
Ovládání systému
Akviziční modul v ovladovně s min. jedním min. 19" barevným LCD monitorem pro nastavení parametrů vyšetření
Akviziční modul v ovladovně disponuje rovněž min. jedním min. 19" monochromatickým LCD monitorem pro zobrazení v ovladovně (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Přímé ovládání systému ve vyšetřovně
Řídicí konzole pro intervenční procedury s možností připevnění na pacientský stůl
Stropní závěs se dvěma min. 19" medicínskými LCD monochromatickými monitory (LIVE a REF) ve vyšetřovně
Nožní spínač pro ovládání skiagrafického a skiaskopického režimu
DICOM interface s funkcemi v rozsahu min. Send, Storage, Worklist, MPPS
Příslušenství
Ochranný štít pro lékaře na podélně pojízdném a otočném stropním stativu včetně bodového operačního LED světla
Dorozumívací akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou
Spodní radiační ochrana, upevnitelná na lištu stolu o šířce min. 60 cm
Technologický rozvaděč, případně přezbrojení stávajícího rozvaděče
Záložní zdroj napětí pro případ výpadku sítě s možností pokračování v provozu kompletu (pohyby C-ramene, funkční obrazový počítač), resp. pro zálohu dat, po dobu min. 5 minut
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 3 pracovních dnů před započetím instalačních prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o., NIS "mpa" - dodavatel ICZ a.s.), vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech radiodiagnostického oddělení, místnosti č. E.1.21 a E.1.23.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého dodaného aplikačního SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení