Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:

# Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 4: Ventilátor plicní

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Plicní ventilátor vhodný pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových kategorií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Přístroj vhodný pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových kategorií |  |  |  |
| 1.2 | Ventilační režimy min.: - CMV, PCV, SIMV, P-SIMV, PS, NIV, BIPAP, HFNO - automatický režim pro aktivní i pasivní pacienty, upravující inspirační tlaky, dechový objem a frekvenci na základě měření ventilačních parametrů |  |  |  |
| 1.3 | Základní monitorované parametry: - tlak, průtok, objem - rezistence, poddajnost, autoPEEP - zobrazení křivek, smyček a trendů |  |  |  |
| 1.4 | Základní nastavitelné parametry: - dechový objem v rozsahu min 20-2000 ml - PEEP min. 0 až 50 cmH2O - Pinsp min. 5 cmH2O a max. 100 cmH2O - FiO2 min. 21 až 100% plynule nastavitelné - frekvence min. 5 – 80 / min. - nastavitelný flow trigger min. 1 – 10 l/minutu - alarmy ve více stupních dle priority, akustické i vizuální |  |  |  |
| 1.5 | Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky min. vel. 15“ a otočným ovladačem |  |  |  |
| 1.6 | NIV s kompezací úniku |  |  |  |
| 1.7 | CPAP |  |  |  |
| 1.8 | Funkce StanBy |  |  |  |
| 1.9 | Hold manévr |  |  |  |
| 1.10 | Vestavěná nebulizace ultrazvuková |  |  |  |
| 1.11 | Modul měření etCO2 (součástí dodávky bude jeden ventilátor vybaven čidlem) |  |  |  |
| 1.12 | Sigh |  |  |  |
| 1.13 | Připojení na stávající rozvod O2 nebo tlakovou lahev |  |  |  |
| 1.14 | Vestavěná turbína s vysokým průtokem až 180 l/min. Připojení plicního ventilátoru k centrálnímu rozvodu medicinálního kyslíku a vzduchu |  |  |  |
| 1.15 | Ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| 1.16 | Aktivní tepelný zvlhčovač s možností nastavení teploty v komoře a na Y spojce |  |  |  |
| 1.17 | Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) min. na 4 hodiny provozu |  |  |  |
| 1.18 | Napájení 230 V/50 Hz |  |  |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |  |
| 1.19 | Vozík s kolečky a brzdou |  |  |  |
| 1.20 | Držák okruhu |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.