„Spotřební materiál a reagencie pro stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c včetně bezplatné výpůjčky přístrojů“

Technická specifikace

| Požadavky na reagencie a spotřební materiál: | Plní požadavek (ANO/NE) | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení |
| --- | --- | --- |
| Nabízené reagencie a spotřební materiál CE-IVD a IVDR – shoda s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, ve znění pozdějších změn (shoda s požadavky 98/79/EC), které požaduje, aby vyhovovaly všem platným souvisejícím legislativním předpisům. Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci laboratorních pracovišť; |  |  |
| Zadavatel požaduje dodávat validované diagnostické soupravy, dodavatel poskytne a bude dále průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik; |  |  |
| Kontrolní materiál minimálně na dvou hladinách (možnost nezávislého výrobce); |  |  |
| Exspirace dodávaných reagencií minimálně 90 dnů ode dne doručení na pracoviště; |  |  |
| Dodavatel / výrobce má zaveden funkční systém vigilance - sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SUKL se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. Náhrady škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů); |  |  |
| Reagenční a spotřební materiál musí být plně kompatibilní s vypůjčeným analyzátorem; |  |  |
| Spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění; |  |  |
| Produktový list k nabízeným materiálům |  |  |
| Požadavky na vypůjčené 4 ks analyzátorů (přístrojů) |  |  |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: | Plní požadavek (ANO/NE) | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení |
| Maximálně automatizovaný analyzátor glykovaného hemoglobinu na principu kapalinové chromatografie |  |  |
| Přístroj bude nový (nerepasovaný) |  |  |
| Analýza z primární zkumavky |  |  |
| Statimový port |  |  |
| Možnost měření z různých typů primárních zkumavek, z kepů apod. |  |  |
| Kontinuální vkládání vzorků |  |  |
| Vyhodnocení max. Do 180 s. |  |  |
| Analýza vzorku z plné krve i hemolyzátu (HbA1c) |  |  |
| Hodnoty HbA1c bez interferencí HbF až do 20%, hodnoty HbA1c bez interferencí v přítomnosti variantních hemoglobinů HbD, HbAS, HbA, HbAE |  |  |
| Informace o přítomnosti variantních hemoglobinů |  |  |
| Návaznost stanovení na referenční metodu IFCC (HBA1c),v souladu s doporučením IFCC WG-CDT |  |  |
| Integrovaná tiskárna a čtečka čárových kódů; |  |  |
| Automatické provedení denní údržby; |  |  |
| Snadná výměna spotřebního materiálu; |  |  |
| Promíchávání vzorků před měřením, pokud je výrobcem promíchávání před měřením požadováno |  |  |
| Možnost zálohování primárních dat |  |  |
| Obousměrná komunikace s LIS – připojení do LIS (openlims Stapro) je součástí nabídky |  |  |
| Výkon minimálně 35 vzorků za hodinu (HbA1c) |  |  |
| Úspěšnost metod v systému externího hodnocení kvality (SEKK), vlastní hodnocená skupina v SEKK; Součástí dodávky je návod k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě |  |  |
| Po celou dobu výpůjčky plná servisní a aplikační podpora zdarma (práce, doprava a náhradní díly v rámci standardních servisních zásahů, provádění ročních BTK včetně materiálu doporučeného výrobcem k výměně) |  |  |
| Nástup na opravu min. do 12 hodin od nahlášení závady |  |  |
| Bezplatné zaškolení laboratorního personálu |  |  |
| Zadavatel dále informuje, že dodavateli (správci) stávajících systémů IT infrastruktury zadavatele jsou: PACS – OR-CZ spol. s r.o., IČ: 48168921, sídlem Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, a NIS – STAPRO s.r.o., IČ: 13583531, sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice. |  |  |
| Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). |  |  |
| Služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost |  |  |
| Účastník garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné realizace smlouvy. |  |  |
| Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. |  |  |

Zadavatel požaduje bezplatnou výpůjčku celkem 4 kusů přístrojů do jednotlivých lokalit ONN a.s., do každé níže uvedené lokality 1 přístroj:

OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod - Bartoňova 951, 547 01 Náchod,

OLM - Oddělení laboratorní medicíny ONN a.s. nemocnice Rychnov nad Kněžnou - Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov - Smetanova 91, 550 01 Broumov,

OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř - Národní 84, 551 01 Jaroměř.

V……………………dne……………………..

……………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka