## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Zařízení pro provoz sterilizace pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
Stavba: |  | Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
1 | 253003 | myčka jednostranná (kapacita 8 DIN sít) | 1
| jednodveřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy | jednodveřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy | jednodveřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy
| EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro | EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro, | EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro,
| max. příkon 10 kW | max. příkon 10 kW | max. příkon 10 kW
| přístroj musí být možné umístit pod pracovní desku ve výšce 850 mm, do prostoru 600 x 600 mm | přístroj musí být možné umístit pod pracovní desku ve výšce 850 mm, do prostoru 600 x 600 mm | přístroj musí být možné umístit pod pracovní desku ve výšce 850 mm, do prostoru 600 x 600 mm
| vnější opláštění nerez | vnější opláštění nerez | vnější opláštění nerez
| dopředu výklopné celonerezové dveře | dopředu výklopné celonerezové dveře | dopředu výklopné celonerezové dveře
| mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické | mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické | mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
| přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10´, atd.) | přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10´, atd.) | přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10´, atd.)
| bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy | bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy | bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
| zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor | zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor | zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor
| systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
| vícekomponentový filtrační systém mycí lázně | vícekomponentový filtrační systém mycí lázně | vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
| mycí prostor vybavený dvěmi nerezovými mycími rameny | mycí prostor vybavený dvěmi nerezovými mycími rameny | mycí prostor vybavený dvěmi nerezovými mycími rameny
| kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen | kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen | kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen
| dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací | dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací | dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
| během mycího cyklu elektricky blokované dveře | během mycího cyklu elektricky blokované dveře | během mycího cyklu elektricky blokované dveře
| automatické dovírání a uzamykání dveří | automatické dovírání a uzamykání dveří | automatické dovírání a uzamykání dveří
| vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %) | vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %) | vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %)
| mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až např. 8 sít DIN, 48 GYN zrcátek, 1-2 MIC sad nebo 14 párů OP obuvi | mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až např. 8 sít DIN, 48 GYN zrcátek, 1-2 MIC sad nebo 14 párů OP obuvi | mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až např. 8 sít DIN, 48 GYN zrcátek, 1-2 MIC sad nebo 14 párů OP obuvi
| výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min | výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min | výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min
| nerezový dotykový ovládací panel se 3 tlačítky rychlé volby | nerezový dotykový ovládací panel se 3 tlačítky rychlé volby | nerezový dotykový ovládací panel se 3 tlačítky rychlé volby
| elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů a min. 2 volná programová místa) | elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů a min. 2 volná programová místa) | elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů a min. 2 volná programová místa)
| 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii | 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii | 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii
| 1 externí dávkovač pro tekutou dezinfekční chemii | 1 externí dávkovač pro tekutou dezinfekční chemii | 1 externí dávkovač pro tekutou dezinfekční chemii
| 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii | 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii | 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii
| vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem | vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem | vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem
| vestavěný změkčovač vody | vestavěný změkčovač vody | vestavěný změkčovač vody
| násypka soli | násypka soli | násypka soli
| modulární koncepce vnitřního košového vybavení | modulární koncepce vnitřního košového vybavení | modulární koncepce vnitřního košového vybavení
| vč. SW vybavení: monitoring průběhu sterilizačních a mycích procesů na PC uživatele | vč. SW vybavení: monitoring průběhu sterilizačních a mycích procesů na PC uživatele | vč. SW vybavení: monitoring průběhu sterilizačních a mycích procesů na PC uživatele
| Mycí koše a příslušenství: | Mycí koše: | Mycí koše: | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| vícepatrový koš pro uložení min. 8 ks běžných sítových misek DIN a různých nástavců, mycí/ostřikovací rameno pro každé patro | vícepatrový koš pro uložení min. 8 ks běžných sítových misek DIN a různých nástavců, mycí/ostřikovací rameno pro každé patro | vícepatrový koš pro uložení min. 8 ks běžných sítových misek DIN a různých nástavců, mycí/ostřikovací rameno pro každé patro
| 8 ks DIN sít standartní velikosti (480x250x50 mm) pro uložení OP instrumentária | 8 ks DIN sít standartní velikosti pro uložení OP instrumentária | 8 ks DIN sít standartní velikosti pro uložení OP instrumentária
| nástavce na OP obuv se 14 držáky pro OP obuv až do velikosti 48 | nástavce na OP obuv se 14 držáky pro OP obuv až do velikosti 48 | nástavce na OP obuv se 14 držáky pro OP obuv až do velikosti 48
| 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55 cm | 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55cm | 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55cm
| 1x injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje | 1x injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje | 1x injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje
| 1x koš - nástavec 1/2 na rozkládací MIC nástroje | 1x koš - nástavec 1/2 na rozkládací MIC nástroje | 1x koš - nástavec 1/2 na rozkládací MIC nástroje
| 1x koš - nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice | 1x koš - nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice | 1x koš - nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice
| 1x vložka - nástavec/síto s víkem pro velmi drobné díly | 1x vložka - nástavec/síto s víkem pro velmi drobné díly | 1x vložka - nástavec/síto s víkem pro velmi drobné díly
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
2 | 261036 | myčka prokládací (kapacita 10 DIN sít) | 1
| prokládací dvoudvéřový mycí a dezinfekční automat, v souladu s normou ČSN EN 15883-1,2 (CE) a vyhláškou MZ ČR č. 306/20112 Sb. | prokládací dvoudvéřový mycí a dezinfekční automat, v souladu s normou ČSN EN 15883-1,2 (CE) a vyhláškou MZ ČR č. 306/20112 Sb. | prokládací dvoudvéřový mycí a dezinfekční automat, v souladu s normou ČSN EN 15883-1,2 (CE) a vyhláškou MZ ČR č. 306/20112 Sb.
| elektrický ohřev vody a sušení | elektrický ohřev vody a sušení | elektrický ohřev vody a sušení
| kapacita min. 10 DIN 1/1 nástrojových sít (480x250x50 mm) | kapacita min. 10 DIN 1/1 nástrojových sít 480x250mm | kapacita min. 10 DIN 1/1 nástrojových sít 480x250mm
| prosklenné, dopředu výklopné dveře s výjezdem mycího koše na dveře | prosklenné, dopředu výklopné dveře s výjezdem mycího koše na dveře | prosklenné, dopředu výklopné dveře s výjezdem mycího koše na dveře
| programovatelná řídící jednotka | programovatelná řídící jednotka | programovatelná řídící jednotka
| displej v českém jazyce | display v ČJ | display v ČJ
| zabudovaná tiskárna v čelním panelu | zabudovaná tiskárna v čelním panelu | zabudovaná tiskárna v čelním panelu
| elektronická kontrola tlaku oběhového čerpadla | elektronická kontrola tlaku oběhového čerpadla | elektronická kontrola tlaku oběhového čerpadla
| nerezový mycí prostor s osvětlením | nerezový mycí prostor s osvětlením | nerezový mycí prostor s osvětlením
| mycí prostor vybavený 2 pevnými nerezovými mycími rameny | mycí prostor vybavený 2 pevnými nerezovými mycími rameny | mycí prostor vybavený 2 pevnými nerezovými mycími rameny
| připojení na studenou, změkčenou a demineralizovanou vodu | připojení na studenou, změkčenou a demineralizovanou vodu | připojení na studenou, změkčenou a demineralizovanou vodu
| automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu | automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu | automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu
| 3 vestavěné dávkovače detergentů s průtokoměry | 3 vestavěné dávkovače detergentů s průtokoměry | 3 vestavěné dávkovače detergentů s průtokoměry
| vestavěný horkovzdušný sušicí agregát s HEPA 14 filtrem | vestavěný horkovzdušný sušicí agregát s HEPA 14 filtrem | vestavěný horkovzdušný sušicí agregát s HEPA 14 filtrem
| sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla | sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla | sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla
| kompatibilní s jednostrannou myčkou a se stávajícím sterilizátorem BMT | , kompatibilní s jednostrannou myčkou a se stávajícím sterilizátorem BMT | , kompatibilní s jednostrannou myčkou a se stávajícím sterilizátorem BMT
| Příslušenství: |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| 1 ks 5-ti patrový mycí vozík 10 DIN sít - mycí ramena mezi všemi úrovněmi vozíku, s možností vyjmutí jednotlivých úrovní pro mytí rozměrných materiálů. Min. 6 injektorových konektorů pro mytí dutých nástrojů přímo v základním vozíku; | příslušenství: 1 ks 5-ti patrový mycí vozík 10DIN sít - mycí ramena mezi všemi úrovněmi vozíku, s možností vyjmutí jednotlivých úrovní pro mytí rozměrných materiálů. Min. 6 injektorových konektorů pro mytí dutých nástrojů přímo v základním vozíku; | příslušenství: 1 ks 5-ti patrový mycí vozík 10DIN sít - mycí ramena mezi všemi úrovněmi vozíku, s možností vyjmutí jednotlivých úrovní pro mytí rozměrných materiálů. Min. 6 injektorových konektorů pro mytí dutých nástrojů přímo v základním vozíku;
| 1 ks příslušenství pro laparoskopické instrumentárium - rampa pro min. 10 ks nástrojů délky min. 450 mm a dalších min. 18 přípojných koncovek flexibilně zaměňovatelných (hadičky, bajonety apod.) | 1 ks příslušenství pro laparoskopické instrumentárium - rampa pro min. 10 ks nástrojů délky min. 450 mm a dalších min. 18 přípojných koncovek flexibilně zaměňovatelných (hadičky, bajonety apod.) | 1 ks příslušenství pro laparoskopické instrumentárium - rampa pro min. 10 ks nástrojů délky min. 450 mm a dalších min. 18 přípojných koncovek flexibilně zaměňovatelných (hadičky, bajonety apod.)
| 1 ks vozík na mytí operační obuvi – min. 15 párů/cyklus | 1 ks vozík na mytí operační obuvi – min. 15 párů/cyklus | 1 ks vozík na mytí operační obuvi – min. 15 párů/cyklus
| 10 ks 1/1 DIN sít o velikosti 480x250x50mm | 10 ks 1/1 DIN sít o velikosti 480x250mm | 10 ks 1/1 DIN sít o velikosti 480x250mm
| 3 ks jemná zavíratelná síta min. 80x80x40 mm pro jemné komponenty | 3 ks jemná zavíratelná síta min. 80x80x40 mm pro jemné komponenty | 3 ks jemná zavíratelná síta min. 80x80x40 mm pro jemné komponenty
| 1 ks košík na upevnění flexibilních hadic v návinu během mytí | 1 ks košík na upevnění flexibilních hadic v návinu během mytí | 1 ks košík na upevnění flexibilních hadic v návinu během mytí
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
3 | 355227 | balící komplet (svářečka + zásobníky obalů) | 1
Svářečka:
| svářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem
| průběžná svářečka | průběžná svářečka | průběžná svářečka
| kontinuální monitoring parametrů svařování – teplota, přítlak, rychlost | kontinuální monitoring parametrů svařování – teplota, přítlak, rychlost | kontinuální monitoring parametrů svařování – teplota, přítlak, rychlost
| sledování parametrů na LCD displeji, varovný signál a zastavení chodu | sledování parametrů na LCD displeji, varovný signál a zastavení chodu | sledování parametrů na LCD displeji, varovný signál a zastavení chodu
| mikroprocesové řízení | mikroprocesové řízení | mikroprocesové řízení
| plochý bariérový svár min. 12 mm | plochý bariérový svár min. 13 mm | plochý bariérový svár min. 13 mm
| přesnost nastavené teploty +/- 1 % | přesnost nastavené teploty +/- 1% | přesnost nastavené teploty +/- 1%
| signalizace dosažení teploty | signalizace dosažení teploty | signalizace dosažení teploty
| automatický start | automatický start | automatický start
| zpětný chod | zpětný chod | zpětný chod
| počítadlo se signalizací | počítadlo se signalizací | počítadlo se signalizací
| připojení k počítači | připojení k počítači | připojení k počítači
| přípojka na tiskárnu čárového kódu | přípojka na tiskárnu čárového kódu | přípojka na tiskárnu čárového kódu
| Řezačka a držák sterilizačních obalů: |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
šířka min. 850 mm
celonerezové provedení
umístění na stůl
integrovaný držák sterilizačních rolí
rotační nůž vysoké kvality, samobrusný
délka držáku a kapacita min.: 720 mm
šířka držáku a kapacita: do 400 mm
včetně galerky s držákem rolí
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
4 | 355602 | pistole tlaková vodní | 1
| pistole tlaková mycí (vodní) | pistole tlaková mycí | pistole tlaková mycí
| pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí
| sada nástavců 8 ks | sada nástavců 8 ks | sada nástavců 8 ks
| bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole
| možnost jemného regulování tlaku vody | možnost jemného regulování tlaku vody | možnost jemného regulování tlaku vody
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
5 | 355603 | pistole tlaková vzduchová | 2
| pistole tlaková vzduchová | pistole tlaková vzduchová | pistole tlaková vzduchová
| pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí
| bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole
| možnost jemného regulování tlaku vzduchu | možnost jemného regulování tlaku vzduchu | možnost jemného regulování tlaku vzduchu
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
6 | 361635 | vozík na odvoz kontejnerů do sterilizace | 1
vozík na STJ kontejnery 2x1 STJ
| bez madel | bez madel | bez madel
| konstrukce: nerez ocel AISI304 | konstrukce: nerez ocel AISI304 | konstrukce: nerez ocel AISI304
| rozměry horní desky vozíku cca š66 cm x h50 cm x v80 cm | rozměry horní desky vozíku cca š66 cm x h50 cm x v80 cm | rozměry horní desky vozíku cca š66 cm x h50 cm x v80 cm
| 2x plato s prolisem, nosnost min.: 50 kg | 2x plato s prolisem, nosnost min.: 50 kg | 2x plato s prolisem, nosnost min.: 50 kg
| antirezonanční provedení | antirezonanční provedení | antirezonanční provedení
| 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d = min. 12 cm s měkkým běhounem | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d min.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d min.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
| 2x brzda; plast. nárazníky | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d min.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d min.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
| celková nosnost min.: 80 kg | celková nosnost min.: 80 kg | celková nosnost min.: 80 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
7 | 361636 | vozík na čisté dekontaminační kontejnery | 1
vozík policový, nerez
| madla svislá | konstrukce: nerez ocel AISI304 | konstrukce: nerez ocel AISI304
| konstrukce: nerez ocel AISI304 | konstrukce: nerez ocel AISI304 | konstrukce: nerez ocel AISI304
| velikost plata cca 70 x 55 cm výška 90 cm | velikost plata cca 70 x 55 cm | velikost plata cca 70 x 55 cm
| 2x plato s prolisem cca 1,2 cm (nosnost min.: 40 kg) | 2x plato s prolisem cca 1,2 cm (nosnost min.: 40 kg) | 2x plato s prolisem cca 1,2 cm (nosnost min.: 40 kg)
| antirezonanční výztuha | antirezonanční výztuha | antirezonanční výztuha
| 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d = min. 12 cm s měkkým běhounem, | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo dmin.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo dmin.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
| 2x brzda; plast. nárazníky | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo dmin.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky | 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo dmin.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
| celková nosnost min: 80 kg | celková nosnost min: 80 kg | celková nosnost min: 80 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
8 | 403227 | stůl setovací oboustraný 1500x1500 mm | 1
velikost pracovního místa 1500x750 mm
rozměr oboustranného stolu (šířka/hloubka/výška): 1500/1500/900 mm - tolerance ±5 %
kontejner se 3 zásuvkami - bez zámku - kontejner součástí stolu, zavěšený pod pracovní deskou
organizér s policí z každé strany ve výšce 400 mm nad pracovní deskou
police plnostěnné, celonerezové se zadními a bočními límci - zadní límec výšky 150 mm
integrované osvětlení pracovní desky
sloupek na média integrovaný do stolu (přívody kabelů vedeny ze zdi)
univerzální, demontovatelný, otočný držák (rameno) s VESA standardem 100x100 mm pro počítač All in one, nosnost min. 8 kg
uzemnění stolu
technické parametry a další specifikace viz "Standard nerezového nábytku" v závěru této přílohy
schéma setovacího stolu - viz příloha č. 1d: Setovací stůl 403227
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
9 | 4033-x | stůl pracovní 1200x600 mm | 1
celonerezový pracovní stůl
bez přední podnože pro umístění myčky
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1200/600/900 mm - tolerance ±5 %
pracovní deska se zadním límcem
zadní nohy uskočeny od zadu o 60 mm
uzemnění stolu
technické parametry a další specifikace viz "Standard nerezového nábytku" v závěru této přílohy
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
10 | 403355 | stůl pracovní 2100x700 mm | 1
celonerezový pracovní stůl
bez přední podnože
rozměr (šířka/hloubka/výška): 2100/700/900 mm - tolerance ±5 %
pracovní deska se zadním límcem
zadní nohy uskočeny od zadu o 60 mm.
v pracovní desce průchodka pro kabely
uzemnění stolu
technické parametry a další specifikace viz "Standard nerezového nábytku" v závěru této přílohy
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
11 | 419415 | regál nerezový 900x400x2000 mm | 7
| celonerezový regál policový, přestavitelný | Celonerezový regál policový,přestavitelný | Celonerezový regál policový,přestavitelný
rozměr (šířka/hloubka/výška): 900/400/2000 mm - tolerance ±5 %
| police přestavitelná bez použití nářadí | Police přestavitelná bez použití nářadí. | Police přestavitelná bez použití nářadí.
| police s roztečí přestavení závěsných bodů max 150 mm | Police s roztečí přestavení závěsných bodů max 150 mm | Police s roztečí přestavení závěsných bodů max 150 mm
| použitý materiál stojen a příčníku 30x30x1 mm | Použitý materiál stojen a příčníku 30x30x1 mm | Použitý materiál stojen a příčníku 30x30x1 mm
| zadní nohy uskočeny od zadu o 60 mm | Zadní nohy uskočeny od zadu o 60 mm. | Zadní nohy uskočeny od zadu o 60 mm.
| police musí být ze všech 4 stran zapertlovány z důvodu zabezpečení ostrých hran | Police musí být ze všech 4 stran zapertlovány z důvodu zabezpečení ostrých hran | Police musí být ze všech 4 stran zapertlovány z důvodu zabezpečení ostrých hran
| nosnost police minimálně 100 kg | Nosnost police minimálně 100 Kg | Nosnost police minimálně 100 Kg
| regál musí být opatřen vyztužujícím křížem , síla použitého materiálu min. 1,5 mm | regál musí být opatřen vyztužujícím křížem , síla použitého materiálu min. 1,5 mm | regál musí být opatřen vyztužujícím křížem , síla použitého materiálu min. 1,5 mm
| uzemnění regálu | Uzemění regálu | Uzemění regálu
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
12 | 4194-x | skříň nerezová 900x650x2000 mm | 1
skříň 2-dvéřová, uzamykatelná, prachutěsná, nerez
rozměr (šířka/hloubka/výška): 900/650/2000 mm - tolerance ±5 %
skříňka se 4 policemi (tj. 5 výškových úrovní uvnitř skříně)
zadní nohy uskočeny od zadu o 60 mm
prachutěsná skříň, uzamykatelná
skříň s klasickými otočnými dvířky - úhel otevírání dvířek min. 130°
uzemnění skříně
technické parametry a další specifikace viz "Standard nerezového nábytku" v závěru této přílohy
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
13 | 437103 | stolička laboratorní | 3
s područkami
| kruhový sedák čalounený zdravotně nezávadnou koženkou | kruhový sedák čalounený zdravotně nezávadnou koženkou | kruhový sedák čalounený zdravotně nezávadnou koženkou
| nosnost min. 150 kg | nosnost min. 150 kg | nosnost min. 150 kg
| omyvatelný materiál s možností dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky | omyvatelný materiál s možností dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky | omyvatelný materiál s možností dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky
| dolní kříž leštěný hliník, nebo chromová úprava | dolní kříž leštěný hliník, nebo chromová úprava | dolní kříž leštěný hliník, nebo chromová úprava
| možnost výškového nastavení pomocí plynové pružiny | možnost výškového nastavení pomocí plynové pružiny | možnost výškového nastavení pomocí plynové pružiny
| mobilní provedení - opatřena 5-ti kolečky o průměru min. 50 mm, z toho alespoň 2 bržděná | mobilní provedení - opatřena 5-ti kolečky o průměru min 50 mm, | mobilní provedení - opatřena 5-ti kolečky o průměru min 50 mm,
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
14 | 447152 | vozík na odpady 3-koš | 1
pojízdný podvozek
| trubková, chromovaná konstrukce nebo celoplatové provedení | trubková, chromovaná konstrukce | trubková, chromovaná konstrukce
| chromovaná, nebo plastová rukojeť | chromovaná rukojeť | chromovaná rukojeť
| 2x vědro - min. 15 l | 2 x vědro - cca 17 l | 2 x vědro - cca 17 l
| 2x vak s víkem min. 70 l | 3x vak s víkem cca 80 l | 3x vak s víkem cca 80 l
| úklidové nářadí (násada, držák, třáseň), koš | + úklidové nářadí /násada,držák,třáseň/koš | + úklidové nářadí /násada,držák,třáseň/koš
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
15 | 987654 | úpravna vody | 1
Splnění normy ČSN EN 285+A1. Specifická vodivost do 15 uS/cm
| hodinová spotřeba DEMI vody min. 200 l/ hod (produkce DEMI vody cca 250 l/hod.) | Hodinová spotřeba DEMI vody min. 200 l/ hod (produkce DEMI vody cca 250 l/hod.). Spotřeba změkčené vody min. 1000 l/ hod. (produkce změkčené vody uvažovat cca 2,5 m3/hod).Obchvat pro případ výpadku reverzní osmózy. Zásobník demineralizované vody o objemu min. 0,5 m3. Transportní komplet (AT stanice) pro demi : nerez s aku tankem a automatikou. | Hodinová spotřeba DEMI vody min. 200 l/ hod (produkce DEMI vody cca 250 l/hod.). Spotřeba změkčené vody min. 1000 l/ hod. (produkce změkčené vody uvažovat cca 2,5 m3/hod).Obchvat pro případ výpadku reverzní osmózy. Zásobník demineralizované vody o objemu min. 0,5 m3. Transportní komplet (AT stanice) pro demi : nerez s aku tankem a automatikou.
spotřeba změkčené vody min. 1000 l/ hod (produkce změkčené vody uvažovat cca 2,5 m3/hod)
obchvat pro případ výpadku reverzní osmózy
zásobník demineralizované vody o objemu min. 0,5 m3
transportní komplet (AT stanice) pro demi: nerez s aku tankem a automatikou a expanzní nádobou min. 30 l
| svou kapacitou a tlakem vody musí řádně zabezpečit při souběhu položky: 261036, 253003 a sterilizátor se spotřebou 30l demi vody a 300 litrů změkčené vody za hod. | Svou kapacitou musí a tlakem vody musí řádně zabezpečit při souběhu položky:261036, 253003 | Svou kapacitou musí a tlakem vody musí řádně zabezpečit při souběhu položky:261036, 253003
| musí splňovat platné normy, zejm. ČSN ISO EN 285 + A1 vodivost do 15 uS/cm | musí splňovat platné normy, zejm. ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 15 (5) uS/cm | musí splňovat platné normy, zejm. ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 15 (5) uS/cm
| vlastní systém na bázi reverzní osmózy s kompletní přeúpravou vody se vstupním velkokapacitním mechanickým filtrem | vlastní systém na bázi reverzní osmózy s kompletní přeúpravou vody se vstupním velkokapacitním mechanickým filtrem | vlastní systém na bázi reverzní osmózy s kompletní přeúpravou vody se vstupním velkokapacitním mechanickým filtrem
| filtrování nečistot za pomocí jemného filtrování a aktivního uhlí | filtrování nečistot za pomocí jemného filtrování a aktivního uhlí | filtrování nečistot za pomocí jemného filtrování a aktivního uhlí
| jednotka je schopna reagovat na výpadky vstupního tlaku, pokles hladiny vody | jednotka je schopna reagovat na výpadky vstupního tlaku, pokles hladiny vody | jednotka je schopna reagovat na výpadky vstupního tlaku, pokles hladiny vody
| orientační digitální zobrazování dat: tlak, vodivost, průtoku koncentrátu a permeátu | orientační digitální zobrazování dat: tlak, vodivost, průtoku koncentrátu a permeátu | orientační digitální zobrazování dat: tlak, vodivost, průtoku koncentrátu a permeátu
| kónický zásobník na min. 500 l včetně pohoné jednotky | kónický zásobník na min. 500 l včetně pohoné jednotky | kónický zásobník na min. 500 l včetně pohoné jednotky
| včetně tabletové soli 100 kg | vč.tabletové soli 100 kg | vč.tabletové soli 100 kg
| kovové prvky musí být na povrchu ošetřeny proti desinfekčním roztokům | kovové prvky musí být na povrchu ošetřeny proti desinfekčním roztokům | kovové prvky musí být na povrchu ošetřeny proti desinfekčním roztokům
Standard nerezového nábytku - obecná specifikace |  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Dodávkou technologie se rozumí:
zpracování dílenské dokumentace, která bude před začátkem výroby odsouhlasena investorem a architektem z hlediska materiálového, tvarového a barevného řešení
dodávka vybavení
montáž včetně kotvícího materiálu (instalačního materiálu)
uvedení do provozu včetně příslušných zkoušek a certifikace
zaškolení personálu
Obecná specifikace pro nerezový nábytek: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
celkové rozměry sestav dle zaměření skutečného prostoru na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce).
Hlavní materiál: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
nerez - rozumí se austentická nemagnetická nerezavějící ocel 18/10 CrNi dle ČSN 17241, ASTM AISI 316 (pracovní desky mycích stolů, dřezy, mycí žlaby) a ASTM AISI 304, s atesty pro použití ve zdravotnictví
nerez odolná vůči používaným dezinfekčním přípravkům na veškeré plochy, povrchy, předměty - viz příloha č. 1_e: Dezinfekční plán
povrchová úprava - broušená se zrnem o hodnotě 240
spoje provedeny pouze svářením pod ochrannou atmosférou argonu
všechny sváry řádně očištěny a opracovány
ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním
Pracovní desky: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
tl. nerezy min. 1,5 mm s nerez výztuhami, deska musí být plně zavařena a vybroušena
svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm
svaření a následné vybroušení svislých rohů musí být provedeno s napojením na hodnotu brusu
na hranách desky rádius R=15 mm, zadní popř. i boční límec rádius R=15 mm
pokud jsou požadovány límce, musí být ze zadní strany plně zavřené
podhyby provedeny pod úhlem 45° a v návaznosti na podnoží stolů jsou uzavřené a tvoří spolu
s podnoží kompaktní celek vyhovující hygienickým předpisům
Stoly: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení (např. pouze vlastní podnoží,
podnoží s odkládací nerezovou policí, boční a zadní oplechováním, uzavřené podnoží opatřené
dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem apod.
u skříňového stolu bezespárové a plně zavařené hygienické provedení dle DIN 18865-9 min. H1
Korpus skříněk: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
pro oplechování použít nerez o tl. min. 1,0mm
Závěsy/panty: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
nerezové (nepřípustné plastové)
Zásuvky: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
vyohýbané z jednoho kusu s radiusy
uchycení na nerezových teleskopických držácích umožňující plné vysunutí zásuvek
nosnost zásuvky min. 50 kg
čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo
Police: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu
přestavitelné police uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,
musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí
kotvící šrouby nutno překrýt zátkou
horní police nerez o tl. 1,5 mm
police v podstavbách nerez o tl. min. 1,0 mm
Nohy: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
jäcklový materiál z nerezi min. 40/40mm o tloušťce stěny min. 1,5 mm
stavitelné s rektifikací min. 10 mm
Regály: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami
přestavitelné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí
nohy regálů jäcklový materiál 30/30 mm o tloušťce 1 mm
opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami s rektifikací min. 10mm
Otevírání: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
pro otevírání zásuvek a dveří budou užity úchytky z nerezu
Dřezy: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
vevařené rádiusové dřezy, tl. min. 1,5 mm, nepřípustné hranaté provedení
vevaření dřezu s broušeným bezespárovým napojením (bez vizuální možnosti zjištění místa napojení)
celokovový sifon s přepadem
Uzamykání: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
pokud je požadováno - pomocí speciálních kovových zámků (min. 3 klíče)