## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | LC-MS – Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V235 | LC-MS - Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem | 1
| ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF VE SPOJENÍ S TANDEMOVÝM HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM TYPU TROJITÝ KVADRUPÓL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF VE SPOJENÍ S TANDEMOVÝM HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM TYPU TROJITÝ KVADRUPÓL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF VE SPOJENÍ S TANDEMOVÝM HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM TYPU TROJITÝ KVADRUPÓL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
| účel použití a obecné požadavky | Účel použití a obecné požadavky | Účel použití a obecné požadavky
| UHPLC-MS/MS systém typu trojitý kvadrupól, který umožní kvalitativní i dostatečně citlivé kvantitativní stanovení vitaminu D, steroidních hormonů, metanefrinů a monitorování lékových hladin – TDM (antibiotik, antimykotik, antiepileptik, antidepresiv, benzodiazepinů a neuroleptik). | UHPLC-MS/MS systém typu trojitý kvadrupól, který umožní kvalitativní i dostatečně citlivé kvantitativní | UHPLC-MS/MS systém typu trojitý kvadrupól, který umožní kvalitativní i dostatečně citlivé kvantitativní
| umožní také toxikologický screening předdefinovaného spektra látek. | stanovení vitaminu D, steroidních hormonů, metanefrinů a monitorování lékových hladin – TDM (antibiotik, | stanovení vitaminu D, steroidních hormonů, metanefrinů a monitorování lékových hladin – TDM (antibiotik,
| zařízení bude splňovat podmínky Medical device - IVDR certifikace. | antimykotik, antiepileptik, antidepresiv, benzodiazepinů a neuroleptik). Umožní také toxikologický screening | antimykotik, antiepileptik, antidepresiv, benzodiazepinů a neuroleptik). Umožní také toxikologický screening
| minimální požadavky na jednotlivé součásti zařízení: | Minimální požadavky na jednotlivé součásti zařízení: | Minimální požadavky na jednotlivé součásti zařízení:
| 1. ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF | 1. ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF | 1. ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF
| binární gradientové čerpadlo | binární gradientové čerpadlo | binární gradientové čerpadlo
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo | binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo | binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo
| schopnost pracovat minimálně do 1200 bar | schopnost pracovat minimálně do 1200 bar | schopnost pracovat minimálně do 1200 bar
| rozsah průtoků min. 0,01- 2,0 ml/min | rozsah průtoků min. 0,01- 2,0 ml/min | rozsah průtoků min. 0,01- 2,0 ml/min
| lineární, konvexní a konkávní průběh gradientu | lineární, konvexní a konkávní průběh gradientu | lineární, konvexní a konkávní průběh gradientu
| minimální pracovní rozsah pH = 2 – 11 | minimální pracovní rozsah pH = 2 – 11 | minimální pracovní rozsah pH = 2 – 11
| vakuový degasser | vakuový degasser | vakuový degasser
| aktivní programovatelný oplach jehly | aktivní programovatelný oplach jehly | aktivní programovatelný oplach jehly
| vestavěná čidla úniku kapaliny | vestavěná čidla úniku kapaliny | vestavěná čidla úniku kapaliny
| kolonový termostat minimálně od + 10 °C do + 80 °C | kolonový termostat minimálně od + 10 °C do + 80 °C | kolonový termostat minimálně od + 10 °C do + 80 °C
| kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce 15 cm | kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce 15 cm | kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce 15 cm
| chlazený autosampler min. + 5°C až +35 °C | chlazený autosampler min. + 5°C až +35 °C | chlazený autosampler min. + 5°C až +35 °C
| nástřik typu průtok jehlou – nástřiková jehla i smyčka jsou součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze | nástřik typu průtok jehlou – nástřiková jehla i smyčka jsou součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze | nástřik typu průtok jehlou – nástřiková jehla i smyčka jsou součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze
| nástřik min. 0,1 až 10 μl | nástřik min. 0,1 až 10 μl | nástřik min. 0,1 až 10 μl
| přesnost dávkovaného objemu < 0,3% RSD | přesnost dávkovaného objemu < 0,3% RSD | přesnost dávkovaného objemu < 0,3% RSD
| autosampler na min. 90 pozic pro 2 ml vialky | autosampler na min. 90 pozic pro 2 ml vialky | autosampler na min. 90 pozic pro 2 ml vialky
| 2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR | 2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR | 2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR
| hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól | hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól | hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól
| dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů | dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů | dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů
| kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti odděleného přepínání obou režimů (měření dvou zcela oddělených nezávislých alternujících režimů ESI a APCI s použitím jedné sondy) | kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti | kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti
| přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms | přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms | přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms
| přepínání polarity během analýzy ≤ min. 25 ms | přepínání polarity během analýzy ≤ min. 25 ms | přepínání polarity během analýzy ≤ min. 25 ms
| přímý vstup do MS bez vstupní kapiláry pro sníženou potřebu údržby iontové optiky | přímý vstup do MS bez vstupní kapiláry pro sníženou potřebu údržby iontové optiky | přímý vstup do MS bez vstupní kapiláry pro sníženou potřebu údržby iontové optiky
| možnost čištění iontového zdroje bez zrušení vakua | možnost čištění iontového zdroje bez zrušení vakua | možnost čištění iontového zdroje bez zrušení vakua
| detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností | detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností | detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností
| rozsah hmot minimálně 10 - 2000 m/z | rozsah hmot minimálně 10 - 2000 m/z | rozsah hmot minimálně 10 - 2000 m/z
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ min. 1 ms | minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ min. 1 ms | minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ min. 1 ms
| lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů | lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů | lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů
| kolizní cela na principu cestujících vln | kolizní cela na principu cestujících vln | kolizní cela na principu cestujících vln
| rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s | rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s | rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s
| rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms | rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms | rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms
| citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu | citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu | citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu
| min. S/N ≥ 300 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (MRM přechod m/z 609-195) | min. S/N ≥ 300 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (MRM přechod m/z 609-195) | min. S/N ≥ 300 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (MRM přechod m/z 609-195)
| min. S/N ≥ 200 000:1 při nástřiku 1 pg chloramphenicolu na kolonu (MRM přechod m/z 321-152) | min. S/N ≥ 200 000:1 při nástřiku 1 pg chloramphenicolu na kolonu (MRM přechod m/z 321-152) | min. S/N ≥ 200 000:1 při nástřiku 1 pg chloramphenicolu na kolonu (MRM přechod m/z 321-152)
| počet přechodů v MRM režimu ≥ 500 MRM/s | počet přechodů v MRM režimu ≥ 500 MRM/s | počet přechodů v MRM režimu ≥ 500 MRM/s
| měřící režimy: MS sken, sken produktů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, SIM, MRM, kontinuální | měřící režimy: MS sken, sken produktů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, SIM, MRM, kontinuální | měřící režimy: MS sken, sken produktů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, SIM, MRM, kontinuální
| monitoring pozadí matrice během procesu kvantifikace | monitoring pozadí matrice během procesu kvantifikace | monitoring pozadí matrice během procesu kvantifikace
| automatické ladění, kalibrace a kontrola MS systému | automatické ladění, kalibrace a kontrola MS systému | automatické ladění, kalibrace a kontrola MS systému
| hmotnostní detektor plně kompatibilní se všemi moduly separační jednotky | hmotnostní detektor plně kompatibilní se všemi moduly separační jednotky | hmotnostní detektor plně kompatibilní se všemi moduly separační jednotky
| hmotnostní detektor a separační jednotka musí být jako celek řízeny jedním softwarem | hmotnostní detektor a separační jednotka musí být jako celek řízeny jedním softwarem | hmotnostní detektor a separační jednotka musí být jako celek řízeny jedním softwarem
| instalační a kalibrační roztok součástí dodávky | Instalační a kalibrační roztok součástí dodávky | Instalační a kalibrační roztok součástí dodávky
| 3. ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ SOFTWARU A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 3. ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ SOFTWARU A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 3. ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ SOFTWARU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| řídící počítač odpovídající nárokům na řízení UHPLC/QQQ a vyhodnocování dat | Řídící počítač odpovídající nárokům na řízení UHPLC/QQQ a vyhodnocování dat | Řídící počítač odpovídající nárokům na řízení UHPLC/QQQ a vyhodnocování dat
| klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24‘’ | Klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24‘’ | Klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24‘’
| minimálně 1x licence akvizičního software, 1x licence vyhodnocovacího software | Minimálně 1x licence akvizičního software, 1x licence vyhodnocovacího software | Minimálně 1x licence akvizičního software, 1x licence vyhodnocovacího software
| umožnění vzdáleného přístupu jak pracovníkům laboratoře, tak servisnímu technikovi | Umožnění vzdáleného přístupu jak pracovníkům laboratoře, tak servisnímu technikovi | Umožnění vzdáleného přístupu jak pracovníkům laboratoře, tak servisnímu technikovi
| jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ: | Jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ: | Jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ:
| kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů
| kontrola S/N, tj. odstup signálu od šumu | kontrola S/N, tj. odstup signálu od šumu | kontrola S/N, tj. odstup signálu od šumu
| výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MPL) | výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MPL) | výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MPL)
| výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ) | výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ) | výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ)
| výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů
| kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank) | kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank) | kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank)
| výpočet výtěžnosti analýzy v % | výpočet výtěžnosti analýzy v % | výpočet výtěžnosti analýzy v %
| výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2 | výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2 | výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2
| software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných MRM přechodů včetně retenčních časů analytů (při optimalizaci s chromatografií) a jejich automatický export do měřící metody | software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných MRM přechodů včetně retenčních časů analytů (při optimalizaci s chromatografií) a jejich automatický export do měřící metody | software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných MRM přechodů včetně retenčních časů analytů (při optimalizaci s chromatografií) a jejich automatický export do měřící metody
| tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace) | tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace) | tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace)
| automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická optimalizace dwell time pro dosažení konstantního počtu bodů za jednotku času (cycle time) bez ohledu na počet analytů měřených paralelně v daném časovém okně | automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická | automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická
| možnost nastavení doplňkových MRM přechodů automaticky spouštěných definovanou intenzitou hlavního přechodu | možnost nastavení doplňkových MRM přechodů automaticky spouštěných definovanou intenzitou hlavního přechodu | možnost nastavení doplňkových MRM přechodů automaticky spouštěných definovanou intenzitou hlavního přechodu
| knihovny a databáze MRM přechodů ze skupiny léčiv, drog a jejich metabolitů, endokrinologie, vitaminů a steroidních hormonů - ke každé sloučenině musí být obsaženy minimálně 2 MRM přechody | možnost nastavení doplňkových MRM přechodů automaticky spouštěných definovanou intenzitou hlavního přechodu | možnost nastavení doplňkových MRM přechodů automaticky spouštěných definovanou intenzitou hlavního přechodu
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z150 | Generátor dusíku pro LC-MS | 1
| dusíkový generátor, který zajistí dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj | dusíkový generátor, který zajistí dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj | dusíkový generátor, který zajistí dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj
| připojení, zprovoznění, pravidelné údržby a servis | připojení, zprovoznění, pravidelné údržby a servis | připojení, zprovoznění, pravidelné údržby a servis
| kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve
| generátor musí být nezávislý na externím přívodu stlačeného vzduchu, tzn. musí mít vlastní zdroj/kompresor, při zachování předpokládaných vnějších rozměrů dle p01c - Umístění v půdorysech | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | V236 | Rotační pumpa k LC-MS | 1
| odhlučnění rotační pumpy | Rozměr 760x806x1110 | Rozměr 760x806x1110
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | N220 | Laboratorní stůl pro LC-MS | 1
| s odhlučňovacím boxem (pro rotační pumpu) a policí | s odhlučňovacím boxem (pro rotační pumpu) a policí | s odhlučňovacím boxem (pro rotační pumpu) a policí
rozměr 1000x1000x800 mm
| nosnost min. 150 kg/m2 | nosnost min. 150 kg/m2 / 1000x1000x800 / | nosnost min. 150 kg/m2 / 1000x1000x800 /
| prostor pro instalaci přístroje | prostor pro instalaci přístroje | prostor pro instalaci přístroje
| KOMUNIKACE S LABORATORNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM (OpenLIMS) | KOMUNIKACE S LABORATORNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM (OpenLIMS) | KOMUNIKACE S LABORATORNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM (OpenLIMS)
| zajištění připojení zařízení do stávajícího laboratorního informačního systému zadavatele (OpenLIMS, Stapro s.r.o.). | zajištění připojení zařízení do stávajícího laboratorního informačního systému zadavatele (OpenLIMS, Stapro s.r.o.). | zajištění připojení zařízení do stávajícího laboratorního informačního systému zadavatele (OpenLIMS, Stapro s.r.o.).
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A LC-MS/MS KITY | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A LC-MS/MS KITY | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A LC-MS/MS KITY
| součástí zakázky bude kompletní dodávka spotřebního materiálu nezbytná pro instalaci a zahájení provozu analyzátoru s ohledem na zamýšlené metody – stanovení vitaminu D, stanovení steroidních hormonů, metanefrinů, toxikologický screening, TDM (antibiotika, antimykotika, antiepileptika, antidepresiva, benzodiazepiny, neuroleptika) | Součástí zakázky bude kompletní dodávka spotřebního materiálu nezbytná pro instalaci a zahájení provozu | Součástí zakázky bude kompletní dodávka spotřebního materiálu nezbytná pro instalaci a zahájení provozu
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Další požadavky:
| součástí je dodávka, kompletní instalace LC/MS systému a provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření potřebných ke klinickému provozu (otestování funkčnosti systému a splnění všech jeho specifikačních požadavků) | Součástí je dodávka, kompletní instalace LC/MS systému a provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření potřebných ke klinickému provozu (otestování funkčnosti systému a splnění všech jeho specifikačních požadavků) | Součástí je dodávka, kompletní instalace LC/MS systému a provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření potřebných ke klinickému provozu (otestování funkčnosti systému a splnění všech jeho specifikačních požadavků)
| předání technické dokumentace – kompletních podkladů pro instalační připravenost – odpovědným zástupcům zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | Předání technické dokumentace – kompletních podkladů pro instalační připravenost – odpovědným zástupcům zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | Předání technické dokumentace – kompletních podkladů pro instalační připravenost – odpovědným zástupcům zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy
| provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dní před zahájením prací v místě plnění | Provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dní před zahájením prací v místě plnění. | Provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dní před zahájením prací v místě plnění.
| dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií a elektrické energie | Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií, el. Energie. | Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií, el. Energie.
| výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných el. zařízení, kterých se to týká | Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných el. zařízení, kterých se to týká | Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných el. zařízení, kterých se to týká
| odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky | Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky. | Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky.
| zaškolení uživatelů proběhne v délce min. 10 dní (2 dny základní školení + 3 dny vývoj aplikací v rámci instalace, 5 dnů nadstavbové vícestupňové školení aplikačním specialistou) | Zaškolení uživatelů proběhne v délce min. 10 dní | Zaškolení uživatelů proběhne v délce min. 10 dní