Příloha č. 2\_11\_ zadávací dokumentace\_Technické podmínky

**Vyplněná příloha č. 2\_11 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název části veřejné zakázky: Transportní lůžko (urgentní transportní lůžko)**

Část veřejné zakázky: 11

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 5 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. léčba pacientů. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná se o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

|  |
| --- |
| **18 ks Transportní lůžko (urgentní transportní lůžko)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace** | **Splněno**  **ANO / NE** | **Reálná hodnota** | **Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)** |
| Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka. |  |  |  |
| Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm. |  |  |  |
| Ovládací pedály na obou stranách lůžka. |  |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm. |  |  |  |
| Minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety – univerzální velikost. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°. |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou. |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická blokace sklápění postranic při zatížení pacientem zevnitř. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran. |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr koleček minimálně 200 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené – musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostor na umístění tlakové lahve O2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Držáky a lišty na příslušenství. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochranná nárazová kolečka v rozích. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nárazníky po celém obvodu lůžka. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost minimálně 300 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný a sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta, možný pro použití jako tlačného madla. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklopná polička na monitor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Koš/box na drobný materiál. |  |  |  |  |  |  |  |
| Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm. |  |  |  |  |  |  |  |



**Doplňující informace:**

* v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
* klasifikační třída zdravotnického přístroje …………… (doplní dodavatel)
* cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů) …………… (doplní dodavatel)
* frekvence provádění BTK …………… (doplní dodavatel)
* uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) …………… (doplní dodavatel)

**Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):**

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající Wifi síť nemocnice je požadováno, aby Wifi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

**Kybernetická bezpečnost**

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.