## List1
Příloha č. 2d) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Monitorovací, defibrilační a diagnostická technika
Část 4: Kardiotokograf pro gynekologii
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 72
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Kompaktní přístroj pro sledování plodu v prenatálním období i během porodu s možností sledování dvojčat a parametrů matky.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Kardiotokograf
Počet kusů: 1 (jeden, Gynekologie)
Kompaktní antepartální i intrapartální fetální monitor
Ovládání prostřednictvím dotykového displeje s délkou úhlopříčky min. 6", nebo tlačítkové klávesnice a displeje se zobrazením provozních parametrů
Uživatelský software v českém jazyce
Monitorování srdeční frekvence plodu prostřednictvím US sondy
Monitorování děložní aktivity prostřednictvím snímače děložních stahů - TOCO sondy
Aktivace monitorování dvojčat připojením druhé US sondy
Monitorování přímé srdeční frekvence plodu
Křížová verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
Automatická detekce pohybu plodů
Monitorování srdeční frekvence matky prostřednictvím TOCO sondy (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 15 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Monitorování SpO2 matky
Monitorování NIBP matky
Kompaktní voděodolné sondy se stupněm krytí min. IPX7 (2x US, 1x TOCO) s identifikací zdroje signálu srdeční frekvence
Regulovatelná hlasitost ozev srdeční frekvence plodu
Nastavitelné alarmy měřených parametrů vč. hlasitosti
Možnost zadávání pacientských dat
Integrovaný zapisovač pro tisk záznamu na termocitlivý papír s nastavitelnou rychlostí v rozsahu min. 1, 2 a 3 cm/min
Možnost budoucího rozšíření o funkci monitorování trojčat
Možnost připojení telemetrie pro monitorování min. jednoho plodu
Možnost budoucího připojení do monitorvacího kardiotokografickému systému
Kompatibilita sond, příslušenství a spotřebního materiálu s 8ks stávajících kardiotokografů PHILIPS Avalon FM20, provozovanými zadavatelem na gynekologicko - porodnickém oddělení (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 12 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 40%
Příslušenství
Základní sada spotřebního materiálu, nutného pro okamžité zahájení plnohodnotného provozu (min. senzor SpO2 vč. propojovacího kabelu, manžeta NIBP vel. "standard", termocitlivý papír, pás pro fixaci sond, ultrazvukový gel)
Originální pojízdný přístrojový stolek s úložným prostorem pro příslušenství a spotřební materiál, min. 2 bržděná kolečka
Originální pojízdný přístrojový stolek disponuje min. dvěma zásuvnými policemi pro příslušenství a spotřební materiál (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 3 body dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 10%
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení gynekologie, místnost č. H.1.43 (gynekologická ambulance).
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení