Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Bariatrické lůžko

- Část veřejné zakázky: 8

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektricky polohovatelná lůžka pro bariatrickou péči včetně pasivní antidekubitní matrace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52:2010 v platném znění, bez výhrad* |  |  |  |
| 1.2 | Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |  |  |
| 1.3 | Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |  |  |  |
| 1.4 | Šířka lůžka umožňující průjezd dveřmi max. 109 cm |  |  |  |
| 1.5 | Možnost rozšíření ložné plochy pro vyšší komfort bariatrického pacienta |  |  |  |
| 1.6 | Vnější délka lůžka max. 229 cm |  |  |  |
| 1.7 | Možnost prodloužení ložné plochy pro vysoké pacienty min. o 20 cm s jednoduchou a bezpečnou aretací a podporou pro matraci |  |  |  |
| 1.8 | Možnost polohování lůžka i při prodloužení ložné plochy |  |  |  |
| 1.9 | Nosnost lůžka uzpůsobená pro pacienty o hmotnosti min. 400 kg |  |  |  |
| 1.10 | Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 40 – 80 cm od podlahy |  |  |  |
| 1.11 | Čtyřdílná ložná plocha min. 100 x 200 cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |  |
| 1.12 | Náklon do polohy Trendelenburg/Antitrendelenburg minimálně 12° pomocí elektromotoru |  |  |  |
| 1.13 | Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |  |
| 1.14 | Kompaktní dobře čistitelná a odnímatelná plastová čela lůžka |  |  |  |
| 1.15 | Centrální sesterský ovládací panel a sesterské ovládací panely integrované v postranicích z obou stran lůžka. Panely mají ochranu proti nechtěnému polohování, možnost blokace jednotlivých funkcí, ovládání vážícího systému |  |  |  |
| 1.16 | Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |  |
| 1.17 | Předprogramovatelné polohy min.: resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha |  |  |  |
| 1.18 | Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr koleček min. 150 mm, ovládací páky brzd u každého kolečka dobře dostupné při jakékoli poloze lůžka/postranic |  |  |  |
| 1.19 | Systém aretace pro přímý směr jízdy |  |  |  |
| 1.20 | Elektricky poháněný pojed pro výpomoc personálu při transportu lůžka |  |  |  |
| 1.21 | Ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  |  |
| 1.22 | Systém pro detekci pohybů pacienta na lůžku a při opuštění lůžka pacientem |  |  |  |
| 1.23 | Postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |
| 1.24 | Zálohová baterie |  |  |  |
| 1.25 | Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  |  |
| 1.26 | Svorka pro vyrovnání elektrického potencionálu |  |  |  |
| 1.27 | Integrovaná váha pacientů s měřící kapacitou min. 400 kg |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.28 | Zesílená hrazda s výškově stavitelnou rukojetí s nosností min 150 kg |  |  |  |
| 1.29 | Infuzní stojan výškově stavitelný |  |  |  |
| 1.30 | Lišty a háčky pro uchycení příslušenství po obou stranách lůžka |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Antidekubitní matrace pasivní nebo hybridní pro obézní pacienty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Nosnost min. 400 kg |  |  |  |
| 1.2 | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, vyplnění ložné plochy i v rozšířeném a prodlouženém stavu ložné plochy |  |  |  |
| 1.3 | Výška matrace min. 16 cm |  |  |  |
| 1.4 | Potah snadno snímatelný, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra |  |  |  |
| 1.5 | Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví, pružný, se sníženou hořlavostí, pratelný |  |  |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Aktivní antidekubitní matrace pro obézní pacienty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Nosnost matrace min. 400 kg |  |  |  |
| 1.2 | Plně automatický systém pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III-IV.stupně |  |  |  |
| 1.3 | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem i v případě rozšířené a prodloužené ložné plochy |  |  |  |
| 1.4 | Systém zajišťující dostatečnou podporu pro obézního pacienta. |  |  |  |
| 1.5 | Požadované režimy min.: dynamický, statický, automatické zvýšení tlaku pod pánví při posazení. |  |  |  |
| 1.6 | Možnost rychlého vypuštění pro KPR. |  |  |  |
| 1.7 | Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti. |  |  |  |
| 1.8 | Potah snadno snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra, pratelný |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Noční stolky (Pacientský stolek s jídelní deskou, pojízdný) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku. |  |  |  |
| 1.2 | Materiál desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD). |  |  |  |
| 1.3 | Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |  |
| 1.4 | Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv |  |  |  |
| 1.5 | Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro tác s jídlem min. 550x330 mm |  |  |  |
| 1.6 | Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí |  |  |  |
| 1.7 | Plastová vložka zásuvky z ABS |  |  |  |
| 1.8 | Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev |  |  |  |
| 1.9 | Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička |  |  |  |
| 1.10 | Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná. |  |  |  |
| 1.11 | Uzamykatelná dvířka s dodávkou 2 klíčů |  |  |  |
| 1.12 | Držák ručníku |  |  |  |
| 1.13 | Korpus stolku díly (stejná barva jako lůžka) |  |  |  |
| 1.14 | Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele |  |  |  |
| 1.15 | Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek |  |  |  |
| 1.16 | Nosnost jídelní desky min. 8 kg |  |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)