## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: RTG mobilní přístroje pro skiagrafii a skiaskopii
Část 1: RTG DR skiagrafie mobilní
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 93
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Motoricky pojízdný RTG digitální skiagrafický přístroj, vhodný pro snímkování na lůžku.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 2 (dva, 1ks ARO - lůžka, 1ks Interní odd. - JIP)
Systém
Vyvážené rameno s rtg zářičem
Maximální výška ohniska nad zemí min. 200 cm pro bezpečné snímkování plic na lůžku a komfortní obsluhu personálu
Výška přístroje v parkovací poloze max. 160 cm
Horizontální výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou s rozsahem min. 50 cm
Možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. ± 90°
Náklon rentgenky min. - 30°/+ 90°
Rotace rentgenky min. ± 160°
Šířka přístroje max. 60 cm
Dosažitelná rychlost motorického pojezdu přístroje min. 5 km/h
Hmotnost přístroje max. 520 kg
Napájecí kabel s automatickým navíjením
Připojení do speciální jednofázové síťové zásuvky 230 V / 50 Hz pro napájení RTG přístrojů (viz Příloha č. 6 ZD)
Integrovaný záložní zdroj napájení (UPS) nebo integrované baterie pro ochranu dat a korektní vypnutí systému při výpadku el. energie
RTG generátor a RTG zářič
Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor se zapouzdřeným zářičem a výstupním napětím multipulsního tvaru
Výkon generátoru min. 32 kW
Rozsah napětí min. 40 kV až 130 kV
mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 až 320 mAs
Nejkratší expoziční čas max. 1ms
Zapouzdřený zářič s rotační anodou
Tepelná kapacita celého RTG zářiče (rentgenka + kryt) min. 1 MHU
V krytu zářiče integrovaná manuální hloubková clona otočná min. ± 90° se světelným zaměřovačem pole
DAP metr
Bezdrátový plochý detektor
Velikost aktivní plochy min. 34 x 42 cm
Velikost pixelu max. 150 µm
Akviziční hloubka min. 16 bitů
Hmotnost max. 3,5 kg vč. akumulátoru
Napájení mobilního detektoru prostřednictvím výměnného akumulátoru pro zajištění nepřetržitého nezávislého provozu detektoru; kapacita akumulátoru min. pro 300 snímků na jedno nabití; min. 2ks akumulátorů a min. 1ks nabíječky jako součást dodávky. Alternativně je možno nabídnout mobilní detektor s integrovaným akumulátorem, nevyžadujícím uživatelskou výměnu, s kapacitou pro min. 300 snímků na jedno nabití, s nabíjením buď v samotném RTG přístroji, nebo v externí nabíječce, která musí být součástí dodávky.
Konstrukční provedení mobilního detektoru přizpůsobené zvýšenému mechanickému namáhání, odolné proti vniknutí tělesných tekutin a proti působení dezinfekce (stupeň krytí min. IPX3), nosnost min. 300 kg hmotnosti rovnoměrně rozložené po ploše detektoru
Stupeň krytí mobilního detektoru min. IPX6 (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Přenos dat z mobilního detektoru do ovládací stanice bezdrátově pomocí lokální Wi-Fi sítě, přičemž dodávka, instalace a zprovoznění všech komponentů této sítě je součástí dodávky.
Pracovní stanice
Integrovaná pracovní stanice, postprocessingové zpracování a úprava snímků dávkově, hromadné zpracování dat po expozicích
Akviziční stanice plně integrovaná do pojízdného RTG přístroje
Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z DICOM Worklist
Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele - konektivita Ethernet, Wi-Fi
Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů)
Kapacita obrazové paměti min. 3000 obrázků
Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti min. 17"
DICOM funkce: min. Send, Print, Worklist
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
připojení zařízení do stávajícího RIS/PACS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o., RIS) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového oddělení ARO a interní JIP.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení