## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Bodyplethysmografický systém
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 63, 65
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Celotělový plethysmografický vyšetřovací systém pro stanovení statických a dynamických plicních objemů, rezistence dýchacích cest, difúzní kapacity plic (transferfaktoru) a dalších parametrů plicní mechaniky, skládající se z 1 ks bodyplethysmografu a 2 ks samostatných spirometrů.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Spirometr
Počet kusů: 2 (dva, plicní oddělení)
Splnění základních kritérií ERS/ATS, akceptovaných Českou pneumologickou a ftizeologickou společností
Měření odporů dýchacích cest
Měření maximálních inspiračních a exspiračních tlaků, P0.1
Schopnost měřit objem větší než 8 l
Přesnost měření max. ± 3% nebo max. ± 0,05 l
Rozmezí průtoku min. 0 - 14 l/s
Celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s menší než 1,5 cm H2O/l/s (0,15 kPa/l/s)
Použití antibakteriálních a antivirových filtrů
Automatické sledování hodnot okolních mikroklimatických podmínek (BTPS modul)
Integrované náležité hodnoty GLI2012, GLI2017 a GLI2020
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Provádění spirometrických měření nezávisle mimo bodyplethysmografickou kabinu
Přenos dat do PC řídicí jednotky bodyplethysmografu
PC řídicí jednotky pro spirometry nejsou součástí této zakázky
2. Bodyplethysmograf
Počet kusů: 1 (jeden, plicní oddělení)
2.1 Provedení a vybavení
Konstrukce odolná proti běžným dezinfekčním prostředkům
Prosklená kabina z tvrzeného nerozbitného skla
Bezpečnostní zavírací systém s možností otevření kabiny zevnitř
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Komunikace personálu s pacientem prostřednictvím integrovaného intercomu
Bezbariérový přístup pro invalidní pacienty, zabezpečený nízkou nástupní hranou a výsuvnou židlí mimo kabinu, nebo možnost měření imobilních pacientů vně kabiny prostřednictvím snímače, umístěného na všesměrovém nastavitelném rameni s dosahem mimo kabinu
Výškově nastavitelná židle a stativ se snímačem, nosnost židle min. 150 kg
Provádění spirometrických měření uvnitř plethysmografické kabiny
Použití antibakteriálních a antivirových filtrů
Provádění minimálně dezinfekce snímače
Mobilní přístrojový stůl s PC řídící jednotkou v konfiguraci minimálně dle doporučení výrobce, LCD monitorem a barevnou laserovou tiskárnou, kompatibilní s tonerem CANON 057H, používaným zadavatelem v tiskových zařízeních celé nemocnice
Transportní plyn pro měření difúzní kapacity plic: metan nebo helium
1ks Tlaková lahev se směsí plynu pro měření difúzní kapacity plic jako součást dodávky
1ks Kalibrační pumpa 3 l jako součást dodávky
2.2 Měřené parametry
Reproducibilita vyšetření (min. tex, tPEF)
Klidová a usilovná spirometrie (min. VC, FVC, FEV1)
Nepřímo měřitelné statické plicní objemy (min. TLC, TGV, RV)
Odpor chýchacích cest (min. Raw, Gaw)
Difúzní kapacita plic (min. TLco, Kco) jednodechovou metodou
Okluzní ústní tlaky a svalové síly (min. MIP, MEP , Plmax, PEmax)
Bronchodilatační testy
Měření maximálních inspiračních a exspiračních tlaků, P0.1
Integrované náležité hodnoty GLI2012, GLI2017 a GLI2020
Integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s minimálně FEV1 v jednom grafu
2.3 SW vybavení
Uživatelské prostředí v ČJ
Jednotný SW se společnou databází pacientů pro všechna dodaná zařízení v rámci této zakázky
Automatická kalibrace kabiny
Automatické sledování hodnot okolních mikroklimatických podmínek (BTPS modul)
Automatický výpočet BMI pacienta
Možnost dodatečného zadání hodnoty Hb a přepočítání Tico
Vyjádření naměřených parametrů v procentech náležitých hodnot
Průběžná aktualizace náležitých hodnot včetně dolních a horních mezí normality (LLN, ULN) dle standardů ERS/ATS
Možnost zobrazení trendů vybraných parametrů u jednotlivých pacientů v čase
Možnost porovnání vyšetření včetně absolutního i procentuálního rozdílu naměřených hodnot a příslušných grafů (např. v rámci bronchodilatačního testu)
Možnost uživatelského nastavení protokolů (volitelné měřené parametry, grafy a křivky, tisk na kancelářský papír formátu A4 i A5)
Export protokolů min. ve formátu *.pdf
Export dat do stávajícího nemocničního informačního systému zadavatele
Možnost napojení na stávající databázi pacientů (spirometry ZAN 100 Handy USB) (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 20 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Možnost servisu prostřednictvím vzdáleného přístupu
3. Ostatní příslušenství
Záložní zdroj napětí s dobou zálohování bodyplethysmografu min. po dobu, nutnou k dokončení aktuální analýzy a korektnímu vypnutí systému, min. však 20 minut
Min. 100ks Náustek jednorázový s antibakteriálním a antivirovým filtrem a nosní klapkou, kompatibilní pro všechna dodaná zařízení v rámci této zakázky
Min. 4ks Snímač průtokový, použitelný ke spirometrům
Min. 2ks Snímač průtokový, použitelný k bodyplethysmografu v případě tlakového snímače; v případě ultrazvukového snímače není tento požadavek relevantní
4. Transportní trasa
Vstupní dveře do budovy - průchodné rozměry: 100x194cm Zádveří - průchodné rozměry: 85x188,5cm Dveře do místnosti spirometrie - průchodné rozměry: 80x194cm Alternativně: okno do místnosti spirometrie - průchodné rozměry: 106x130cm (zde je předpoklad nutného využití jeřábní techniky z ulice Smetanova - zajistí případně dodavatel na své náklady)
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
technická podpora a asistence při připojení zařízení do stávajícího nemocničního informačního systému zadavatele (NIS "mpa", dodavatel ICZ a.s.) ve spolupráci s odd. IT zadavatele
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká, vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech plicního oddělení, 1. nadzemní podlaží, místnost spirometrie.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení