## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Systém videoendoskopický
Část 2: Videobronchoskopický systém pro plicní oddělení
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 85
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Videoendoskopický systém pro mezioborovou jednotku intenzivní péče v návaznosti na urgentní příjem v pavilonu interních oborů pro provádění endoskopie dýchacích cest, určený pro provádění bronchoskopií.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) Videoendoskopický procesor s integrovaným zdrojem světla
Celkový počet: 1ks (jeden)
Videoendoskopický procesor s integrovaným xenonovým zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v pneumologii, umožňující činnost níže popsaných flexibilních videoendoskopů s požadovanými parametry
Zobrazovací systém pro barevný CCD čip, umístěný v distálním konci endoskopu
Endoskopický obraz v kvalitě min. HD (1920 x 1080 px)
Integrovaný systém pro vodu a vzduch
Vyvážení bílé
Zabudovaný zdroj studeného světla s xenonovou lampou 150W a životností min. 500 hodin
Min. dvojnásobný digitální zoom
Nastavení jasu v min. jedenácti krocích
Funkce pro osvětlení vzdálených oblastí
Funkce pro rovnoměrné nasvícení sliznice i vzdálenějších struktur bez nutnosti posunu endoskopu vpřed
Ovládání funkce zmrazení obrazu z endoskopu, klávesnice, pedálu
Individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení
Zobrazení údajů o pacientovi a připojeném endoskopu na monitoru
Úzkopásmové zobrazení nebo virtuální chromatoendoskopie s min. 3 různými nastaveními
Připojení endoskopu jedním konektorem
Archivace:
- USB pro lokální uložení pořízených snímků
2) Terapeutický videobronchoskop
Celkový počet: 1ks (jeden)
Zobrazení v min. HD kvalitě
Úzkopásmové zobrazení nebo virtuální chromatoendoskopie
Min. 4 programovatelná tlačítka na hlavici endoskopu pro ovládání funkcí systému
Optický systém:
- zorné pole min. 120°
- směr pohledu: přímý pohled
- hloubka zorného pole min. 3 - 100 mm
- minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm
Zaváděcí tubus:
- zevní průměr distálního konce max. 6,1 mm
- zevní průměr tubusu max. 6,4 mm
- pracovní délka min. 600,0 mm
- celková délka max. 880 mm
Pracovní kanál: vnitřní průměr min. 2,8 mm
Ohybová část - rozsah angulace:
- nahoru min. 180°
- dolů min. 130°
Zdrojový otočný tubus min. +/- 90°
Jednorázový ventil odsávacího kanálu
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem pro bronchoskopii
3) Terapeutický videobronchoskop
Celkový počet: 1ks (jeden)
Zobrazení v min. HD kvalitě
Úzkopásmové zobrazení nebo virtuální chromatoendoskopie
Min. 4 programovatelná tlačítka na hlavici endoskopu pro ovládání funkcí systému
Optický systém:
- zorné pole min. 120°
- směr pohledu: přímý pohled
- hloubka zorného pole min. 3 - 100 mm
- minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm
Zaváděcí tubus:
- zevní průměr distálního konce max. 5,4 mm
- zevní průměr tubusu max. 5,2 mm
- pracovní délka min. 600,0 mm
- celková délka max. 880 mm
Pracovní kanál: vnitřní průměr min. 2,0 mm
Ohybová část - rozsah angulace:
- nahoru min. 210°
- dolů min. 130°
Zdrojový otočný tubus min. +/- 90°
Jednorázový ventil odsávacího kanálu
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem pro bronchoskopii
4) Intubační fibrobronchoskop s přenosným bateriovým LED zdrojem světla
Celkový počet: 1ks (jeden)
Mobilní, emergency typ s LED osvětlením v konstrukci přístroje
Možnost plného ponoření do desinfekčních roztoků včetně zdroje světla
Vstup do pracovního kanálu v distální konci rukojeti endoskopu a odděleně od odsávacího kanálu
Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 5,2 mm, průměr pracovního kanálu min. 2,55 mm
Zorné pole min. 95°
Směr pohledu: přímý pohled
Hloubka zorného pole min. 3 - 50 mm
Průměr distálního konce max. 5,1 mm
Pohyb distálního konce nahoru/dolů min. 160°/130°
Pracovní délka min. 600 mm
Bronchoskop oddělitelný od zdroje světla
Samostatný přenosný bateriový LED zdroj světla, připojitelný k bronchoskopu
5) Monitor zobrazovací
Celkový počet: 1ks (jeden)
Certifikovaný medicínský monitor, kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy
Rozlišení obrazu min. 1920 x 1080 px (HDTV)
Umožnění duplikace 4K/HD videosignálu tak, jak je zobrazený na monitoru včetně PiP, na druhý monitor nebo záznamové zařízení
PiP (Picture in Picture) nebo PoP ( Picture on Picture)
Úhlopříčka displeje min. 27“, poměr stran 16:9
Kontrast min. 1000:1
Svítivost min. 300 cd/m2
Zobrazovací úhel min. 178°
Antireflexní úprava
Krycí sklo displeje pro ochranu proti mechanickému poškození
Min. 2 různé grafické vstupy, kompatibilní s nabízeným videoprocesorem
6) Externí odsávací jednotka přenosná
Celkový počet: 1ks (jeden)
Láhev min 2 l se šroubovacím víkem
Víko vaku opatřené filtrem - garance bakteriální a virální bezpečnosti, zabraňuje přesátí sekretu, odpadá používání externích filtrů, čištění a sterilizace lahví
Sací výkon min. 40l/min
Hlučnost max 40 dB
7) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks (jeden)
Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- min. 5 polic vč. zásuvky na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- držák na min. dva flexibilní endoskopy
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
- centrální vypínač
8) Elektronický tester těsnosti endoskopů
Celkový počet: 1ks (jeden)
LCD displej min 2,9"
Napájení pomocí baterie a samostatného zdroje
Variabilita nastavení vstupního tlaku
Zvuková a digitální signalizace
Možnost upevnění na zeď
9) Příslušenství systému
Elektrické napájecí a propojovací kabely, adaptéry, hadicové sety, filtry a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Adaptéry pro připojení všech výše popsaných endoskopů ke stávajícím dezinfektorům flexibilních endoskopů OLYMPUS ETD4 Basic GA, OLYMPUS ETD4 Plus PAA a OLYMPUS miniETD2 Plus GA, provozovaným zadavatelem
Adaptéry pro připojení všech výše popsaných endoskopů k sušicí a skladovací skříni OLYMPUS EDC Plus typ D, provozované zadavatelem
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech zákrokového sálu č. 2 Pavilonu operačních oborů, místnost č. CH.P.42.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení