## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Rozšíření systému PACS
Část 1: Monitory velkoplošné pro PACS
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 18
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Velkoplošné dotykové monitory s vestavěným počítačem - systém "all-in-one" pro zobrazení snímků z PACS a jiných modalit v rámci NIS, s upevněním na stěnu operačního sálu
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 2 (dva, Centrální operační sály)
Pracovní vestavná počítačová stanice s monitorem, sloužící k prohlížení snímků z PACS a dalším činnostem v rámci NIS
Viditelné kovové části šasi stěnové stanice opatřeno antibakteriálním nátěrem, čelní sklo antireflexní, kalené
Certifikace pro lékařské použití
Instalace na stěnu operačního sálu, krytí min. IP65
Dotykový displej s úhlopříčkou min. 27“, rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 Px)
Ochrana displeje odolným antireflexním sklem
Jas min. 300 cd/m2
Kontrastní poměr min. 5000:1
Ovládání dotykem
OS min. Win 11 Pro, CPU min. i5, min. 8GB RAM (Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení. Jiné rovnocenné řešení však musí být kompatibilní s OS Win.)
Disk SSD min. 250 GB
Video vstupy min. 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA
Min. 1x USB konektor s krytkou
Min. 2x LAN
SW vybavení minimálně pro zobrazení snímků z PACS s možností rozšíření o zobrazení snímků nebo videa z jiných modalit
Hygienická sklopná kovová klávesnice s touchpadem, určená pro operační sály
Provedení zabraňující možnosti ukládání prachu mezi klávesnicemi, odolné proti vlhkosti
Přednastavitelná doba, kdy bude automaticky požadováno čištění klávesnice
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
připojení zařízení do stávajícího PACS/NIS zadavatele ("MARIE PACS" - ORCZ spol. s r.o., NIS "mpa" - dodavatel ICZ a.s.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů, operační sály č. 2 a 3 (místnosti č. CH.1.27 a CH.1.28).
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení