Příloha č. 3 - Technická specifikace

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Ohřev pacienta

- Část veřejné zakázky: 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace*

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Systém ohřívání pacienta pro prevenci hypotermie anebo snížení prochladnutí na operační sály, po operacích a na jednotky intenzivní péče, určená pro dospělé a dětské pacienty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| Číslo | Specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota** | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Řídící jednotka řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, s ovládacím panelem s voděodolnou membránou a s LCD displejem pro zobrazení nastavené cílové a naměřené aktuální teploty. |  |  |  |
| 1.2 | Řídící jednotka přenosná o hmotnosti max. 6 kg. |  |  |  |
| 1.3 | Řídící jednotka se dvěma samostatně regulovatelnými výstupy s možností souběžného provozu. |  |  |  |
| 1.4 | Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému. |  |  |  |
| 1.5 | Uchycení na infuzní stojan a na eurolištu, možnost položení na rovnou plochu. |  |  |  |
| 1.6 | Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 32 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C. |  |  |  |
| 1.7 | Systém umožňující rychlé zahřívání, dosažení až 37 °C do 10 minut. |  |  |  |
| 1.8 | Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji. |  |  |  |
| 1.9 | Systém s funkcí audiovizuálních alarmů v případě jakékoli poruchy: - alarm napájení – v případě výpadku napájení; - signalizace, že matrace není připojena k ovladači nebo je problém s připojením; - ochrana před přehřátím, pokud cílová teplota překročí bezpečnostní mezní bod 42 °C; - alarm, pokud aktuální teplota dosáhne 1,5 °C nad cílovou hodnotou teploty. |  |  |  |
| 1.10 | Snadno omyvatelné přikrývky a matrace pomocí standardních dezinfekčních prostředků, určené pro opakované použití. |  |  |  |
| 1.11 | Systém vyroben pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta. |  |  |  |
| 1.12 | Teplotní čidla v každé samostatné části. |  |  |  |
| 1.13 | Systém RTG transparentní. |  |  |  |
| 1.14 | Možnost použití jednorázových obalů na matrace. |  |  |  |
| 1.15 | Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech. |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.16 | Matrace o velikosti min. 127 x 50 cm – 1 ks. |  |  |  |
| 1.17 | Vyhřívaná deka o velikosti min. 128 x 75 cm – 1x. |  |  |  |
| 1.18 | Propojovací kabely řídící jednotky a matrace a přikrývky. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			…………… (doplní dodavatel)