Příloha č. 3 - Technická specifikace

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Vyšetřovací stůl elektrický

- Část veřejné zakázky: 7

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace*

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Gynekologický vyšetřovací stůl elektrický |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| Číslo | Specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota** | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla. |  |  |  |
| 1.2 | Křeslo je pojízdné a elektricky polohovatelné (výška a sklon). |  |  |  |
| 1.3 | Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v minimálním rozsahu 550 až 995 mm. |  |  |  |
| 1.4 | Plně elektricky nastavovatelná ložná plocha. |  |  |  |
| 1.5 | Zádový díl, pánevní díl a nožní opěry jsou polohovatelné nezávisle pomocí elektromotoru. |  |  |  |
| 1.6 | Úhel nastavení Trendelenburgovi polohy min. 20o. |  |  |  |
| 1.7 | Šíře ložné plochy min. 600 mm. |  |  |  |
| 1.8 | Odnímatelný pánevní díl pro snadné čištění a výměnu. |  |  |  |
| 1.9 | Antibakteriální bezešvé polstrování. |  |  |  |
| 1.10 | Barva potahu je oranžová (mandarin). |  |  |  |
| 1.11 | Nožní a ruční ovladač. |  |  |  |
| 1.12 | Paměť na min. 4 vyšetřovací polohy. |  |  |  |
| 1.13 | Celkový rozměr křesla nesmí přesáhnout délku 2000 mm a šířku 800 mm. |  |  |  |
| 1.14 | Nosnost křesla min. 200 kg. |  |  |  |
| 1.15 | Možnost připojení světla ke stolu. |  |  |  |
| 1.16 | Připojení k elektrické síti 230 V/50 Hz, síťový kabel dle EU o délce min. 3 m, zemnící kabel min. 5 m. |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.17 | Výsuvná odpadní miska, nejlépe nerezová o objemu min. 2,5 l. |  |  |  |
| 1.18 | Podpěry nohou s integrovanou stehenní opěrou (1 pár) nebo typu Goepel (1 pár)*. |  |  |  |
| 1.19 | Fixační popruh na nohy (1 pár). |  |  |  |
| 1.20 | Podhlavník (1 ks). |  |  |  |
| 1.21 | Opěrky rukou (1 pár). |  |  |  |
| 1.22 | Držák hygienického papíru integrovaný v zádovém dílu. |  |  |  |
| 1.23 | Hygienická papírová rolka (1 ks). |  |  |  |
| 1.24 | Snímatelné hygienické PVC krytí pánevního dílu a nožních podpěr (1 ks). |  |  |  |
| 1.25 | Antistatická pojezdová kolečka s centrální brzdou pro snadnou manipulaci. |  |  |  |
| 1.26 | Integrovaná zásuvka pro připojení kolposkopu. |  |  |  |
| 1.27 | Boční eurolišta o délce min. 150 mm |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			…………… (doplní dodavatel)