Příloha č. 3 - Technická specifikace

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Odsávačka elektrická

- Část veřejné zakázky: 9

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektrické odsávačky dostačující na lůžkové oddělení a JIP, s velmi tichým provozem, dlouhou životností, se snadným čištěním a údržbou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| Číslo | Specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota** | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Sací výkon min. 30 l/min. |  |  |  |
| 1.2 | Podtlak min. 90 kPa |  |  |  |
| 1.3 | Tichý chod bez vibrací |  |  |  |
| 1.4 | Pístový odsávací systém |  |  |  |
| 1.5 | Určena pro nepřetržitý provoz |  |  |  |
| 1.6 | Odsávací systém: bezúdržbový pro rychlý nástup vakua |  |  |  |
| 1.7 | Přesné nastavení vakua regulátorem |  |  |  |
| 1.8 | Světelná indikace chodu |  |  |  |
| 1.9 | Ochrana proti přesátí |  |  |  |
| 1.10 | Včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem |  |  |  |
| 1.11 | Nožní spínač |  |  |  |
| 1.12 | Madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem |  |  |  |
| 1.13 | Pojistná nádoba s víčkem proti přesátí a propojovací hadice se 2 spojkami – vše polysulfonové, autoklávovatelné |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.14 | Integrovaný držák pro 2 lahve |  |  |  |
| 1.15 | 2x lahev polykarbonátová o objemu min. 2 litry |  |  |  |
| 1.16 | 1x jednorázový odsávací vak s bakteriologickým filtrem o objemu min. 2 litry |  |  |  |
| 1.17 | Vozík s eurolištou a brzděnými kolečky |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			…………… (doplní dodavatel)