Technická specifikace

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“

Část 1. Centrifugy a třepačky

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Stolní chlazená centrifuga

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Chlazená centrifuga pro laboratorní využití pro provoz s vysokou zátěží |  |  |
| 2 | Certifikace IVD |  |  |
| 3 | Hermetické uzavíratelné buckety – 4 ks |  |  |
| 4 | Rychlá výměna rotoru bez použití nástroje, západkový systém (z důvodu snížení pracovní zátěže laboratorního personálu). Pomocí imbusového klíče či bez použití nástroje. |  |  |
| 5 | Maximální výkon centrifugy: pro výkyvný rotor min. 4 000 x g, pro úhlový výkon min. 19 000 x g. |  |  |
| 7 | Rotory odolné vůči chemikáliím |  |  |
| 8 | LCD displej - zobrazení aktuálních i předvolených parametrů (otáčky/g, čas, teplota, centrifugace atd. |  |  |
| 9 | Programovatelná: otáčky/g |  |  |
| 10 | Akcelerace a brždění (alespoň 8 stupňů od každého) |  |  |
| 11 | Čas centrifugace v rozmezí min. 1minuta až 90 minut, kontinuální režim, krátkodobé (pulzní) stáčení. |  |  |
| 12 | Teplota v rozmezí -10°C až +40°C |  |  |
| 13 | Ovládání odolnou klávesnicí – lze ovládat i v rukavicích |  |  |
| 14 | Programování s pamětí pro alespoň 6 programů |  |  |
| 15 | Automatický přesný přepočet otáček/g a naopak |  |  |
| 16 | Ochrana proti nevyvážení |  |  |
| 17 | Automatické rozpoznávání rotorů |  |  |
| 18 | Tichý chod do 60 dB pro výkyvný rotor |  |  |
| 19 | Robustní provedení, hmotnost max. 100 kg. |  |  |
| 20 | Nabíjecí kabel |  |  |
| 21 | Součástí dodávky musí být rotory: 1) výkyvný rotor alespoň 4 000 x g – kapacita 4 x závěs 100ml, 2) rotor na 2 mikrodestičky. |  |  |
| 22 | Součástí dodávky musí být adaptéry: 1) 14 x 10/15ml – celkem 4 kusy, 2) 4 x 50ml – celkem 4 kusy, 3) 32 x 1,2 - 2ml – celkem 4 kusy. |  |  |
| 23 | Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Mikrocentrifuga

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Mikrocentrifuga – nechlazená |  |  |
| 2 | Výkon min. 12 000 otáček za minutu |  |  |
| 3 | Rotor na PCR stripy - 2 × 8jamek |  |  |
| 4 | LCD displej (zobrazení rychlosti a času) |  |  |
| 5 | Doba zrychlení a doba zpomalení < 15 s |  |  |
| 7 | Kovová miska rotoru |  |  |
| 9 | Zdroj napájení 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| 11 | Maximální rozměry 25 x 20 (Š x H ) Výška přístroje s otevřeným víkem maximálně 25 cm |  |  |
| 12 | Záruka min. 24 měsíců |  |  |

Třepačka orbitální

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Třepačka s regulovaným orbitálním pohybem platformy |  |  |
| 2 | Rozsah otáček min. 50 – 450 RPM |  |  |
| 3 | Orbitální dráha 10 mm |  |  |
| 4 | LCD displej (zobrazení rychlosti a času) |  |  |
| 5 | Garantovaná životnost přístroje min. 30 000 hodin provozu |  |  |
| 6 | Bezproblémový chod zařízení v prostředí s teplotou +4°C až +40°C |  |  |
| 7 | Časovač v rozsahu minimálně 1 min. – 96 hodin s funkcí trvalého provozu (non-stop) |  |  |
| 8 | Nepřetržitý kontinuální provoz min. 150 hodin |  |  |
| 9 | Zdroj napájení 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| 10 | Hmotnost max. 3,5 kg |  |  |
| 11 | Příslušenství: plošina s pružinovými držáky až pro 88 zkumavek do průměru 30 mm |  |  |

Třepačka horizontální

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Třepačka s plynulým pohybem plošiny i při nízké rychlost |  |  |
| 2 | Nastavitelné míchání činidel v mikrodestičkách |  |  |
| 3 | Rozsah otáček min. 150 - 1200 RPM |  |  |
| 4 | LCD displej (zobrazení rychlosti a času) |  |  |
| 5 | Časovač v rozsahu minimálně 1 min. – 24 hodin. S funkcí trvalého provozu (non-stop) |  |  |
| 6 | Garantovaná životnost přístroje min. 30 000 hodin provozu |  |  |
| 7 | Bezproblémový chod zařízení v prostředí s teplotou + 4°C až +40°C |  |  |
| 8 | Maximální doba nepřetržitého provozu min. 165 hodin |  |  |
| 9 | Orbitální dráha 2 mm |  |  |
| 10 | Zdroj napájení 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| 11 | Příslušenství: platforma pro mikrotitrační destičky 4ks |  |  |
| 12 | Záruka min. 24 měsíců |  |  |

V…………………………dne………………………..

…………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka