## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
Stavba: |  | Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
1 | 131999 | Operační stůl mobilní s odnímatelnou operační deskou | 1
| Operační stůl musí být mobilní, elektromechanický, s odnímatelnou operační deskou a transportérem desek | operační stůl musí být mobilní, elektromechanický, s odjímatelnou operační deskou a transportérem desek | operační stůl musí být mobilní, elektromechanický, s odjímatelnou operační deskou a transportérem desek
| Bezpečné připojování a odpojování jednotlivých segmentů desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování a používání aretačních kliček | Bezpečné připojování a odpojování jednotlivých segmentů desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování a používání aretačních kliček | Bezpečné připojování a odpojování jednotlivých segmentů desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování a používání aretačních kliček
| Modulární pracovní deska, s elektrickým polohováním (nahoru / dolů, Trendelenburg / AntiTrendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, horního zádového dílu a nožního segmentu) | modulární pracovní deska, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, horního zádového dílu a nožního segmentu), | modulární pracovní deska, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, horního zádového dílu a nožního segmentu),
| Celkové maximální možné zatížení operačního stolů minimálně 250 kg | celkové maximální možné zatížení operačního stolů minimálně 250kg | celkové maximální možné zatížení operačního stolů minimálně 250kg
| Maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg | maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg | maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg
| Celková šíře pracovní desky s eurolištami maximálně 600 mm | celková šíře pracovní desky s eurolištami maximálně 600 mm | celková šíře pracovní desky s eurolištami maximálně 600 mm
| Délka celé pracovní desky musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm | délka celé pracovní desky musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm | délka celé pracovní desky musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm
| Pracovní deska musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu | pracovní deska musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu | pracovní deska musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu
| Pracovní deska v celé délce RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene | pracovní deska v celé délce RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene | pracovní deska v celé délce RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene
| Stůl musí disponovat elektronickým podélným posuven operační desky v rozsahu min. 380 mm | Stůl musí disponovat elektronickým podélným posuven operační desky v rozsahu min. 380 mm | Stůl musí disponovat elektronickým podélným posuven operační desky v rozsahu min. 380 mm
| Pracovní deska s antidekubitním, antistatickým polstrováním s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm | pracovní deska s antidekubitním, antistatickým polstrováním s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm | pracovní deska s antidekubitním, antistatickým polstrováním s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm
| Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomoci čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot | Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomoci čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot | Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomoci čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot
| Operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně) | operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně) | operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně)
| Napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomoci integrované nabíječky | napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomoci integrované nabíječky | napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomoci integrované nabíječky
| Ovládání operačního stolu musí být možné pomoci kabelového ovladače s displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomoci bezdrátového ovladače s displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterární náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy) | ovládání operačního stolu musí být možné pomoci kabelového ovladače s displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomoci bezdrátového ovladače s displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterární náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy) | ovládání operačního stolu musí být možné pomoci kabelového ovladače s displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomoci bezdrátového ovladače s displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterární náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy)
| Indikátor stavu baterie operačního stolu na displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu | indikátor stavu baterie operačního stolu na displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu | indikátor stavu baterie operačního stolu na displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu
| Nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm | nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm | nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm
| Nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 630 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování) | nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 630 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování) | nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 630 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování)
| Elektrické nastavení bočního (laterárního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20° | elektrické nastavení bočního (laterárního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20° | elektrické nastavení bočního (laterárního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20°
| Elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30° | elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30° | elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30°
| Elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80° | elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80° | elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80°
| Dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany | dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany | dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany
| Elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu vertikálně; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu | elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu | elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu
| Nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45° | nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45° | nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45°
| Elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210° | elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210° | elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210°
| elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120° | elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120° | elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120°
| Operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné mechanicky nastavit | operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné mechanicky nastavit, ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu | operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné mechanicky nastavit, ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu
| Mobilní noha s výsuvnými kolečky, možnost transportu stolu bez použití dalších prostředků | mobilní noha s výsuvnými kolečky, možnost transportu stolu bez použití dalších prostředků | mobilní noha s výsuvnými kolečky, možnost transportu stolu bez použití dalších prostředků
| Základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů | základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů | základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů
| Centrální brzdový systém | centrální brzdový systém | centrální brzdový systém
| Transportní vozík pro operační desku | transportní vozík pro operační desku | transportní vozík pro operační desku
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| Základní příslušenství každého stolu | Příslušenství každého stolu | Příslušenství každého stolu
| 2x boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360°, rozměry min. 150x120 mm | 2x boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360 °, rozměry min. 150 x 120 mm | 2x boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360 °, rozměry min. 150 x 120 mm
| 1x anesteziologická podložka ruky, stavitelná ve všech rovinách | 1x anesteziologická podložka ruky, stavitelná ve všech rovinách | 1x anesteziologická podložka ruky, stavitelná ve všech rovinách
| 1x bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem | 1x bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem | 1x bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem
| 1x kabelový ovladač | 1x Kabelový ovladač | 1x Kabelový ovladač
| 2x opěrky nohou (šauty) | 2x Opěrky nohou (šauty) | 2x Opěrky nohou (šauty)
| 2x zarážka ramens | 1x zarážka ramens | 1x zarážka ramens
| 1x anesteziologický rám vč. upínací spony | 1x anesteziologický rám vč. upínací spony | 1x anesteziologický rám vč. upínací spony
| 2x fixační pásy na nohy | 2x fixační pásy na nohy | 2x fixační pásy na nohy
| 2x fixační pás na zápěstí | 2x fixační pás na zápěstí | 2x fixační pás na zápěstí
| 1x odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu | 1x odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu | 1x odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu
| Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
2 | 132000 | Operační stůl mobilní s odnímatelnou operační deskou + EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ | 1
Identický operační stůl jako u položky č. 1 (s ozn. 131999) o totožné specifikaci, zahrnující jednak základní příslušenství, ale zde navíc také EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ | Příslušenství pouze pro 1 stůl | Příslušenství pouze pro 1 stůl
| 1x dělený zádový díl pro operace ramene, odnímatelné boční díly, karbonový, plně transparentní, boční eurolišty odnímatelné, obsahuje boční zarážky pro podporu hrudní části těla | 1x dělený zádový díl pro operace ramene, odnímatelné boční díly, karbonový, plně transparentní, boční eurolišty odnímatelné, obsahuje boční zarážky pro podporu hrudní části těla. | 1x dělený zádový díl pro operace ramene, odnímatelné boční díly, karbonový, plně transparentní, boční eurolišty odnímatelné, obsahuje boční zarážky pro podporu hrudní části těla.
| 1x držák hlavy - helma | 1x držák hlavy - helma | 1x držák hlavy - helma
| 1x transportní skladovací vozík pro dělený zádový díl | 1x transportní skladovací vozík pro dělený zádový díl | 1x transportní skladovací vozík pro dělený zádový díl
| 1x artroskopický držák kolene | 1x artroskopický držák kolene | 1x artroskopický držák kolene
| 1x područka pro vysoké polohování ruky, rameno flexibilní, kloubové, odjištění všech tří kloubů pomocí fixačního šroubu | 1x područka pro vysoké polohování ruky, rameno flexibilní, kloubové, odjištění všech tří kloubů pomocí fixačního šroubu | 1x područka pro vysoké polohování ruky, rameno flexibilní, kloubové, odjištění všech tří kloubů pomocí fixačního šroubu
| 1x extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních plastových bot, výměné pěnové vložky do boty, fixace pomocí přezky, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství | 1x extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních plastových bot, výměné pěnové vložky do boty, fixace pomocí přezky, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství | 1x extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních plastových bot, výměné pěnové vložky do boty, fixace pomocí přezky, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství
| 1x pár amerických bot | 1x pár amerických bot | 1x pár amerických bot
| Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství