## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Lůžka pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Výrobce: |  | Model / Typ:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V425 | Lůžko 4-dílné elektricky polohovací s integrovanou váhou, pojízdné | 7 | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
| Rozměry ložné plochy: min. 200 × 90 cm | Rozměry ložné plochy: 200 × 90 cm | Rozměry ložné plochy: 200 × 90 cm
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750 mm | Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750mm | Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750mm
| Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru | Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru | Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru
| Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem
| Autoregrese | Autoregrese | Autoregrese
| Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu
| RTG transparentní ložná plocha s držákem kazety min. pod zádovým dílem | RTG transparentní ložná plocha s držákem kazety pod ložnou plochou | RTG transparentní ložná plocha s držákem kazety pod ložnou plochou
| Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot | Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot | Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot
| Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení. | Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení. | Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení.
| Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění
| Dostatečná výška postranic i pro aktivní matrace - min. 440 mm nad ložnou plochou | dostatečná výška postranic i pro aktivní matrace - min. 440mm nad ložnou plochou | dostatečná výška postranic i pro aktivní matrace - min. 440mm nad ložnou plochou
| Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci | Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci | Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci
| Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování
| Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování
| Kolečka min. 150 mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci | Kolečka min. 150mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci | Kolečka min. 150mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod | Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod | Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | Ochranná kolečka v rozích lůžka | Ochranná kolečka v rozích lůžka
| Integrované prodloužení lůžka min. 150 mm | Integrované prodloužení lůžka min. 150mm | Integrované prodloužení lůžka min. 150mm
| Polička na prádlo | Polička na prádlo | Polička na prádlo
| Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg | Bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg | Bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg
| Zálohová baterie s indikátorem stavu | zálohová baterie s indikátorem stavu | zálohová baterie s indikátorem stavu
| Hrazda se samonavíjecí rukojetí | hrazda se samonavíjecí rukojetí | hrazda se samonavíjecí rukojetí
| Infuzní stojan výškově stavitelný | infuzní stojan celonerez výškově stavitelný | infuzní stojan celonerez výškově stavitelný
| Koš na močovou lahev | koš na močovou lahev | koš na močovou lahev
| Držák sáčku na moč | držák sáčku na moč | držák sáčku na moč
| Držák teplotní tabulky | držák teplotní tabulky | držák teplotní tabulky
| Jmenovka | jmenovka | jmenovka
| Uzemění | uzemění | uzemění
| Barevné řešení dle uživatele | Berevné řešení dle uživatele | Berevné řešení dle uživatele
|  |  |  | Výrobce: |  | Model / Typ:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V425a | Matrace k lůžku V425 | 7 | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| Matrace dle rozměru lůžka | Matrace dle rozměru lůžka | Matrace dle rozměru lůžka
| Výška min. 140 mm, nosnost matrace min. 230 kg, | výška 140mm, nosnost matrace min. 230kg, | výška 140mm, nosnost matrace min. 230kg,
| Jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách | jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách | jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách
| Potah snímatelný, zip min. ze dvou stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované | Potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované | Potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20) | materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20) | materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20)
|  |  |  | Výrobce: |  | Model / Typ:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | V433 | Lůžko polohovací elektrické včetně příslušenství pro onkologii | 2 | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 | Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
| Rozměry ložné plochy min.: 200 × 90 cm | Rozměry ložné plochy: 200 × 90 cm | Rozměry ložné plochy: 200 × 90 cm
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750 mm | Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750mm | Zdvih lůžka pomocí elektromotoru sloupový v rozsahu min. 450-750mm
| Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 14° pomocí elektromotoru | Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 16° pomocí elektromotoru | Náklon ložné plochy do TR/ATR polohy min. 16° pomocí elektromotoru
| Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | Čtyřdílná odnímatelná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem
| Autoregrese | Autoregrese | Autoregrese
| Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu
| Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot | Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot | Integrovaný vážící systém pro možnost vážení v absolutním i přírůstkovém režimu s pamětí naměřených hodnot
| Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení. | Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení. | Kompaktní celoplastová čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení.
| Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění
| Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci | Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci | Hlavní sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností zablokování ovládání proti nežádoucí manipulaci
| Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné ovladače integrované do postranic s ochranou proti nechtěnému polohování
| Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování | Oboustranné nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování
| Kolečka min. 150 mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci | Kolečka min. 150mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci | Kolečka min. 150mm s centrálním ovládáním brzd, páté kolečko pro lepší manipulaci
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod | Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod | Univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | Ochranná kolečka v rozích lůžka | Ochranná kolečka v rozích lůžka
| Integrované prodloužení lůžka min. 220 mm | Integrované prodloužení lůžka min. 300mm | Integrované prodloužení lůžka min. 300mm
| Polička na prádlo | Polička na prádlo | Polička na prádlo
| Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg | Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg | Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg
| Zálohová baterie s indikátorem stavu | zálohová baterie s indikátorem stavu | zálohová baterie s indikátorem stavu
| Hrazda se samonavíjecí rukojetí | hrazda se samonavíjecí rukojetí | hrazda se samonavíjecí rukojetí
| Infuzní stojan výškově stavitelný | infuzní stojan celonerez výškově stavitelný | infuzní stojan celonerez výškově stavitelný
| Koš na močovou lahev | koš na močovou lahev | koš na močovou lahev
| Držák sáčku na moč | držák sáčku na moč | držák sáčku na moč
| Držák teplotní tabulky | držák teplotní tabulky | držák teplotní tabulky
| Jmenovka | jmenovka | jmenovka
| Uzemění | uzemění | uzemění
| Barevné řešení dle uživatele | Berevné řešení dle uživatele | Berevné řešení dle uživatele
|  |  |  | Výrobce: |  | Model / Typ:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | V433a | Matrace k lůžku V433 | 2 | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
| Matrace dle rozměru lůžka | Matrace dle rozměru lůžka | Matrace dle rozměru lůžka
| Vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů
| Výška min. 140 mm, nosnost matrace min. 230 kg, | výška 140mm, nosnost matrace min. 230kg, | výška 140mm, nosnost matrace min. 230kg,
| Jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách | jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách, zpevněné okraje jádra tužší pěnou | jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách, zpevněné okraje jádra tužší pěnou
| Potah snímatelný, zip min. ze dvou stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (výška vodního sloupce min. 2000 mm), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované | Potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (výška vodního sloupce min 2000mm), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20) | Potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (výška vodního sloupce min 2000mm), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20)
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (Norton 13-20)
| Nehořlavost všech stran min. CRIB 5 | nehořlavost boční a spodní strany CRIB 5, horní strany CRIB 7 | nehořlavost boční a spodní strany CRIB 5, horní strany CRIB 7
| Vybavena transportními úchyty | Vybavena transportními úchyty. | Vybavena transportními úchyty.
|  |  |  | Výrobce: |  | Model / Typ:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | N149 | Stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou, pojízdný | 2 | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Oboustranné kovové provedení
Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv
Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice
Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu/HPL po celém obvodu
Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem
Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí
Plastová vložka zásuvky z ABS
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm
Uzamykatelná dvířka
Držák ručníku
Korpus stolku bílý (stejná barva jako lůžka)
Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele
Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek
Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm (povolena tolerance +/- 10 cm)
Rozměr jídelní desky min. 55 x 35 cm (povolena tolerance +/- 10 cm)
Zdvih jídelní desky min. 25 cm
Nosnost jídelní desky min. 5 kg