## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Systém pro přípravu médií a karuselový rozplňovací systém pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V230 | Automatizovaný systém pro přípravu kultivačních médií | 1
| Automatizovaný preparátor pro přípravu min. 1-10 litrů kultivačního média | Automatizovaný preparátor pro přípravu min. 1-10 litrů kultivačního média | Automatizovaný preparátor pro přípravu min. 1-10 litrů kultivačního média
| Standardizace a homogenizace média, verifikovaný systém míchání | Standardizace a homogenizace média, verifikovaný systém míchání | Standardizace a homogenizace média, verifikovaný systém míchání
| Nastavitelná rychlost míchadla pro každý krok přípravy médií | Nastavitelná rychlost míchadla pro každý krok přípravy médií | Nastavitelná rychlost míchadla pro každý krok přípravy médií
| Vestavěný kompresor pro kontrolu uzavření víka a udržování stejnoměrného tlaku během celé fáze rozplňování | Vestavěný kompresor pro kontrolu uzavření víka a udržování stejnoměrného tlaku během celé fáze rozplňování | Vestavěný kompresor pro kontrolu uzavření víka a udržování stejnoměrného tlaku během celé fáze rozplňování
| Sterilizační teplota min. 95-125° | Sterilizační teplota min. 95 - 125° | Sterilizační teplota min. 95 - 125°
| Sterilizační čas nastavitelný min. od 2 do 60 minut | Sterilizační čas nastavitelný min. od 2 do 60 minut | Sterilizační čas nastavitelný min. od 2 do 60 minut
| Rozplňovací teplota min. 25-60 °C | Rozplňovací teplota min. 25 - 60 °C | Rozplňovací teplota min. 25 - 60 °C
| Přesnost teploty max. ± 0,5°C | Přesnost teploty max. ±0,5°C | Přesnost teploty max. ±0,5°C
| Kontrola teploty uvnitř média pomocí zabudované PT100 sondy s přesností max. ± 0,1°C | Kontrola teploty uvnitř média pomocí zabudované PT100 sondy s přesností max. ±0,1°C | Kontrola teploty uvnitř média pomocí zabudované PT100 sondy s přesností max. ±0,1°C
| Bezpečnostní uzavírání víka v min. 6 bodech | Bezpečnostní uzavírání víka v min. 6 bodech | Bezpečnostní uzavírání víka v min. 6 bodech
| Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru - uzamčení při překročení teploty 80 °C | Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru - uzamčení při překročení teploty 80°C | Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru - uzamčení při překročení teploty 80°C
| Plochý kryt a ploché víko pro jednoduché čištění | Plochý kryt a ploché víko pro jednoduché čištění | Plochý kryt a ploché víko pro jednoduché čištění
| Kapacita paměti min. 30 programů | Kapacita paměti min. 30 programů | Kapacita paměti min. 30 programů
| Odložený start cyklu | Odložený start cyklu | Odložený start cyklu
| Min. 3 režimy cyklů | Min.3 režimy cyklů | Min.3 režimy cyklů
| Autopreparátor se schopností vygenerovat report s kompletními detaily o cyklu v certifikátu dle ISO 11133 | Autopreparátor se schopností vygenerovat report s kompletními detaily o cyklu v certifikátu dle ISO 11133 | Autopreparátor se schopností vygenerovat report s kompletními detaily o cyklu v certifikátu dle ISO 11133
| RFID čtečka pro identifikaci obsluhy, sušených médií | RFID čtečka pro identifikaci obsluhy, sušených médií | RFID čtečka pro identifikaci obsluhy, sušených médií
| Barevná indikace jednotlivých fází cyklu v obslužném software | Barevná indikace jednotlivých fází cyklu v obslužném software. | Barevná indikace jednotlivých fází cyklu v obslužném software.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V231 | Karuselový rozplňovací systém pro plnění Petriho misek s integrovaným systémem chlazení | 1
| Automatický systém plnění médií na Petriho misky průměru 90 mm | Automatický systém plnění médií na Petriho misky průměru 90 mm | Automatický systém plnění médií na Petriho misky průměru 90 mm
| Rotace misky během plnění pro zajištění rovného povrchu média | Rotace misky během plnění pro zajištění rovného povrchu média | Rotace misky během plnění pro zajištění rovného povrchu média
| Plnící prostor misek ozařován UV lampou | Plnící prostor misek ozařován UV lampou | Plnící prostor misek ozařován UV lampou
| Bezodkladné uzavření misky po naplnění (max 4 sekundy) k minimalizaci rizika kontaminace | Bezodkladné uzavření misky po naplnění (max 4 sekundy) k minimalizaci rizika kontaminace | Bezodkladné uzavření misky po naplnění (max 4 sekundy) k minimalizaci rizika kontaminace
| Integrovaný chladící systém k regulaci tuhnutí agaru a kondenzaci média | Integrovaný chladící systém k regulaci tuhnutí agaru a kondenzaci média | Integrovaný chladící systém k regulaci tuhnutí agaru a kondenzaci média
| Kapacita karuselu min. 550 misek | Kapacita karuselu min. 550 misek | Kapacita karuselu min. 550 misek
| Rychlost plnění min. 600 misek za hodinu (při 18 ml na misku) | Rychlost plnění min. 600 misek za hodinu (při 18ml na misku) | Rychlost plnění min. 600 misek za hodinu (při 18ml na misku)
| Ovládací menu s barevným displejem a piktogramy | Ovládací menu s barevným displejem a piktogramy | Ovládací menu s barevným displejem a piktogramy
| Interní paměť na min. 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem | Interní paměť na min. 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem | Interní paměť na min. 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem
| Plnící objem na misku min. 1 ml až 30 ml | Plnící objem na misku min. 1ml až 30 ml. | Plnící objem na misku min. 1ml až 30 ml.
| Autokalibrace pomocí funkce v menu | Autokalibrace pomocí funkce v menu | Autokalibrace pomocí funkce v menu
| Kompletní sledovatelnost procesu, dokumentace záznamů. LAN, USB RS232 port, možnost exportu dat. | Kompletní sledovatelnost procesu, dokumentace záznamů. LAN, USB RS232 port, možnost exportu dat. | Kompletní sledovatelnost procesu, dokumentace záznamů. LAN, USB RS232 port, možnost exportu dat.
| USB port pro připojení a ovládání pomocí myši nebo pro export dat na USB | USB port pro připojení a ovládání pomocí myši nebo pro export dat na USB | USB port pro připojení a ovládání pomocí myši nebo pro export dat na USB
| Tiskárna pro označení Petriho misek včetně související montážní sady. | Tiskárna pro označení Petriho misek včetně související montážní sady. | Tiskárna pro označení Petriho misek včetně související montážní sady.
| Detekce špatné/obrácené misky, kdy nedojde k naplnění a cyklus není přerušen | Detekce špatné/obrácené misky, kdy nedojde k naplnění a cyklus není přerušen | Detekce špatné/obrácené misky, kdy nedojde k naplnění a cyklus není přerušen
| Snadný přístup a čištění, vodotěsný ovládací panel | Snadný přístup a čištění, vodotěsný ovládací panel | Snadný přístup a čištění, vodotěsný ovládací panel
| Výměna rozplňovacího karuselu pro misky 90 mm za karusel k plnění misek 55 mm bez použití nářadí | Výměna rozplňovacího karuselu pro misky 90 mm za karusel k plnění misek 55 mm bez použití nářadí | Výměna rozplňovacího karuselu pro misky 90 mm za karusel k plnění misek 55 mm bez použití nářadí
| Možnost využití dávkovacího režimu čerpadla i pro manuální mód plnění, pro plnění zkumavek nebo lahviček | Možnost využití dávkovacího režimu čerpadla i pro manuální mód plnění, pro plnění zkumavek nebo lahviček | Možnost využití dávkovacího režimu čerpadla i pro manuální mód plnění, pro plnění zkumavek nebo lahviček
| Součástí dodávky 2 ks kompletních hadičkových sad a dispenzačních jehel pro misky průměru 90 mm, druhá peristaltická pumpa pro on-line přidávání krve, hadičkový set pro on-line přídavek krve | Součástí dodávky 2 ks kompletních hadičkových sad a dispenzačních jehel pro misky průměru 90 mm, druhá peristaltická pumpa pro on-line přidávání krve, hadičkový set pro on-line přídavek krve | Součástí dodávky 2 ks kompletních hadičkových sad a dispenzačních jehel pro misky průměru 90 mm, druhá peristaltická pumpa pro on-line přidávání krve, hadičkový set pro on-line přídavek krve
| Sada pro misky průměru 55 mm | Sada pro misky průměru 55 mm | Sada pro misky průměru 55 mm
| Karusel na 800 misek | karusel na 800 misek | karusel na 800 misek
| Sada pro výrobu půlených misek | sada pro výrobu půlených misek | sada pro výrobu půlených misek
| Dávkovací jehla pro vysoké misky | dávkovací jehla pro vysoké misky | dávkovací jehla pro vysoké misky