## část 1.) Náchod
Splnění technických podmínek
„Dodávky spotřebního materiálu a pozáruční servis glukometrů Accu-Chech Inform II systém a AccuCheck Performa“
Testovací proužky | (ANO/NE) | Účastník uvede veškerý spotřební materiál k zajištění provozu přístroje. Zadavatel v průběhu plnění smlouvy nebude akceptovat, žádný "doplňkový SZM", který nebyl uveden v tomto seznamu.
objem vzorku maximální 2 µl | ano
doba měření maximálně 10 vteřin | ano
měřící rozsah minimálně 0,6 - 33 mmol/l | ano
typ vzorku - kapilární, venózní, arteriální | ano
elektrochemická metoda měření | ano
kalibrace proužků na plasmu (kalibrace musí být součástí měření) | ano
stanovení bez maltózové, galaktózové interference a interfelence s kyselinou absrobovou a hodnotou hematokritu | ano
Kontroly | (ANO/NE) | Účastník uvede veškerý spotřební materiál k zajištění provozu přístroje. Zadavatel v průběhu plnění smlouvy nebude akceptovat, žádný "doplňkový SZM", který nebyl uveden v tomto seznamu.
kontrolní vzorky musí být minimálně ve 2 koncentračních hladinách, z toho alespoň jedna patologická | ano
kontrolní vzorky musí být komutabilní s matricí reálných vzorků. | ano
Součástí předmětu plnění je rovněž:
Prohlášení o shodě v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, prokazující shodu požadovaného zboží (tzn. k vypůjčeným glukometrům, kontrolnímu a spotřebnímu materiálu), popřípadě s Nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud se na nabízené zboží bude vztahovat.
produktový list (informační leták) a návod k použití.
doprava do místa plnění
instalace a uvedení do provozu
doklad o splnění požadavku na stanovení glukózy, jehož součástí je i eliminace interferencí (kyslík, hematokrit, maltóza, galaktóza, xylóza, kyselina askorbová, kyselina močová, acetaminofen, bilirubin, aj.).
SW na dálkovou správu glukometrů, jejich kontrolu a nastavení včetně vizualizace výsledků pacientů i QC, s možností kontroly exspirace měřících proužků i QC a možností zablokování všech funkcí přístroje pro operátora bez příslušného oprávnění.
Požadavky na servis:
Provedení zaškolení obsluhy na náklady dodavatele včetně provedení zápisu o zaškolení + oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance.
Autorizovaný servis v České republice, provedený osobami oprávněnými výrobcem.
Garance servisu a verifikace přístroje, a jejich úhrada dodavatelem během celé doby platnosti rámcové smlouvy a to včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu měněného při těchto kontrolách.
Servisní služby budou zajišťovány v pracovní dny, s uvedením porouchaného glukometru do provozu nejpozději do 48 hodin od nahlášení poruchy, pokud nebude dohodnuto jinak.
bezplatný "full servis" po celou dobu platnosti smluv - včetně provedení pravidelných bezpečnostně technických kontrol v souladu s ustanovením zákona o zdravotnických prostředcích, nebo dle nařízení výrobce předmětného zařízení, pokud není stanoveno - provádní se mimálně každé dva roky. Součástí PBTK je i elektrorevize předmětného přístroje.
Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "Požadovaný parametr" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Pokud ve sloupci "Požadovaný parametr" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít - uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).
V …………………………dne ……………..
________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka