## Specifikace Dodávky
15033-DPS-D.2-01.2f Specifikace vybavení
Ozn. ve výkrese | Název položky | Popis - technická a funkční specifikace, materálové provedení |  | Rozměry Pzn. Rozměry můžou být upraveny s ohledem na nabízenou celkovou kapacitu | počet 1. PP | počet 1. NP | počet 2. NP | počet 3. NP | počet 4. NP | Celkem
Zdravotnická technologie - Chladící a mrazící vybavení | [10 empty] | Původní znění
V601 | Chladnička pro krevní banky s cirkulací vzduchu, prosklené dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 750x800x2040 |  | 1 |  |  |  | 1 | Chladnička pro transfuzní stanice a krevní banky s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 520 l, nerezový interiér, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty. Napětí: 230V/50 Hz. Struktura: Vnější konstrukce ze žárově pozinkovaného protikorozního plechu, nejedovatý povrch, potaženo bílou PVC fólií. Čtyři kolečka a obousměrně nastavitelné vyrovnávací nožičky, přední kola s brzdou. Vnitřní struktura z nerezové oceli. Izolace: Tloušťka izolace 60 mm - polyuretanová pěna (ECO), CFC-free. Dveře: Masivní prosklené dveře samozavírací s magnetickým těsněním na všech čtyřech stranách. Otevírání pravé, možno levé. Zámek a klíč. Osvětlení: LED osvětlení, zapnutí při otevření dveří pomocí mikrospínače nebo manuální zapnutí pomocí vyhrazené klávesy na ovládacím panelu. Odkládací plochy: min. 6 - výsuvné nerezové police s průhlednou přední částí o min. rozměru 400×600×150mm. Teplotní rozsah nastavitelný od 2°C do +6°C, nastavitelné zobrazení. Rozmrazování: Plně automatické odtávání s odpařováním kondenzátu. Chladicí okruh: Hermetický kompresor, uzavřený okruh, systém tepelné ochrany, kondenzátor s ventilátorem motoru. Odvětrávaný výparník, lamelový motor ventilátoru, ventilátor interiéru. Ovládací panely a alarmy: Mikroprocesorové řízení a panel s digitálním displejem a vizualizací vnitřní teploty. Regulace teploty, produktové čidlo. Zvukové a vizuální alarmy: práh vysoké a nízké teploty, pootevření dveří, kondenzátor, vadné senzory, napájení, baterie.
Skříňové provedení s prosklenými dveřmi
Kapacita min. 510 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Celonerezové provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení 6x - šuplíky výsuvné, nerezové s průhlednou přední částí o min. rozměru 400×600×150mm
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V604 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, prosklené dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  |  |  | 2 | 2 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, prosklené dveře, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty, Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: bílé s izolačním sklem. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky.
Skříňové provedení s prosklenými dveřmi, bílé provedení
Kapacita min. 350 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V604B | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, prosklené dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  |  |  | 1 | 1 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, prosklené dveře, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty, Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: bílé s izolačním sklem. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky.
Skříňové provedení s prosklenými dveřmi, bílé provedení
Kapacita min. 350 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
|  | Čtyři kolečka, přední s brzdou | [8 empty] | 8-15 bez problémů.
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +8 °C až +15 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V607 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 | 1 |  | 4 |  |  | 5 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, plné dveře, optický a akustický teplotní alarm, Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky. | 0
Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
Kapacita min 350 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V608 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu, prosklené dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  |  | 1 |  | 1 | Chladnička na léky s cirk. vzduchu, objem cca 360 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty, Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: dveře z izolačního skla. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky.
Skříňové provedení s prosklenými dveřmi, bílé provedení
Kapacita min 350 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V609 | Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x2000 |  |  | 3 |  |  | 3 | Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 240+100 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty , Chladnička s mrazákem pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 52 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: chladnička - dynamický, mraznička - statický. Proces odmrazování: chladnička - automatický, mraznička - manuální. Rozsah teplot chladničky: +3°C to +8°C. Rozsah teplot mrazničky: -9°C to -30°C Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy chladničky: 4. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Zásuvky mrazničky: 3. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: chladnička - min. 45kg, mraznička - min. 24kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky.
Chladící část:
Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
Kapacita min 230 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Mrazící část:
Skříňové provedení, bílé provedení
Kapacita min 95 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Nastavitelný rozsah teplot minimálně -10 °C až -30 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř mrazicího zařízení minimálně 3 zásuvky
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Propojovací díl mezi chladničku a mrazničku případně kombinované provedení
V610 | Mrazící box laboratorní, pultový | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 1650x810x920 |  |  | 2 |  |  | 2 | Mrazící box laboratorní pultový, objem cca 450 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty , Laboratorní truhlicová mraznicka s elektronikou. Hluk – akustický výkon do 55 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 3.5 A. Chladicí systém: statický. Proces odmrazování: manuální. Rozsah teplot: -10°C to -45°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: hliník bíle potažený. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení. Koše pro zavěšení na horní rám: 3 - sklápěcí držadla. Madlo: hliníkový profil. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Nastavitelné nožičky.
Pultové provedení, bílé provedení
Kapacita min. 440 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm
Nastavitelný rozsah teplot minimálně -10 °C až -45 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Koše pro zavěšení na horní rám: 3 - sklápěcí držadla
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V611 | Chladnička s mrazákem laboratorní, s cirkulací vzduchu , plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x2000 |  |  | 1 |  |  | 1 | Kombinovaná chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu a mrazák, objem chladničky cca 250 l, objem mrazáku cca 105 l, plné dveře, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty, Kombinovaná chladnička s mrazákem pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.5 A. Chladicí systém: s nuceným oběhem vzduchu (prostor chladničky) / statický (prostor mrazničky). Proces odmrazování: automatický / manuální. Rozsah teplot: +3°C to +8°C / -9 °C až -30 °C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: bílé. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky.
Chladící část:
Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
Kapacita min. 230 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Mrazící část:
Skříňové provedení, bílé provedení
Kapacita minimálně 95 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Nastavitelný rozsah teplot minimálně -10 °C až -30 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř mrazicího zařízení minimálně 3 zásuvky
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Propojovací díl mezi chladničku a mrazničku případně kombinované provedení
V612 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu, plné dvěře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x820 |  | 1 |  |  |  | 1 | Chladnička na léky s cirk. vzduchu, volně stojící, objem cca 140 l, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty , Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Koleje s kolečky.
Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
Kapacita min 130 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově přestavitelné roštové police
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V613 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  | 2 |  |  | 2 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 360 l, prosklené dveře, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty, Chladnička pro laboratorní účely. Hluk – akustický výkon do 48 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: bílé s izolačním sklem. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 5. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Nastavitelné nožičky.
Skříňové provedení s plnými dveřmi, bílé provedení
Kapacita min. 350 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Čtyři kolečka, přední s brzdou
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných skleněných plných polic
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Z132 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu, plné dveře, podstavná | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | chladnička bude umístěna do niky linky o rozměrech 600*600*860 mm (š*hl*v) | 1 | 8 |  | 4 | 4 | 17 | Chladnička na léky s cirk. vzduchu, podstavná, Chladnička pro skladování farmaceutických produktů dle DIN 58345. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +5°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Koleje s kolečky.
Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
Kapacita min.130 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Podstavné provedení s šířkou niky 60 cm a výškou spodní hrany pracovní desky 86 cm
Bez nutnosti větracího otvoru v pracovní desce
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově přestavitelné roštové police
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Z143 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, podstavná | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | chladnička bude umístěna do niky linky o rozměrech 600*600*860 mm (š*hl*v) |  |  | 3 |  | 1 | 4 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, objem cca 140 l, podstavná, optický a akustický teplotní alarm, rozhraní pro monitorování teploty , Chladnička pro laboratorní účely. Rozměry do niky (Š x H x V): 605x620x860 mm. Hluk – akustický výkon do 45 dB. Napětí / příkon: 220 – 240V~ / 1.0 A. Chladicí systém: dynamický. Proces odmrazování: automatický. Rozsah teplot: +3°C to +8°C, bezpečnostní termostat. Povrchová úprava vnějšího pláště: ocel/bílá. Povrchová úprava dveří: ocel. Materiál vnitřních stěn: umělá hmota bílá beze spár. Ovládání: elektronické. Ukazatel teploty: vně digitální. Alarm výpadku sítě: po obnovení napájení. Výstražný signál: optický a akustický. Integrovaná datová paměť. Rozhraní / beznapěťový kontakt: RS 485 / ano. Vnitřní osvětlení: LED osvětlení, spínané separátně. Přestavitelné odkládací plochy: 3. Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H): 440/420. Materiál odkládacích ploch: rošty potažené umělou hmotou. Nosnost odkládacích ploch: min. 45kg. Ergonomické tyčové madlo. Uzamykatelné proti nežádoucímu přístupu, speciální zámek. Dveře samozavírací. Směr otevírání dveří: vpravo, lze zaměnit. Koleje s kolečky.
Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
Kapacita min.130 litrů
Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
Vnitřní bílé beze sparé provedení
Podstavné provedení s šířkou niky 60 cm a výškou spodní hrany pracovní desky 86 cm
Bez nutnosti větracího otvoru v pracovní desce
Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
Regulátor teploty
Digitální ukazatel aktuální teploty
Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
Beznámrazová technologie
Vnitřní osvětlení
Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově přestavitelné roštové police
Provoz na 230V/50Hz
Požadavek na uzamykání dveří
Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Zadavatel upozorňuje, že navržené zařízení musí odpovídat prostorovým možnostem umístění v místnostech.