## Specifikace Dodávky
15033-DPS-D.2-01.2f Specifikace vybavení
Ozn. ve výkrese | Název položky | Popis - technická a funkční specifikace, materálové provedení |  | Rozměry Pzn. Rozměry můžou být upraveny s ohledem na nabízenou celkovou kapacitu | počet 1. PP | počet 1. NP | počet 2. NP | počet 3. NP | počet 4. NP | Celkem
Zdravotnická technologie - Chladící a mrazící vybavení
V601 | Chladnička pro krevní banky s cirkulací vzduchu, prosklené dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 750x800x2040 |  | 1 |  |  |  | 1
| 1 | Skříňové provedení s prosklenými dveřmi
| 2 | Kapacita min. 510 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Celonerezové provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení 6x - šuplíky výsuvné, nerezové s průhlednou přední částí o min. rozměru 400×600×150mm
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V604 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  |  |  | 1 | 1
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min. 350 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +8 °C až +15 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V607 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 | 1 |  | 4 |  | 2 | 7 | 0
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min 350 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V608 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu, prosklené dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  |  | 1 |  | 1
| 1 | Skříňové provedení s prosklenými dveřmi, bílé provedení
| 2 | Kapacita min 350 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V609 | Chladnička s mrazákem laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x2000 |  |  | 3 |  |  | 3
Chladící část:
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min 230 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Mrazící část:
| 20 | Skříňové provedení, bílé provedení
| 21 | Kapacita min 95 litrů
| 22 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 23 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně -10 °C až -30 °C
| 24 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení
| 25 | Regulátor teploty
| 26 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 27 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 28 | Beznámrazová technologie
| 29 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.
| 30 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 31 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 32 | Uvnitř mrazicího zařízení minimálně 3 zásuvky
| 33 | Provoz na 230V/50Hz
| 34 | Požadavek na uzamykání dveří
| 35 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
| 36 | Propojovací díl mezi chladničku a mrazničku případně kombinované provedení
V610 | Mrazící box laboratorní, pultový | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 1650x810x920 |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | Pultové provedení, bílé provedení
| 2 | Kapacita min. 440 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Zařízení musí projít dveřmi širokými 90 cm
| 5 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně -10 °C až -45 °C
| 6 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení
| 7 | Regulátor teploty
| 8 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 9 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 10 | Beznámrazová technologie
| 11 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.
| 12 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 13 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 14 | Koše pro zavěšení na horní rám: 3 - sklápěcí držadla
| 15 | Provoz na 230V/50Hz
| 16 | Požadavek na uzamykání dveří
| 17 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V611 | Chladnička s mrazákem laboratorní, s cirkulací vzduchu , plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x2000 |  |  | 1 |  |  | 1
Chladící část:
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min. 230 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných roštových polic
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Mrazící část:
| 20 | Skříňové provedení, bílé provedení
| 21 | Kapacita minimálně 95 litrů
| 22 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 23 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně -10 °C až -30 °C
| 24 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nebytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru mrazicího zařízení
| 25 | Regulátor teploty
| 26 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 27 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru mrazicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 28 | Beznámrazová technologie
| 29 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří.
| 30 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 31 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 32 | Uvnitř mrazicího zařízení minimálně 3 zásuvky
| 33 | Provoz na 230V/50Hz
| 34 | Požadavek na uzamykání dveří
| 35 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
| 36 | Propojovací díl mezi chladničku a mrazničku případně kombinované provedení
V612 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu, plné dvěře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x820 |  | 1 |  |  |  | 1
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min 130 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově přestavitelné roštové police
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
V613 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, samostatně stojící | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | 600x615x1840 |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi, bílé provedení
| 2 | Kapacita min. 350 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Čtyři kolečka, přední s brzdou
| 6 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
| 7 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 8 | Regulátor teploty
| 9 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 10 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 11 | Beznámrazová technologie
| 12 | Vnitřní osvětlení
| 13 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 14 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 15 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 16 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 5 výškově přestavitelných skleněných plných polic
| 17 | Provoz na 230V/50Hz
| 18 | Požadavek na uzamykání dveří
| 19 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Z132 | Chladnička na léky s cirkulací vzduchu, plné dveře, podstavná | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | chladnička bude umístěna do niky linky o rozměrech 600*600*860 mm (š*hl*v) | 1 | 8 |  | 4 | 4 | 17
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min.130 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Podstavné provedení s šířkou niky 60 cm a výškou spodní hrany pracovní desky 86 cm
| 6 | Bez nutnosti větracího otvoru v pracovní desce
| 7 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +6 °C
| 8 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 9 | Regulátor teploty
| 10 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 11 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 12 | Beznámrazová technologie
| 13 | Vnitřní osvětlení
| 14 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 15 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 16 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 17 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově přestavitelné roštové police
| 18 | Provoz na 230V/50Hz
| 19 | Požadavek na uzamykání dveří
| 20 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Z143 | Chladnička laboratorní s cirkulací vzduchu, plné dveře, podstavná | Minimální požadované parametry zadavatele | Splněno ANO/NE | chladnička bude umístěna do niky linky o rozměrech 600*600*860 mm (š*hl*v) |  |  | 3 |  | 1 | 4
| 1 | Skříňové provedení s plnými dveřmi (bez prosklení), bílé provedení
| 2 | Kapacita min.130 litrů
| 3 | Ve shodě s normou DIN13277:2022-5
| 4 | Vnitřní beze sparé provedení
| 5 | Podstavné provedení s šířkou niky 60 cm a výškou spodní hrany pracovní desky 86 cm
| 6 | Bez nutnosti větracího otvoru v pracovní desce
| 7 | Nastavitelný rozsah teplot minimálně +2 °C až +8 °C
| 8 | Zařízení musí být schopné udržovat nastavenou teplotu za plného i minimálního obsazení, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s obsahem zařízení v celém prostoru chladicího zařízení
| 9 | Regulátor teploty
| 10 | Digitální ukazatel aktuální teploty
| 11 | Homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu v celém prostoru chladicího zařízení (doložit platným validačním protokolem)
| 12 | Beznámrazová technologie
| 13 | Vnitřní osvětlení
| 14 | Musí umožnit připojení na stávající centrální monitorovací systém MS Falcon – v zařízení musí být průchodka pro zavedení externích čidel ke sledování teploty a dveří
| 15 | Optické a zvukové alarmy - vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, otevřené dveře, porucha boxu, musí být umožněno uživatelské vypnutí alarmů
| 16 | Přenos alarmů do centrálního monitorovacího systému (min. porucha, oznámení výpadku proudu)
| 17 | Uvnitř chladícího zařízení minimálně 3 výškově přestavitelné roštové police
| 18 | Provoz na 230V/50Hz
| 19 | Požadavek na uzamykání dveří
| 20 | Prvotní validace zařízení v místě instalace součástí dodávky, včetně protokolu
Zadavatel upozorňuje, že navržené zařízení musí odpovídat prostorovým možnostem umístění v místnostech.