Technická specifikace - ultrazvukový přístroj

Minimální technické parametry:

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost max. 100 kg, 
šířka přístroje max. 60 cm

- Obslužný panel výškově a stranově stavitelný

- Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti 
min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)

- Součástí panelu musí být min. 10 programovatelných tlačítek

- Součástí panelu musí být vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz    a horní hranicí min. 18 MHz

- Dosažitelná hloubka vyšetření min. 50 cm

- Dynamický rozsah systému min. 320 dB

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Možnost nastavení STC křivky pomocí mechanických jezdců na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Kontinuální CW doppler

  - M mód

  - Anatomický M mód

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Zobrazení mikrovaskularizací – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy a vysokého rozlišení, včetně triplexního zobrazení v reálném čase a sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Modul pro detekci a vizualizaci mikrokalcifikací pro určení časného stadia aterosklerózy v cévách – speciální SW pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření, detekci, vizualizaci a vyhodnocení tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti < 100 μm)

  - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

SW vybavení:

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro břišní, měkkotkáňové a kardiologické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Možnost rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS)

- Přístroj musí mít možnost rozšíření o lineární sondu typu (tvaru) „hokejka“ pro neuromuskulární intervenční aplikace v rozsahu min. 7 – 17 MHz s aktivní šíří zobrazení max. 30 mm

- Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích krystalů) sondu s aktivní šířkou sondy 
max. 40 mm s horním kmitočtem min. 18 MHz

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 15 sec.

- Systém musí umožnit autentizovat uživatele vůči Microsoft Active Directory s možností definice rolí na základě ověření členství ve skupině v Active Directory.

Archivace dat:

- Černobílá termotiskárna

- Přístroj musí být vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky 
DVD-R/RW, CD-R/RW

- Interní HDD s kapacitou min. 1TB

- Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 5 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přímý RAW data výstup

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Paměťová smyčka pro uložení min. 10 000 obrazů a min. 180 sec. záznamu dopplerovské křivky

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Systém musí umožňovat odesílaní logů o přístupech k datům na externí síťové úložiště objednatele (např. Syslog).

- Pro připojení komponent dodávaného systému do nemocniční sítě objednatele, dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení a zároveň seznam systémů s kterými dodávaný systém bude komunikovat včetně používaných komunikačních technologií.

- Pro uchování dat systém bude komunikovat se systémem PACS a NIS FONS Akord objednatele a veškeré související licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace u výrobce) na objednatele, jímž je Oblastní nemocnice Trutnov a.s..

- Přístroj musí mít funkci logování uživatelů a možnost šifrování uložených dat, kryptování HDD, včetně automatického odmazání záznamů - GDPR kompatibilní.

- Jakákoliv manipulace s daty musí být obsažena v logu v souladu s GDPR.

- V případě nutnosti komunikace přístroje směrem do internetu, bude dodán oddělení ICT seznam požadovaných adres se kterými bude přístroj komunikovat.

- V případě potřeby externí správy zařízení bude dodavatel využívat technologie objednatele (vlastní řešení VPN objednatele nebo přístup přes organizační Jumpserver objednatele). Bude-li nezbytné využít technologii dodavatele, pak dodavatel musí na vyžádání poskytnout výpis aktivit z přístupového řešení dodavatele, kde budou dohledatelné veškeré změny konfigurace, přenosy dat, apod. Vše v souladu s GDPR.

Legislativní požadavky:

Dodávaný systém musí splňovat Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. včetně navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb.

Minimálně po dobu udržitelnosti dodavatel zajistí u dodávaného systému soulad s aktuálními legislativními  požadavky.

Ostatní požadavky:

Součinnost s technikem útvaru ICT musí být domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů.

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 2 – 8 MHz s úhlem zobrazení min. 110°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35)

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí s frekvenčním rozsahem min. 7 - 18 MHz                        s požadovanou aktivní šíří zobrazení max. 40 mm

- Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu min. 1 - 6 MHz s úhlem zobrazení min. 120°