## Technické požadavky
Příloha č. 5 ZD "Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená s výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s." a zároveň př. č. 1 Smlouvy o výpújčce uzavřené s vybraným dodavatelem
Technické požadavky zadavatele na předmět zakázky
Upozornění
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele
Předpokládané počty měření jsou uvedeny v př. č. 6 ZD
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Základní požadavky
Dodávka diagnostik v požadovaném spektru vyšetření po dobu 96 měsíců; certifikovaných jako CE-IVDD/IVDR diagnostický prostředek
Bezplatná výpůjčka, instalace a servis 1 ks automatického imunochemického analyzátoru, včetně veškerého potřebného příslušenství a ovládacího SW, k provádění imunochemických vyšetření na dobu 96 měsíců
Všechny součásti systému musí splňovat podmínky správné laboratorní praxe v klinických laboratořích, vyhovovat nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2017/746, ve znění pozdějších změn a požadavkům zákona č.375/2022 (Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro)
Součástí dodávky je
- bezplatná doprava a instalace přístroje v místě výpůjčky, uvedení do provozu, počáteční validaci a zaškolení obsluhy a vydání příslušných protokolů o instalaci/ validaci/ zaškolení v souladu s platnou legislativou
- dodání technické dokumentace, uživatelské příručky v ČJ, dokladů prokazujících kvalitu, certifikaci pro užívání v ČR/ EU (prohlášení o shodě, certifikace, atesty apod.) dle požadavků zákona č. 375/2022
- pojištění spojené s dodávkou zboží; uhrazení veškerých poplatků spojených s dovozem zboží, cla, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění dodávky
Technické požadavky na analyzátor
- nový (nerepasovaný), plně funkční, automatický analyzátor
- výkonnostně a kvalitativně vhodný pro provádění všech poptávaných vyšetření (viz Příloha č. 6 ZD - Specifikace dodávek)
- všechny požadované testy musí být proveditelné na palubě jednoho přístroje
- princip detekce: chemiluminiscenční imunoanalýza
- zpracování vzorků z různého biologického materiálu - sérum, plasma, likvor, stolice
- automatické ředění vzorku - variabilní diluční protokoly v závislosti na zvolené metodě
- zpracování vzorků po pacientech = random access
Příloha č. 5 ZD "Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená s výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s." a zároveň př. č. 1 Smlouvy o výpújčce uzavřené s vybraným dodavatelem
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
- zpracování statimových vzorků - předřazení statimového vzorku bez přerušení analýzy rutinních vzorků
- kontinuální vkládání a vyjímání vzorků během provozu bez nutnosti přerušení právě probíhající analýzy a zastavení přístroje
-zpracování primárního materiálu (sérum, plasma) z běžných odběrových zkumavek - vnitřní průměr zkumavky od 6 do 15 mm
- minimální kapacita vzorků na palubě přístroje: 120
- minimální kapacita pozic pro reagencie na palubě přístroje: 25
- chlazený prostor pro reagencie
- výkon analyzátoru min. 150 testů/h
- součástí analyzátoru je intergovaný PC
- identifikace vzorku pomocí čárového kódu
- integrovaná čtečka čárových kódu vzorků umožňující čtení běžně používaných čárových kódů
- identifikace kontrol/kalibrátorů pomocí čárového kódu
- integrovaná čtečka pro identifikaci vkládaných reagencií
- kontrola integrity vzorku - detekce sraženiny, hladiny, malého objemu, bublin a nárazu jehly/špičky
- kontrola reagencií - detekce hladiny, správného objemu a nárazu jehly/špičky
- kontrola přístroje pomocí dálkové správy
- konektivita s LIS
- možnost zálohování primárních dat pomocí USB na flash disk nebo přenosný SSD disk; záložní médium je součástí výpůjčky
- záložní zdroj pro analyzátor (UPS) s kapacitou zajišťující chod přístroje při výpadku el. energie po dobu min 15 min; záložní zdroj je součástí výpůjčky
- možnost rozšíření požadovaného panelu testů bez technického zásahu, v závislosti na epidemiologické situaci např.: i o testy ze stolice
- maximální celková hlučnost přístroje v plném provozu 70dB
- maximální zatížení podlahy přístrojem, vč. provozních kapalin, 300 kg/m2
.- předmět plnění včetně příslušenství nutno umístit do prostoru o rozměrech 210 cm (š) x 120 cm (h)
Příloha č. 5 ZD "Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená s výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s." a zároveň př. č. 1 Smlouvy o výpújčce uzavřené s vybraným dodavatelem
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Ovládací SW
- uživatelsky přívětivý systém v ČJ
- umožňuje záznam a dohledatelnost všech zásahů obsluhy
- možnost vyhodnocení/ validace/ schvalování výsledků před odeslání do LIS
- archivace údajů o šarži a datu expirace používaných diagnostik včetně časových údajů sloužících ke kontrole kalibrace
- sledování kvalitativních parametrů (QC) pomocí statistické analýzy - Levey-Jennings grafy, Westagradova pravidla apod.
- všechny potřebné licence a rozšíření včetně SW-licencí třetích stran dodá dodavatel a jsou zahrnuty v nabídkové ceně
- aktualizace zařízení vydávané výrobcem a jejich provedení je v ceně zápůjčky
- zajištění, nastavení a zprovoznění obousměrného připojení do LIS (OpenLIMS, Stapro) v součinnosti s IT oddělením ON Trutnov
Požadavky na diagnostika a jejich dodávku
-všechna dodávaná diagnostika jsou ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2017/746 ve znění pozdějších změn; označena značkou CE-IVDD/IVDR
- dodávka reagencií pro vyšetření specifikovaná v příloze č.6 ZD - Specifikace dodávek
- expirace dodaných diagnostik, kalibračních a kontrolních materiálů nesmí být menší než polovina doby expirace v den výroby
- v případě dodání balení s nižší expirací - kompenzace nespotřebovaných testů slevou na další balení
- jasně deklarovaná návaznost reagencií pro všechna vyšetření na certifikovaný referenční materiál, pokud existuje
- reagencie musí být značeny RFID značkami nebo čárovými kódy
- dodací lhůta diagnostik je nejvýše 5 pracovních dnů od data objednávky
- možnost nerutinní expresní dodávky do 48 hodin (v pracovní dny) po telefonické objednávce, která se následně potvrdí písemně
- poskytnutí testovacího balení reganecií pro verifikaci metody zdarma
- v případě výrobních změn (například změna velikosti balení) se zachovává dohodnutá cena
- možnost rozšíření vyšetření o parametry, které nebudou součástí cenové nabídky a jsou specifikované v příloze č. 7 - Dodatkové parametry
Příloha č. 5 ZD "Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená s výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s." a zároveň př. č. 1 Smlouvy o výpújčce uzavřené s vybraným dodavatelem
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Požadavky na servisní služby
- servis a správu veškerého vypůjčeného přístrojového vybavení a SW zajišťuje dodavatel vlastními silami
- servisní zajištění v režimu 24h denně/ 5 dní v týdnu; možnost smluvního sjednání nadstandardního zajištění v režimu 24/7
- autorizovaný servis musí být k dispozici v České republice
- servis mohou provádět pouze osoby oprávněné výrobcem; doložení předložením certifikátu
- telefonická servisní podpora (hlášení závad) vedená v ČJ; uchazeč při instalaci přístroje uvede telefonní spojení na certifikované techniky
- aplikační podpora (konzultace) vedená v ČJ; uchazeč při instalaci přístroje uvede telefonní spojení na aplikační specialisty
- diagnostika/ servisní zásah (zvláště při výskytu problému) servisním technikem prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internetového připojení. (Způsob vzdáleného přístupu bude realizován v součinnosti s IT oddělením zadavatele)
- odstranění závad bez zbytečného odkladu - bez potřeby náhradních dílů do 24 hodin, při potřebě náhradních dílů do 48 hodin od nahlášení (garance opravy).
- zajištění servisních úkonů a oprav dle doporučení výrobce po celou dobu trvání výpůjčky vč. práce servisního technika, kilometrovného, času stráveného na cestě, potřebných náhradních dílů a spotřebního materiálu nuntého pro provedení servisního nebo havarijního zásahu; náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
- provedení řádné a odpovídající instalace v souladu s doporučením výrobce včetně vystavení písemného protokolu
- zajištění pravidelných výrobcem předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce v souladu se z. 375/2022 Sb., z. 505/1990 Sb a 22/1997 Sb. a ajejich prováděcích vyhlášek po dobu trvání smlouvy o výpůjčce
- zaškolení obsluhy v souladu s aktuálním zněním zákonů č. 375/2022 Sb. a č. 22/1997 Sb. včetně vydání protokolu o zaškolení a oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance
Další požadavky
'- možnost připojení analyzátoru do linky
- podmínkou pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ je předvedení či vyzkoušení zařízení uvedeného v nabídce k prokázání splnění všech technických parametrů (na pracovišti zadavatele, na pracovišti jiného uživatele, i výrobce atd.)
.-právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud: a) se ve zkušebním provozu nepodaří verifikovat analytické charakteristiky všech dodávaných částí předmětu dodávky/ výpůjčky od vítězného dodavatele b) vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.