## část 1.) Náchod
Splnění technických podmínek
„Pořízení vysokofrekvenčního elektrického generátoru pro COS NRK“
Medicínský účel:
Vysokofrekvenční chirurgický přístroj pro bipolární koagulaci a bipolární endoresekci i v prostředí fyziologického roztoku, určen k řezání a koagulování pro veškeré otevřené, laparoskopické i endoskopické zákroky.
Vysokofrekvenční elektrický generátor (včetně dodávky, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu)
Specifikace -Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Požadovaný parametr | Hodnota parametru účastníka (odkaz na číslo stránky v produktovém listu/technické specifikaci apod.)
Generátor řízený multiprocesorem s real-time monitoringem
Adaktivní výkon (automatická regulace výstupního výkonu dle tkáně)
Systém detekce jistření (konrtrola elektrického výboje)
Minimálně 4 porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje
Ovládání aktivních elektrod pomocí ručního spínače na nástroji nebo nožním pedálem
Možnost monopolárního i bipolárního provozu bez nutnosti ručního přepínání generátoru
Zobrazení nastavených údajů prostřednictvím ovládacího a informačního barevného dotykového displeje s úhlopříčkou min. 7"
Pamět minimáně na 30 programů, přednastavitelné i uživatelsky přizpůsobitelné programy
Možnost přepínání programu pomocí dotykového displeje přístroje
Akustický i optický alarm detekující chyby s popisem a záznamem chybových hlášení
Nastavení jasu a hlasitosti
Nastavení jasu a hlasitosti
Napájení 230 V
Certitifkace MDR či MDD
Požadavky na řez
Monopolární i bipolární řez
Výstupní výkon v monopolárním i bipolárním režimu minimálně 320 W
Čistý, smíšení, pulzní a vysokovýkonný - monopolární řez
Běžný, čistý, pulzní, ve fyziologickém roztoku, vysokovýkonný - bipolární řez
Koagulace
Koagulace monopolární a biopolární
Monopolární koagulace - pomalá, rychlá, sprejová
Bipolární koagulace - pomalá, rychlá, ve fyziologickém roztoku, automatická
Příslušenství
Dělená neutrální elektroda pro opětovné použití či nedělená neutrální elektroda pro opětovné použití | 1 ks
Spojovací kabel | 1 ks
Doklady požadované zadavatelem:
Návod k obsluze v českém jazyce
Prohlášení o shodě - CE certifkát
Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "Požadovaný parametr" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Pokud ve sloupci "Požadovaný parametr" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít - uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).
V …………………………dne ……………..
________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka