## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | EKG diagnostické stanice pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V339 | EKG diagnostické 12-svodové | 3
| Min. 12-svodové klidové EKG se zobrazením všech svodů na obrazovce v konfiguraci, uživatelsky volitelné ze standardních modifikací v kardiologii | Min. 12-ti svodové klidové EKG se zobrazením všech svodů na obrazovce v konfiguraci, uživatelsky volitelné ze standardních modifikací v kardiologii | Min. 12-ti svodové klidové EKG se zobrazením všech svodů na obrazovce v konfiguraci, uživatelsky volitelné ze standardních modifikací v kardiologii
| Kompaktní EKG jednotka se vstupem pro pacientský kabel | Kompaktní EKG jednotka se vstupem pro pacientský kabel | Kompaktní EKG jednotka se vstupem pro pacientský kabel
| Možnost umístění přístroje na pojízdném stojanu | Možnost umístění přístroje na pojízdném stojanu | Možnost umístění přístroje na pojízdném stojanu
| Ovládání pouze prostřednictvím barevného dotykového displeje s uhlopříčkou min. 8,5", který plně reaguje i na dotek v chirurgický rukavicích | Ovládání pouze prostřednictvím barevného dotykového displeje s uhlopříčkou min. 8,5", který plně reaguje i na dotek v chirurgický rukavicích | Ovládání pouze prostřednictvím barevného dotykového displeje s uhlopříčkou min. 8,5", který plně reaguje i na dotek v chirurgický rukavicích
| Komunikace s obsluhou v českém jazyce | Komunikace s obsluhou v českém jazyce | Komunikace s obsluhou v českém jazyce
| Standardní 10s záznam min. 12-ti svodového klidového EKG pacientů všech věkových skupin | Standardní 10s záznam min. 12-ti svodového klidového EKG pacientů všech věkových skupin | Standardní 10s záznam min. 12-ti svodového klidového EKG pacientů všech věkových skupin
| Dlouhý EKG záznam min. 5 minut | Dlouhý EKG záznam min. 5 minut | Dlouhý EKG záznam min. 5 minut
| Možnost EKG záznamu v režimu STATIM (manuální spouštění) | Možnost EKG záznamu v režimu STATIM (manuální spouštění) | Možnost EKG záznamu v režimu STATIM (manuální spouštění)
| Monitoring EKG křivek na displeji přístroje před spuštěním záznamu | Monitoring EKG křivek na displeji přístroje před spuštěním záznamu | Monitoring EKG křivek na displeji přístroje před spuštěním záznamu
| Integrovaný indikátor, zobrazující kvalitu snímaného signálu (barevný "semafor", samostatný indikátor pro každou barvu - červená, žlutá, zelená) | Integrovaný indikátor, zobrazující kvalitu snímaného signálu (barevný "semafor", samostatný indikátor pro každou barvu - červená, žlutá, zelená) | Integrovaný indikátor, zobrazující kvalitu snímaného signálu (barevný "semafor", samostatný indikátor pro každou barvu - červená, žlutá, zelená)
| Integrovaný elektronický archiv pacientů a EKG záznamů | Integrovaný elektronický archiv pacientů a EKG záznamů | Integrovaný elektronický archiv pacientů a EKG záznamů
| Vnitřní úložiště pro min. 300 záznamů z 10s záznamů klidového EKG | Vnitřní úložiště pro min. 300 záznamů z 10s záznamů klidového EKG | Vnitřní úložiště pro min. 300 záznamů z 10s záznamů klidového EKG
| Integrovaný modul automatického rozměření křivek | Integrovaný modul automatického rozměření křivek | Integrovaný modul automatického rozměření křivek
| Integrovaný modul automatické slovní interpretace EKG záznamů | Integrovaný modul automatické slovní interpretace EKG záznamů | Integrovaný modul automatické slovní interpretace EKG záznamů
| Horní hranice frekvenčního pásma min. 250 Hz | Horní hranice frekvenčního pásma min. 250 Hz | Horní hranice frekvenčního pásma min. 250 Hz
| Vzorkovací frekvence EKG signálu min. 32 kHz | Vzorkovací frekvence EKG signálu min. 32 kHz | Vzorkovací frekvence EKG signálu min. 32 kHz
| Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů, vzorkovací frekvence min 22.000 vzorků/s/kanál | Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů, vzorkovací frekvence min 22.000 vzorků/s/kanál | Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů, vzorkovací frekvence min 22.000 vzorků/s/kanál
| Detekce odpadlých pacientských svodů | Detekce odpadlých pacientských svodů | Detekce odpadlých pacientských svodů
| Defibrilační ochrana všech svodů | Defibrilační ochrana všech svodů | Defibrilační ochrana všech svodů
| Integrovaná termální tiskárna s tiskem na termocitlivý papír ve formátu A4 | Integrovaná termální tiskárna s tiskem na termocitlivý papír ve formátu A4 | Integrovaná termální tiskárna s tiskem na termocitlivý papír ve formátu A4
| Citlivost zapisovače v krocích min. 5, 10, 20 mm/mV | Citlivost zapisovače v krocích min. 5, 10, 20 mm/mV | Citlivost zapisovače v krocích min. 5, 10, 20 mm/mV
| Rychlost zápisu v rozsahu min. 12,5 - 50 mm/s v min. třech krocích | Rychlost zápisu v rozsahu min. 12,5 - 50 mm/s v min. třech krocích | Rychlost zápisu v rozsahu min. 12,5 - 50 mm/s v min. třech krocích
| Počet stop zápisu min. 6, 12, uživatelsky volitelný | Počet stop zápisu min. 6, 12, uživatelsky volitelný | Počet stop zápisu min. 6, 12, uživatelsky volitelný
| Napájení ze sítě 230V / 50Hz i z integrovaného akumulátoru, který při plném nabití musí umožnit nepřerušený provoz přístroje minimálně po dobu 3 hodin | Napájení ze sítě 230V / 50Hz i z integrovaného akumulátoru, který při plném nabití musí umožnit nepřerušený provoz přístroje minimálně po dobu 3 hodin | Napájení ze sítě 230V / 50Hz i z integrovaného akumulátoru, který při plném nabití musí umožnit nepřerušený provoz přístroje minimálně po dobu 3 hodin
| Hmotnost samotného EKG přístroje max. 5 kg | Hmotnost samotného EKG přístroje max. 5 kg | Hmotnost samotného EKG přístroje max. 5 kg
| Podpora LAN, Wi-Fi, USB | Podpora LAN, Wi-Fi, USB | Podpora LAN, Wi-Fi, USB
| SW pro přenos dat do PACS ve formátu DICOM prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě zadavatele | SW pro přenos dat do PACS ve formátu DICOM prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě zadavatele | SW pro přenos dat do PACS ve formátu DICOM prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě zadavatele
| Standardní režim užívání přístroje bez nutnosti autorizace uživatelem | Standardní režim užívání přístroje bez nutnosti autorizace uživatelem | Standardní režim užívání přístroje bez nutnosti autorizace uživatelem
| Možnost uzamčení přístroje s vyžádáním autorizace uživatele při zapnutí přístroje nebo přepnutí z režimu STAND-BY | Možnost uzamčení přístroje s vyžádáním autorizace uživatele při zapnutí přístroje nebo přepnutí z režimu STAND-BY | Možnost uzamčení přístroje s vyžádáním autorizace uživatele při zapnutí přístroje nebo přepnutí z režimu STAND-BY
| Možnost uzamčení USB portů pro zamezení připojení nepovolených USB zařízení - export (GDPR) i import (ochrana před viry) | Možnost uzamčení USB portů pro zamezení připojení nepovolených USB zařízení - export (GDPR) i import (ochrana před viry) | Možnost uzamčení USB portů pro zamezení připojení nepovolených USB zařízení - export (GDPR) i import (ochrana před viry)
| Export pacientských EKG do stávajícího systému MUSE DICOM Gateway Pro NX | Export pacientských EKG do stávajícího systému MUSE DICOM Gateway Pro NX | Export pacientských EKG do stávajícího systému MUSE DICOM Gateway Pro NX
Pojízdný stojan pro umístění přístroje:
Čtyři bržděná anitistatická kolečka
Integrovaný držák pacientského kabelu
Úložný prostor pro spotřební materiál
Příslušenství:
Sada základního spotřebního materiálu pro okamžité zahájení plnohodnotného provozu (min. pacientský EKG kabel, sada hrudních a končetinových elektrod pro opakované použití, EKG gel, napájecí a komunikační kabeláž)
Čtečka čarových nebo QR kódů pro identifikaci pacienta