## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Monitory vitálních funkcí pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V614 | Monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) včetně stolku | 4
Modulární monitor základních životních funkcí
Integrovaný barevný dotykový displej min. 12"
Rozlišení displeje min. 1280x720
Ovládání pomocí dotykové obrazovky
Zobrazení min. 12 křivek současně
Trendy grafické i numerické min. 96 hod.
Min. rozsah měřených parametrů: EKG z 3-5ti svodů, multisvodová analýza ST segmentu, respirace, NIBP dvou hadicovým připojením, SpO2 technologií Masimo nebo TruSignal, 2x teplota, 2x IBP, 2x EtCO2 (sidestream) nebo samostatný modul
Měření arytmií jako: Asystolie, V Fib, V Tach, A Fib, Pausa, Tachy, Brady, možnost měření neuromuskulárního přenosu elektromyografií (NMT), možnost měření BIS, SPI (surgical Pleth Index)
Vyjímatelné dobíjitelné akumulátory na min. 4 hod. (v typické konfiguraci: EKG, doba cyklu NIBP 15 min, SpO2, jas displeje 70 %) transportního provozu
Hmotnost max. 4,5 kg
Ovládání v českém jazyce
Stolek pro monitor s uchycením
Veškeré příslušenství nutné pro zahájení provozu
Možnost připojení do stávající centrální stanice CSCS v3 od GE Healthcare
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V615 | Systém Holter TK | 4
Neinvazní přenosný přístroj pro měření krevního tlaku pro každodenní použití v nemocnicích a ambulancích
Normy BHS a AAMI
24 nebo 48 hodinové souvislé sledování krevního tlaku / srdečního rytmu, oscilometrická metoda, postupná deflace
Analýza vývoje tlaku, grafický výstup (LCD displej)
Libovolné nastavení intervalů měření
1x manžeta dospělá, 4x akumulátor, dobíječka, SW
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | V618 | Monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) vč. kloubového držáku na stěnu | 2
Modulární monitor základních životních funkcí
Integrovaný barevný dotykový displej min 12"
Rozlišení displeje min. 1280x720
Ovládání pomocí dotykové obrazovky a otočného ovladače
Zobrazení min. 12 křivek současně
Trendy grafické i numerické min. 96 hod.
Min. rozsah měřených parametrů: EKG z 3-5ti svodů, multisvodová analýza ST segmentu, respirace, NIBP dvou hadicovým připojením, SpO2 technologií Masimo nebo TruSignal, 2x teplota, 2x IBP, 2x EtCO2 (sidestream) nebo samostatný modul
Měření arytmií jako: Asystolie, V Fib, V Tach, A Fib, Pausa, Tachy, Brady, možnost měření neuromuskulárního přenosu elektromyografií (NMT), možnost měření BIS, SPI (surgical Pleth Index)
Vyjímatelné dobíjitelné akumulátory na min. 4 hod (v typické konfiguraci: EKG, doba cyklu NIBP 15 min, SpO2, jas displeje 70 %) transportního provozu
Hmotnost max. 4,5 kg
Ovládání v českém jazyce
Otočný držák na stěnu
Veškeré příslušenství nutné pro zahájení provozu
Možnost připojení do stávající centrální stanice CSCS v3 od GE Healthcare