## List1
Technická specifikace
veřejná zakázka "Myčka podložních mís pro LDN Jaroměř"
Výrobce:
Jednoznačný název a typ modulu:
Technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Odkaz na dokumentaci dodavatele k ověření parametrů (dokument, stránka)
Myčka podložních mís - jednodveřní, samostatně stojící s možností zavěšení na zeď
Digitální zobrazení teploty umývání a dezinfekce v ČJ
Tepelná dezinfekce při min.90 °C
Vizuální indikace ukončení programu
Vizuální indikace průběhu programu
Vizuální indikace poruchy + označení číselné poruchy
Mycí programy 3x standardní, možnost volby programu podle stupně znečištěn( programy min. v rozsahu - úsporný, normální a intezivní)
Základní programy možno libovolně programovat podle požadavků uživatele
Kapacita dezinfektoru 1 podložní mísy s víkem nebo min. dvě močové láhve
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů v případě použití košíku na nádoby
Elektrické krytí min. IP 21
Pamět na min. 10.000 mycích cyklů
Dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje
Prostor pro umístění nádoby s detegrentem (o obsahu min. 4,5 l)
Celonerezová komora beze spár a svárů
Konstrukce a opláštění mycího a desinfekčního automatu z nerezu
Odpad se systémem sifónu - do podlahy průměr 90/110 mm
Napojení teplá voda ½“, studená voda ½“, elektrická energie – 1x 230V nebo 3x 400V
Instalační údaje vycházejí ze skutečného stavu a dodavatel je musí respektovat
Příslušenství:
Stojan na 1x podložní mísu či dvě urinální lahve
Detergent (min. 4,5l)
Další požadavky
Záruční doba přístroje min. 2 roky
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 4 let pozáruční servis)
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, provoz, servis a demontáž musí být realizovány plně na náklady dodavatele
Součástí dodávky bude demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace.
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.