Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky: Multifunkční křesla

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Křeslo určené pro krátkodobé i dlouhodobé poskytování zdravotní péče na urgentním příjmu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 4 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla |  |  |  |
| 1.2 | antibakteriální bezešvé polstrování |  |  |  |
| 1.3 | nosnost křesla min. 200 kg |  |  |  |
| Rozměry ložné plochy |  |  |  |  |
| 1.4 | délka min. 2100 mm |  |  |  |
| 1.5 | šířka min. 590 mm |  |  |  |
| Celkové vnější rozměry |  |  |  |  |
| 1.6 | délka max. 2200 mm 2278 mm |  |  |  |
| 1.7 | šířka max. 910 mm |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| 1.8 | polohování zádového dílu |  |  |  |
| 1.9 | polohování nožního dílu |  |  |  |
| 1.10 | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55 – 90 cm 59 – 97 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál |  |  |  |
| 1.11 | polohování zádového dílu min. 70° |  |  |  |
| 1.12 | polohování nožního dílu min. 30° |  |  |  |
| 1.13 | plně elektricky polohovatelná ložná plocha – náklon ložné plochy, zádový a pánevní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |  |
| 1.14 | mechanické, snadno dostupné CPR |  |  |  |
| 1.15 | integrovaná opěra nohou elektricky nastavitelná personálem i pacientem |  |  |  |
| 1.16 | integrované postranice odklápěcí, umožňující bezproblémový pohyb pacienta na a z křesla |  |  |  |
| 1.17 | funkce Trendelenburg min. 12° nastavitelná pomocí jednoho tlačítka |  |  |  |
| 1.18 | ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování (aktivační tlačítko) a přednaprogramovanými polohami (min. Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha) |  |  |  |
| 1.19 | pojezdová kola o velikosti min. 150 mm, s centrální brzdou pouze za hlavou |  |  |  |
| 1.20 | 5. kolečko pro lepší manévrování |  |  |  |
| 1.21 | transportní madlo u hlavy |  |  |  |
| 1.22 | integrovaná matrace tloušťky min. 10 cm |  |  |  |
| 1.23 | svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel vč. jeho uchycení |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.24 | oboustranně integrovaný držák na infuzní stojany |  |  |  |
| 1.25 | infuzní stojany |  |  |  |
| 1.26 | polštářek plochý |  |  |  |
| 1.27 | prostor pro odkládání osobních věcí pacienta (např. plastový box) |  |  |  |
| 1.28 | DIN lišta |  |  |  |
| 1.29 | držák role papíru |  |  |  |
| 1.30 | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- třída ZP – uveďte „není ZP“ nebo příslušnou třídu ZP (I, IIa, IIb, III, IVD): …………………

- instruktáž – ANO/NE: ………..

- požadované opakované činnosti (uveďte „NE“ nebo požadovanou periodu):

- validace ……….

- kalibrace ………..

- elektrická revize ………….

- tlaková revize plyn. nádoby ………….

- kontrola nařízena výrobcem …………