## List1
Příloha č. 5 Výzvy zájemcům k podání nabídky
Technické podmínky
Zakázka: Dezinfektory flexibilních endoskopů
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Dva plně automatické dezinfektory pro čištění a vyšší stupeň dezinfekce všech typů flexibilních lékařských endoskopů různých výrobců na bázi GA (GlutarAldehyd proces) vč. příslušenství
Technická specifikace
Dezinfektor č. 1
Splnění požadavků na zdravotnický prostředek dle platné legislativy, zejména vyhl. č. 306/2012 Sb. a souvisejících určených norem EN ISO 15883-1 a EN ISO 15883-4 ed. 2
Samostatně stojící přístroj
Kapacita pro současné automatické čištění a provádění vyššího stupně dezinfekce dvou flexibilních endoskopů
Konstrukce přístroje z ušlechtilé nerezové oceli
Dveře přístroje výklopné dopředu (příp. odklopné víko) s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu
Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, termochemickou dezinfekci a závěrečný oplach sterilní vodou v kvalitě "aqua pro iniectione" dle Českého lékopisu 2009, ve znění pozdějších předpisů
UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody
Integrovaný autodezinfekční cyklus
Automatické dávkování pracovních roztoků
Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny
Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
Integrovaná elektronická programovatelná řídicí jednotka
Displej se zobrazením aktuálních parametrů procesu
Indikace poruchových stavů
Vysokotlaké sušení po provedeném dezinfekčním procesu
Automatická identifikace endoskopů s kapacitou min. 20 ID čísel, nebo externí zařízení pro manuální identifikaci endoskopů prostřednictvím čarových nebo jiných kódů, komunikující s dezinfektorem prostřednictvím datové linky
Automatická identifikace uživatele (min. 20 uživatelů), nebo externí zařízení pro manuální identifikaci uživatele, komunikující s dezinfektorem prostřednictvím datové linky
Datové rozhraní pro síť Ethernet
Tiskové rozhraní pro externí tiskárnu
Zajištění datové komunikace prostřednictvím sítě Ethernet se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha (dodávka a instalace potřebných HW a SW komponent, kabeláže, konektorů apod. je v obou případech součástí dodávky)
Adaptéry pro připojení stávajících endoskopů OLYMPUS: GIF-Q165 GIF-H185 CF-Q165L CF-H185L BF-TE2 BF-1T60
1ks nerezový koš pro dva flexibilní endoskopy a 1ks nerezový košík pro uložení drobných součástí endoskopů jako součást dodávky
Dezinfektor č. 2
Splnění požadavků na zdravotnický prostředek dle platné legislativy, zejména vyhl. č. 306/2012 Sb. a souvisejících určených norem EN ISO 15883-1 a EN ISO 15883-4 ed. 2
Samostatně stojící přístroj
Kapacita pro současné automatické čištění a provádění vyššího stupně dezinfekce jednoho flexibilního endoskopu
Konstrukce přístroje z ušlechtilé nerezové oceli
Dveře přístroje výklopné dopředu (příp. odklopné víko) s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu
Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, termochemickou dezinfekci a závěrečný oplach sterilní vodou v kvalitě "aqua pro iniectione" dle Českého lékopisu 2009, ve znění pozdějších předpisů
UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody
Integrovaný autodezinfekční cyklus
Automatické dávkování pracovních roztoků
Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny
Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
Integrovaná elektronická programovatelná řídicí jednotka
Displej se zobrazením aktuálních parametrů procesu
Indikace poruchových stavů
Automatická identifikace endoskopů s kapacitou min. 20 ID čísel, nebo externí zařízení pro manuální identifikaci endoskopů prostřednictvím čarových nebo jiných kódů, komunikující s dezinfektorem prostřednictvím datové linky
Automatická identifikace uživatele (min. 20 uživatelů), nebo externí zařízení pro manuální identifikaci uživatele, komunikující s dezinfektorem prostřednictvím datové linky
Datové rozhraní pro síť Ethernet
Tiskové rozhraní pro externí tiskárnu
Zajištění datové komunikace prostřednictvím sítě Ethernet se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha (dodávka a instalace potřebných HW a SW komponent, kabeláže, konektorů apod. je v obou případech součástí dodávky)
Adaptéry pro připojení stávajících endoskopů OLYMPUS: GIF-Q165 GIF-H185 CF-Q165L CF-H185L BF-TE2 BF-1T60
1ks nerezový koš pro jeden flexibilní endoskop a 1ks nerezový košík pro uložení drobných součástí endoskopu jako součást dodávky
Úpravna vody
Úpravna vody s autodezinfekčním cyklem pro výrobu sterilní vody v kvalitě "aqua pro iniectione" dle Českého lékopisu 2009, ve znění pozdějších předpisů, jako součást dodávky, přičemž výstupní parametry upravené vody musí vyhovovat příslušným požadavkům obou dezinfektorů na parametry vstupní vody
Kapacita výroby upravené vody musí pokrýt maximální spotřebu obou dezinfektorů při jejich současném chodu
Zařízení pro dokumentaci procesů a archivaci dat
Zařízení pro záznam, tisk a elektronickou archivaci dat z obou dezinfektorů. Zařízení musí umožňovat tisk protokolů o jednotlivých proběhlých dezinfekčních cyklech ve formě samolepicích štítků. Zařízení musí umožňovat vzdálený servisní monitoring. Zařízení může být interní součástí dezinfektorů. Zajištění musí umožňovat funkční datovou komunikaci mezi oběma dezinfektory a stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha, prostřednictvím sítě Ethernet. Dodávka a instalace potřebných HW i SW komponent, kabeláže, konektorů, základní sady samolepicích štítků apod. je součástí dodávky.
Vozík na přepravu endoskopů vč. příslušenství
1ks vozík na přepravu min. 3ks flexibilních endoskopů
4 antistatická kolečka, z toho min. 2 bržděná
Min. 3 police, každá pro 1ks přepravního kontejneru, se zarážkami na jednom konci proti nechtěnému vypadnutí přepravních kontejnerů během manipulace a transportu
Snadné vyjímání a ukládání přepravních kontejnerů z polic a do polic (pouze posuvem bez nutnosti zdvihání)
Min. 1 integrované transportní madlo
Min. 3ks přepravní kontejner s uzavíratelným víkem, každý pro 1ks flexibilního endoskopu, s barevně odlišeným značením pro minimalizaci rizika vzájemné záměny
Další příslušenství
Sada čipů k označení stávajících endoskopů pro umožnění jejich identifikace prostřednictvím čarových nebo jiných kódů
Sada uživatelských karet pro obsluhující personál v počtu min. 10 ks pro umožnění jeho identifikace prostřednictvím čarových nebo jiných kódů
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího dezinfektoru OLYMPUS ETD-2 Plus GA (výr. č. 8406) s vystavením protokolu o ekologické likvidaci
v případě potřeby zajištění nezbytných stavebních úprav v místě plnění
posouzení dostatečnosti, případně dodání kompletní písemné dokumentace pro úpravu elektroinstalace v místě plnění (úpravu elektroinstalace včetně dodávky a montáže všech elektroinstalačních prvků zajistí ON Jičín)
posouzení dostatečnosti, případně výměna nebo úprava přívodu pitné vody v místě plnění včetně dodávky a montáže všech vodoinstalačních prvků
posouzení dostatečnosti, případně výměna nebo úprava odpadu v místě plnění včetně dodávky a montáže všech instalačních prvků
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad)
dodávka a instalace nové antistatické podlahové krytiny, pokud během plnění zakázky dojde k poškození nebo zásahu do struktury stávající antistatické podlahové krytiny takovým způsobem, že bude narušena její celistvost nebo znemožněna její plná funkčnost, včetně provedení výchozí elektrické revize
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení výchozích validací obou dezinfektorů s dodáním písemných validačních protokolů
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, nutných pro uvedení zařízení do klinického provozu, s dodáním písemných protokolů o těchto zkouškách a měřeních
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
dodání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, kopie prohlášení o shodě vydaná výrobcem na všechny dodané stanovené výrobky, protokoly o zkouškách, měřeních a validacích
předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu
bezplatné provádění pravidelných preventivních prohlídek instalovaného zařízení během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech gastroenterologické ambulance v pavilonu operačních oborů, část A, místnost č. CH.P.16
Uchazeč bere na vědomí, že zhotoviteli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují platné legislativě a normám, požadavkům projektové dokumentace a požadavkům technické dokumentace instalovaných zařízení
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné
Podlahová krytina pracoviště musí mít po ukončení instalace všech zařízení antistatický povrch a součástí její případné dodávky a instalace je i výchozí elektrická revize
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady
Poznámka: Těchto pět listů bude součástí nabídky.