## List1
Příloha č. 5 Výzvy zájemcům k podání nabídky
Technické podmínky
Zakázka: Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu, pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie, ortopedie, chirurgie a urologie (pro urologii min. umísťování katétrů)
Technická specifikace
C-rameno
Plně vyvážené v každé poloze
Aretace pojezdu
Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 180°
Orbitální pohyb C-ramene min. 120°
Vzdálenost ohnisko - zesilovač obrazu (SID) min. 950mm
Volný vnitřní prostor oblouku C-ramene min. 660mm
RTG generátor
Jmenovitý výkon min. 2,2 kW
Mikroprocesorové řízení
Rozsah napětí min. 40 - 110kV
Rozsah proudu nastavitelný do min. 16mA
Digitální kontinuální i pulsní skiaskopie nastavitelná v rozsahu min. 1 - 8 pulsů/sec
Ruční expoziční tlačítko
Nožní spínač pro expozici a ukládání snímků
Systém měření dávky
Měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta (DAP-metr)
Rentgenka
Min. 2 ohniska
Tepelná kapacita anody min. 46kHU
Irisová clona i nastavitelné otočné rovnoběžné clony pro získání kvalitního obrazu
Kolimační systém
Polopropustné clony nebo Wolframové nepropustné clony
Virtuální nastavení clon bez RTG záření
Laserový zaměřovač integrovaný v tělese zesilovače obrazu
Zesilovač RTG obrazu
Velikost vstupního pole zesilovače min. 9"
Možnost funkce ZOOM min. 2x
Snímací CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1024x1024 pixelů / min. 12 bit
Digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišením min. 1024x1024 pixelů v celém obrazovém řetězci
Digitální zpracování obrazu
Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi:
- změna jasu a kontrastu
- negace a otáčení obrazu
- zvýraznění hran, lupa, digitální clony, redukce šumu, anotace
- možnost dělení obrazu na obrazovce (mozaika) na min. 16 obrázků
- digitální rotace obrazu o 360° bez záření
- vnitřní kapacita paměti na min. 6000 snímků
- paměť posledního obrazu
- zobrazení pohybu irisových a rovnoběžných clon na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření
- předvolba pro korekci kovů v obraze
- vzájemná záměna snímků na monitorech, ovladatelná z C-ramene
- ukládání snímků, ovladatelné z C-ramene
- export snímků prostřednictvím integrovaného USB portu
Zobrazovací monitory
Samostatný monitorový vozík s aretací pojezdu a úložným prostorem pro příslušenství
Dva medicínské B/W ploché monitory o úhlopříčce min. 19" a rozlišením min. 1280x1024 pixelů, umístěné na vozíku
Dotyková obrazovka pro ovládání všech funkcí RTG přístroje
Možnost otáčení monitorů v horizontální rovině v rozsahu min. +/- 90°
Možnost nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině
Konektivita a komunikace s PACS / NIS
Integrovaný USB port
Integrovaná DVD R/W mechanika
Alfanumerická klávesnice nebo dotyková obrazovka pro zadávání pacientských dat
Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS (v prostředí operačních sálů nejsou zásuvky pro datovou komunikaci, předpokládá se připojení Wi-Fi přijímače v předsálí nebo administrativní části operačních sálů)
Komunikace ve formátu DICOM 3.0 s protokoly v rozsahu min:
- STORE
- MODALITY WORKLIST
- PRINT
- SEND
- MPPS
- RDSR (Radiation Dose Structured Report) - export informací o aplikované dávce záření
Napájení
1x 230V / 50Hz
Napájecí kabel se speciální jednofázovou koncovkou pro napájení RTG přístrojů
Integrovaný záložní zdroj napájení (UPS) pro ochranu dat a korektní vypnutí systému při výpadku el. energie
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
posouzení dostatečnosti, případně dodávka a výměna elektroinstalace od el. rozvaděčů k připojovacím bodům RTG přístroje k síti 230V / 50Hz, a to na všech třech operačních sálech (vodiče, zásuvky, jistící prvky v el. rozvaděčích ...)
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu el. energie
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká (v případě bezpředmětnosti tohoto požadavku sloupec "ANO/NE" v tomto řádku proškrtněte a ve sloupci "Hodnota / Popis" uveďte stručné zdůvodnění)
provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, protokoly o zkouškách a měřeních, kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu
provádění pravidelných preventivních prohlídek instalovaného zařízení v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce zdarma po dobu záruky
demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího RTG přístroje s C-ramenem GE Stenoscop 2 (výr. č. NP08396) s vystavením protokolu o ekologické likvidaci
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů, konkrétně na operačním sále č. 3, místnost č. CH.1.28
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto čtyři listy budou součástí nabídky.