„Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči včetně bezplatné výpůjčky analyzátorů pro Opočno a Jaroměř“

Technická specifikace

| Přístroj (2 ks): | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Model: |  |
| Frekvence PBTK stanovená výrobcem (včetně validace/kalibrace): |  |
| Obecné požadavky: |  |
| Předpokládaný objem reportovaných testů: 7.000 laboratoř Jaroměř/ rok a 8.000 laboratoř Opočno/rok |  |
| Předmětem plnění jsou dodávky diagnostik k provedení vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu a bezplatná výpůjčka dvou přístrojů pro laboratoře Jaroměř a Opočno po celou délku platnosti rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce zařízení, tj. 5 let. |  |
| Součástí plnění je rovněž doprava předmětu plnění do míst plnění, pojištění spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění, technické dokumentace včetně PS, návodu k použití, produktové listy apod. |  |
| Přístroje/analyzátory i diagnostika jsou uzpůsobeny k maximálnímu využití standardizovaných automatizovaných postupů. |  |
| Požadavky na reagencie a spotřební materiál: | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (plní požadavek ANO/NE) |
| Nabízené reagencie, kontrolní materiál a spotřební materiál CE-IVD a IVDR – shoda s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, ve znění pozdějších změn (shoda s požadavky 98/79/EC), které požaduje, aby vyhovovaly všem platným souvisejícím legislativním předpisům. Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci laboratorních pracovišť; |  |
| Zadavatel požaduje dodávat validované reagencie/stripy, dodavatel poskytne a bude dále průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik; |  |
| Diagnostika musí umožnit identifikaci použitého materiálu čárovými kódy případně QR, RFID apod. |  |
| Dodavatel / výrobce má zaveden funkční systém vigilance – sledování všech dodávaných ZP IVDR výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKL se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. Náhrady škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů); |  |
| Reagenční a spotřební materiál musí být plně kompatibilní s vypůjčeným analyzátorem; |  |
| Spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění; |  |
| Produktový list k nabízeným materiálům; |  |
| Návody a bezpečnostní listy pro reagencie a spotřební materiál v ČJ, pokud není stanoveno jinak. |  |
| Požadavky na analyzátor (2 ks) |  |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: | Odkaz na dokument účastníka k ověření tvrzení (plní požadavek ANO/NE) |
| Bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů/modulů na analýzu moči chemicky a vyšetření močového sedimentu. |  |
| Analýza moči chemicky: |  |
| - pH, glukóza, proteiny, bilirubin, urobilinogen, krev, ketony, nitrity, leukocyty, zákal, hustota, barva, |  |
| - Princip reflexní fotometrie (diagnostické proužky), případně refraktometrie, kolorimetrie, turbidimetrie, |  |
| - Zajištění potlačení interference kyseliny askorbové, a poskytnutí informací o možných interferencích léků a endogenních látek |  |
| Vyšetření močového sedimentu: |  |
| - Identifikace erytrocytů, leukocytů, bakterií, kvasinek, epitelií, válců, krystalů, hlenu, spermií, |  |
| - průtoková cytometrie, digitální snímání částic s možností naředění vzorku |  |
| - Identifikace bakterií ve formě tyčinek, odlišení tyčkovitých bakterií. |  |
| Detekce hladiny kapaliny |  |
| Automatické promíchání vzorků před pipetováním |  |
| Softwarové i fyzické propojení obou přístrojů – jeden na analýzu moči chemicky a druhý pro vyšetření močového sedimentu, případně jeden přístroj na obě metody |  |
| Typ vzorku: moč |  |
| Požadovaný objem vzorku: max. 5 ml (vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu dohromady) |  |
| Rychlost vyhodnocení: min. 50 vzorků/hodina |  |
| Integrovaná a ruční čtečka čárových kódů pro identifikaci vzorků |  |
| Možnost zobrazení zorného pole |  |
| Porovnání výsledků chemického vyšetření a močového sedimentu na jedné obrazovce |  |
| Kontinuální vkládání vzorku za chodu přístrojů/modulů |  |
| Zajištění validace a profylaxe zahrnuto v ceně reportovaného výsledku |  |
| Certifikovaný kontrolní materiál, multiparametrový na více kontrolních hladinách |  |
| Frekvence kontrolních měření min. 1x denně, 2 hladiny (negativní, pozitivní) kontrolního materiálu (případně dle specifikace výrobce) |  |
| Frekvence kalibrace přístroje dle specifikace výrobce |  |
| Ovládání v ČJ |  |
| Zpracování moči z primárních zkumavek s různým tvorem dna |  |
| Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků a spotřebního materiálu, průběh jejich spotřeby – odhad zbývajícího množství, expirace |  |
| Garance minimalizace kontaminace vzorků |  |
| Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) |  |
| Úspěšnost metod v systému externího hodnocení kvality (EHK), vlastní hodnocená skupina v SEKK; |  |
| Záloha primárních dat, paměť minimálně na 3.000 výsledků vyšetření moči chemicky a sedimentu, možnost archivace |  |
| PC adekvátního výkonu a ovládací SW pro správu a obsluhu systému, včetně monitoru, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů. |  |
| Záložní napájecí zdroj UPS takový, aby při výpadku el. proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, včetně uložení výsledků. |  |
| Zápůjčka zařízení pro konektivitu (ovládací SW včetně licencí aj.) |  |
| Po celou dobu výpůjčky plná servisní a aplikační podpora zdarma (práce, doprava a náhradní díly v rámci standardních servisních zásahů, provádění ročních BTK včetně materiálu doporučeného výrobcem k výměně) |  |
| Dodavatel (půjčitel) zajistí na své náklady práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům |  |
| Umístění na plochu o velikosti 55 x 120 cm, toto je maximální možný prostor pro umístění přístroje, případně dodávka a instalace včetně podpůrného vybavení (technické řešení umístění přístroje na zadavatelem definovanou plochu) |  |
| Vzdálená správa – servisní podpora ze servisního střediska dodavatele, kontrola stavu a funkčnosti přístroje |  |
| Identifikace chyb a poruch přístroje s návrhem postupu jejich řešení, možnost elektronické archivace chybových hlášení |  |
| SW a HW upgrade |  |
| Nástup na opravu min. do 24 hodin od nahlášení závady mimo víkendy a svátky |  |
| 24-ti hodinový servis Po-Pá (mimo víkendů a státních svátků), bezplatná 24-ti hodinová „hotline linka“ v ČJ v rozmezí Po-Pá |  |
| Bezplatné zaškolení/instruktáže laboratorního personálu |  |
| Zadavatel dále informuje, že dodavateli (správci) stávajících systémů IT infrastruktury zadavatele jsou: FONS OpenLIMS - STAPRO s.r.o., IČ: 13583531, sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice. |  |
| Zadavatel, Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle § 3 písm. g) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti – dále jen ZoKB), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti – dále jen VoKB). Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost. Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky. Zadavatel upozorňuje účastníka, že bude provedena analýza rizik, která může určit účastníka jako významného dodavatele ve smyslu VoKB. |  |
| Účastník garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné realizace smlouvy. |  |
| Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. |  |

Místo plnění:

Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno, Pitkova 635, 517 73 Opočno,

Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř, Národní 83, 551 01 Jaroměř.

V……………………dne……………………..

……………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka