## List1
Výpůjčka analyzátorů a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření acidobazické rovnováhy, krevních plynů a souvisejících vyšetření z plné krve
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
Účel použití a obecné požadavky
1 | Bezplatná výpůjčka a instalace min. 4 ks analyzátorů včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění vyšetření acidobazické rovnováhy, krevních plynů a souvisejících vyšetření z plné krve, konkrétně: 1 ks - Laboratoř OKB Jičín - minimální konfigurace - 1800 vzorků/rok (z toho 120 kapilární krev) 1 ks - ARO/Dětské Jičín - minimální konfigurace - 2900 vzorků/rok (z toho 180 kapilární krev) 1 ks - Urgentní příjem Interna Jičín - minimální konfigurace - 1000 vzorků/rok 1 ks - Interní ambulance Nový Bydžov - minimální konfigurace + kreatinin a/nebo urea - 1100 vzorků/rok (Pozn. plnění požadovaných přímo měřených parametrů pro Interní ambulanci Nový Bydžov je možné realizovat i prostřednictvím více analytických systémů, ale za podmínky splnění všech dalších parametrů tak, jako by se jednalo o jeden systém)
2 | Po dobu platnosti smlouvy realizace dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu, potřebného k zajištění vyšetření acidobazické rovnováhy, krevních plynů a souvisejících vyšetření z plné krve a provozu nabízených analytických systémů v rozsahu výše uvedeného předpokládaného ročního počtu analýz na základě uzavřené smlouvy
Technická specifikace - minimální technické požadavky
3 | Automatický analytický systém, vhodný pro POCT i laboratoř (tedy uživatelsky přizpůsobený pro obsluhu zdravotnickým personálem bez specifických znalostí správné laboratorní práce)
4 | Spektrum přímo měřených parametrů: • minimální konfigurace - pH, pCO2, pO2, saturace O2, celkový hemoglobin, COHb, MetHb, celkový bilirubin, Na+, K+, Cl-, Ca++, glukóza, laktát • konfigurace pro Interní ambulanci Nový Bydžov - minimální konfigurace + kreatinin a/nebo urea
5 | Spektrum výpočtových parametrů: pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta; koncentrace bikarbonátů (HCO3- aktuální, standardní); base exces v krvi (BE(B)); celková koncentrace CO2 (tCO2); saturace hemoglobinu kyslíkem (SO2 - výp); Horowitův index (pO2(T)/FiO2); anion gap
6 | Typ biologického materiálu: plná heparinizovaná krev (arteriální, venózní, kapilární, smíšená, pupečníková (běžně koncentrace hemoglobinu > 200 g/l), krev z hemodialyzačního okruhu); sérum, plazma; punktát; vodné roztoky (kontrolní materiály různých matricí)
7 | Ca++ stanovitelný již od 0,1 mmol/l (užití pro analýzu krve z hemodialyzačního okruhu)
10 | Dostupnost výsledku měření cca do 60 s od nasátí vzorku analyzátorem; při standardním průběhu měření je přístroj do 2 minut připraven k měření dalšího vzorku
11 | Detekce chyb při nasávání vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství)
12 | Možnost zpracování vzorků různých odběrových souprav, včetně ampulí, kepů, mikrozkumavek |  | Uveďte doporučený druh odběrových stříkaček, kapilár (vč. uzávěrů), případně adaptérů pro zabránění nasátí sraženin
13 | Dotyková obrazovka
14 | Čtečka čárových kódů
15 | Identifikace a přenos výsledků pacientů na základě údajů z čárového kódu přes čtečku čárového kódu (též možnost manuálního zadání); nastavení přístroje je volitelné pro každé zařízení nezávisle (ID pacienta, ID žádanky)
16 | Evidence diagnostik, spotřebního a provozního materiálu (promývací a čistící roztoky, kalibrátory, kontrolní materiály) na základě čárového kódu nebo čipu
17 | Automatická detekce hladiny/kapacity všech provozních roztoků (proplach, kalibrace, kontrola kvality, odpad apod.), včetně signalizace výměny spotřebního materiálu (dle množství, stability na palubě)
18 | Kontinuální monitoring veškerých komponent systému, automatická kontrola a průběžné provádění kalibrací
19 | Součástí nabídky je veškerý spotřební materiál, potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle potřeby - s očekávaným intervalem kratším než 1 rok)
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
20 | Diagnostika a analyzátory splňují podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ust. zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, či jeho prováděcích předpisů
21 | Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVD (98/79/ES) za splnění podmínek pro prodloužené přechodné období, nebo podle direktivy IVDR (EU 2017/746)
22 | Součástí dodávky je technická dokumentace, uživatelské příručky v českém jazyce, doklady prokazující kvalitu, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě)
23 | Součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených IVD a všech chemických látek, požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce
24 | Zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační, příp. i kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou v systému vigilance produktu zajištěny přímo od výrobce, nebo jím pověřeného dodavatele - účastník musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů
25 | V rámci nabídky jsou započteny kalibrační materiály/roztoky/kazety, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce
26 | V rámci nabídky jsou započteny kontrolní materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol
27 | Integrovaný automatický systém měření QC vzorků pro všechny přímo měřené parametry; frekvence měření minimálně 1x denně na 3 hladinách
28 | Možnost manuálního měření QC vzorků mimo automaticky nastavené časy
29 | Možnost blokování parametru pro měření pacientských vzorků při nevyhovujících výsledcích kontroly kvality
30 | Možnost statistického hodnocení kontroly kvality pro přímo měřené parametry (v LIS nebo SW analyzátoru); dostupnost údajů pro výpočet nejistoty měření (mezilehlá preciznost, nejistota kalibrátoru)
31 | Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem, např. vzorků EHK s různými matricemi
32 | Výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci doporučeného poskytovatele EHK, tj. je zajištěn minimální počet účastníků pro kvantitativní statistické hodnocení jednotlivých parametrů cyklů pro pH a krevní plyny, ionty, metabolity, parametry COOX |  | Uveďte doporučeného poskytovatele EHK, případně názvy cyklů pro: pH a krevní plyny - ionty - metabolity - parametry COOX - Uveďte doporučený způsob zajištění EHK pro celkový bilirubin (užití vzorků se sérovou matricí, tedy vzorků bez obsahu "barevného" Hb)
Software, analýza dat
33 | Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátorů a hodnocení vyšetření s licencí, platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy, včetně bezplatného update/upgrade, předepsaného výrobcem, po celou dobu životnosti ZP
34 | Uživatelský SW je v českém jazyce, včetně idenfikace chyb, varovných hlášení a poruch s návrhem postupu řešení
35 | Ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního ID obsluhy přes čtečku čárového kódu (též možnost manuálního zadání); nastavení přístroje je volitelné pro každé zařízení nezávisle
36 | Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaných analyzátorů do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel provozuje, na náklady účastníka. Účastník musí jako součást dodávky analyzátorů dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci analytických systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware).
37 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství, nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení, a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě
38 | Integrovaná tiskárna umožňuje nastavení počtu kopií, případně netisknutí (0-2 výtisky) primárního výsledkového záznamu z analyzátoru; nastavení přístroje je volitelné pro každé zařízení nezávisle
39 | Jednotlivé analytické systémy jsou propojené prostřednictvím nadstavbového SW, umožňujícího mj. "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze spravující laboratoře; případné náklady na licence a provoz SW po dobu trvání smlouvy jsou součástí nabídky; pokud je možno k nadstavbovému SW připojit i jiná zařízení (např. další POCT systémy na klinických odděleních nemocnice), jsou údaje o možných alternativách uvedeny ve sloupci "Popis, specifikace" |  | Uveďte způsob zajištění "vzdálené správy" prostřednictvím nadstavbového SW včetně informací o případném využití pro připojení jiných zařízení.
40 | Zařízení umožňuje elektronickou zálohu primárních dat z analyzátoru s možností jejich zpracování i mimo základní software zařízení
Instalační práce a služby, příslušenství
41 | Nabízené ZP je možné instalovat ve stávajících prostorových podmínkách bez nutnosti stavebních úprav; ve všech požadovaných lokalitách je aktuálně umístěn analytický systém o rozměrech 51 x 60 x 59 cm (š x h x v), hmotnosti 45 kg
42 | Montáž, instalace, uvedení nabízeného ZP do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek (včetně výchozí elektrorevize, pokud je pro nabízený typ zařízení vyžadován příslušnou legislativou) a předepsaných přejímacích zkoušek, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů - nabízený ZP musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky
43 | V rámci dodávky ZP bude provedena bezplatná instruktáž ("školení") všech stávajících pracovníků, obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro určené pracovníky školení v takovém rozsahu, aby měli od školitelů uchazeče dostatek informací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s § 41 odst. 2 písm. b) zák. č. 375/2022 Sb, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění), a to v rozsahu 2 pracovníků pro nemocnici Jičín a 2 pracovníků pro nemocnici Nový Bydžov.
44 | Vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určené pracovníky uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží
45 | Součástí dodávky je i průběžné bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedených BTK, servisních protokolů) během celé doby výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP
46 | Dodání prohlášení o shodě k ZP a další příslušné dokumentace, nezbytné pro provoz v České republice - předávací protokol, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních a aplikačních techniků (jmenovitě)
47 | Dodání návodů k obsluze v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě pro každý analytický systém a 1x v elektronické podobě
48 | Pro první instalovaný přístroj, umístěný v laboratoři OKB Jičín, možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů; dodávka a instalace dalších analytických systémů po ukončení zkušebního provozu
49 | Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení nabízených zařízení do provozu a pro jeho bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz a dodání veškerých reagencií, potřebných pro jejich provoz. Obecně lze konstatovat, že účastník musí dodat mechanicky stabilní funkční komplety analyzátorů, které na pracovištích zadavatele napojí na přívody energií a datovou síť.
50 | Přesná specifikace podmínek, nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti apod.)
51 | Součástí dodávky jsou záložní zdroje napětí (UPS) s kapacitou pro chod analyzátorů při výpadku elektrické energie po dobu min. 20 minut. Pro přístroj, umístěný v laboratoři OKB Jičín, není UPS vyžadována.
52 | Likvidace veškerých obalů a odpadu, vzniklého při dodávce a instalaci ZP
Servisní a aplikační podpora
53 | Pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, revizí, pravidelných preventivních servisních prohlídek, kalibrací a validací minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů
54 | Bezplatné zajištění servisu a oprav dodaných ZP včetně bezplatné dodávky všech potřebných náhradních dílů, vše v souladu s částí 8 (§44 - §47) zák. č. 375/2022 Sb, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění
55 | Hot-line podpora, zajišťovaná 24 hodin denně po dobu 7 dní v týdnu. |  | Uveďte telefonní spojení na techniky a aplikačního specialistu komunikujícího v Čj s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad, aplikační podporu.
56 | Stáří analytického systému: zadavatel s ohledem na délku smluvního závazku, technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů požaduje výpůjčku nových ZP; přípustné je dodání analytického systémů s rokem výroby 2024 a mladší
57 | Servisní SW a HW podpora po dobu výpůjčky, bezplatný upgrade SW na nejnovější komerčně uvolněné verze pro daný analyzátor. Účastník na své náklady zabezpečí ověření funkčnosti a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů; účastník je povinnen informovat uživatele o všech novějších komerčně uvolněných verzích pro daný analyzátor a po souhlasu a požadavku uživatele je nainstalovat.
Informace ze strany zadavatele k předmětu plnění
Zadavatel dále informuje, že dodavatelem (správcem) stávajícího laboratorního informačního systému je:
• FONS OpenLIMS - STAPRO s.r.o., IČ 13583531, sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Zadavatel informuje, že je osobou povinnou a provozuje informační systém základní služby podle § 3 písm. g) zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen "ZoKB"), dále pak podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen "VoKB").
Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.
Zadavatel upozorňuje účastníka, že bude provedena analýza rizik, která může určit účastníka jako významného dodavatele ve smyslu VoKB.
Účastník garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje, v rámci jeho celé nabídky a následné realizace této veřejné zakázky.
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit výše uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých žlutě podbarvených kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.
Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění, stanovených zadávací dokumentací, a může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky, nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.