## List1
Název veřejné zakázky:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostických souprav pro sérologická vyšetření infekčních markerů u dárců krve"
Předmětem výběrového řízení je dodávka diagnostického systému pro legislativně závazné testy pro screening dárců krve /anti-HIV1/HIV2 + HIV antigen, HBsAg, anti-HCV, anti-TP, anti-HBc/ se zápůjčkou analyzátoru.
Technické požadavky zadavatele | Vyjádření uchazeče
Obecné
Diagnostika má ve své specifikaci přímo účel použití pro screening dárců krve a krevních složek
Všechny součásti systému splňujít podmínky správné laboratorní praxe v klinických laboratořích, vyhovovují nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2017/746, ve znění pozdějších změn a požadavkům zákona č. 375/2022
Součástí dodávky je doprava, uvedení do provozu se vstupní validací, zaškolení personálu,vydání certifikátů o zaškolení, instalaci a prohlášení o shodě v souladu s platnou legislativou.
Součástí dodávky je i propojení obousměrné komunikace do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, a to včetně na připojení na straně LIS. Dodavatel zajistí veškerou přípravu pro integraci do LIS, včetně součinnosti třetí strany a všech potřebných úprav na straně LIS, při kterých je objednatel připraven k nutné součinnosti.
Součástí dodávky je UPS s dostatečnou kapacitou, aby nedošlo ke znehodnocení právě probíhající analýzy a ztrátě naměřených dat
Kompatibilita s tiskárnou dodanou objednatelem (komunikace kombinací IPP, LDP, WSD, PCL6, PCL5e)
Součástí dodávky je technická dokumentace a uživatelská příručka v českém jazyce, atesty, certifikáty - schválení pro užívání v ČR, prohlášení o shodě, bezpečností listy, příbalové letáky v češtině
Součástí dodávky je i úpravna vody adekvátní velikosti k pokrytí provozu přístroje, pokud přístroj vyžaduje úpravu vody. Přístroj umožní odběr upravené vody i pro jiné účely - zadavatelem požadovaná kapacita 15 l/den nad rámec vlastní spotřeby analyzátoru.
Přístroj bude instalován do prostoru šíře 2400mm, bez stavebních úprav - vyjma případného napojení na zdroj vody, odpady, zdroj el. energie. Pozn.: případné úpravy elektroinstalace a zdravotechniky provede ve svých prostorách objednatel.
Analyzátor
Nový, nerepasovaný plně automatizovaný
Pracuje na bázi chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční detekce, ne metoda ELISA
Umožňuje kontinuální vkládání vzorku bez přerušení analýzy
Průchodnost přístroje minimálně 90 vzorků/ 5 testů/ 5 hodin
Umožňuje kontinuální vkládání spotřebního materiálu bez nutnosti přerušit analýzu
Identifikace vzorku pomocí čarového kódu/čtení běžně používaných čarových kódů/
Identifikace dodávaných reagencií, kalibrátorů, kontrol pomocí integrovaného čtecího zařízení
Možnost předřazení statimového vzorku bez přerušení analýzy
Umožňuje nastavit automatické opakování reaktivního vzorku v dubletu bez nutnosti zásahu obsluhy
Analyzátor umí zpracovat primární materiál /sérum, plazma/ z běžných odběrových zkumavek, vnitřní průměr od 6 do 15mm, zkumavky s gelem/bez gelu.
Kapacita podavače je alespoň 100 pozic pro rutinní testování
Kontrola integrity vzorku - detekce hladiny, sraženiny, bublin a detekce nárazu pipetovací jehly
Umí monitorovat a detekovat hladiny a množství reagencií a umí upozornit na docházející reagencii
V přístroji je prostor na reagencie chlazený
Maximální doba denní údržby do 30 minut
Všechny požadované testy jsou proveditelné z jednoho primárního vzorku
Technické požadavky zadavatele | Vyjádření uchazeče
Diagnostické soupravy
Dodávaná diagnostika je označena značkou CE, splňuje požadavky pro in vitro diagnostika v souladu s platnou Evropskou legislativou o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /EU 2017/746 a podmínky použití v České republice, zejména ustanovení zákona č.375/2022 Sb.
Diagnostické soupravy splňují podmínky správné výrobní praxe v transfuzní službě, doporučení STL ČLS JEP, účel použití je výrobcem přímo specifikován v dokumentaci pro screening dárců krve a krevních složek
Nabízené testy HBsAg, anti-HCV, HIV Ag/Ab, anti-Hbc jsou akceptovány zpracovatelem plazmy minimálně firmou Takeda /Plasma Master File/
Exspirace dodaných diagnostik, kalibračních a kontrolních materiálů min. 4 měsíce
Garance dodávky reagencií a spotřebního materiálu do 10 pracovních dnů od objednání
Garance dodávek téže šarže v rámci jedné objednávky
Software
Možnost zálohování primárních dat na externí úložiště /flash disk, SSD disk/
Dohledatelnost zásahů obsluhy
Obslužný software umožňuje vyhodnocování QC, umožňuje export dat QC
Aktualizace systému včetně bezpečnostních zajišťuje zdarma dodavatel systému
Analyzátor umožňuje obousměrnou komunikaci s laboratorním systémem
Software umožňuje správu používaných kalibrátorů, reagencií, kontrol (exspirace, šarže) / zobrazení informace o zbývajícím objemu reagencií/ počtu testů
Identifikace chyb a varovných hlášení v českém jazyce. Možnost elektronické archivace chybových hlášení
Servisní podmínky
Součástí smlouvy o výpůjčce je servis zapůjčeného zařízení po celou dobu trvání smlouvy servis, BTK, validace, revize, opravy včetně dodání náhradních dílů v souladu s platnou legislativou a doporučením výrobce
Autorizovaný servis v ČR s dostupností servisní podpory v pracovní dny min. 7.00-16.00, opravněné osoby předloží certifikát o kvalifikaci k provádění servisu.
Možnost vzdálené online správy servisními techniky za dodržení podmínek GDPR a kybernetické bezpečnosti
V případě provedení vzdálené správy budou využity prostředky objednatele (jmenná VPN, jumpserver, site-to-site VPN).
Nástup technika k opravě do 48 hod, v případě neopravitelné závady do 72 hod zajištění náhradního řešení vyšetření vzorků na náklady dodavatele (lze řešit formou přechodného zajitění vyšetření vzorků v jiné akreditované laboratoři nebo zapůjčením náhradního zařízení.
Ostatní
Součastí nabídky jsou orientační ceny za jednotlivá vyštetření při zadavatelem určené frekvenci vyšetření (bez DPH, včetně DPH)
Osoba oprávněná za účastníka (titul, jméno, příjmení, titul - funkce) | podpis