## List1
Př.č.5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Výpůjčka analyzítoru a dodávka diagnostik pro zajištění analýzy specifických proteinů"
Rozsah požadovaných metod |  | Předpokládaný roční počet požadavků (dle statistiky výkonů v roce 2024) | Kontrolní a kalibrační měření
Volné lehké řetězce Kappa |  | 244 | kontrolní měření: 1x denně - v pracovní dny (střídavě minimálně 1 hladina denně), vždy při výměně diagnostika, údržbě, servisním zásahu; tedy minimálně 300 testů/rok na QC. Vyšetření s počtem menším než 100 s každým měřením 2 hladiny (dvojnásobek počtu testů) kalibrační měření: dle doporučení výrobce
Volné lehké řetězce Lambda |  | 244
IgG |  | 1533
IgA |  | 887
IgM |  | 639
IgE |  | 1058
Alfa1 antitrypsin |  | 127
Haptoglobin |  | 308
Revmatoidní faktor |  | 816
Apo B |  | 404
Apo A1 |  | 35
Ceruloplazmin |  | 68
C3 |  | 64
C4 |  | 64
IgG mozkomíšní mok |  | 80
IgA mozkomíšní mok |  | 80
IgM mozkomíšní mok |  | 80
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
Účel použití a obecné požadavky
1 | Bezplatná výpůjčka a instalace automatického analytického systému včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění požadovaných vyšetření specifických proteinů
2 | Spektrum vyšetření: minimální - viz výše uvedený rozsah požadovaných metod potenciálně využitelné - kompletní přehled dostupných metod na nabízeném analytickém systému. Dodavatel musí zahrnout do nabídky všechna poptávaná stanovení. |  | Plnění minimálního spektra požadovaných vyšetření - uchazeč doloží vyplněnou přílohou č. 6 - Cenová nabídka
3 | Po dobu platnosti smlouvy zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění požadovaných vyšetření specifických proteinů a provozu nabízeného analytického systému v rozsahu výše uvedeného předpokládaného ročního počtu analýz na základě uzavřené smlouvy
str.1
Př.č.5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Výpůjčka analyzítoru a dodávka diagnostik pro zajištění analýzy specifických proteinů"
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
Technická specifikace - minimální technické požadavky
4 | Stolní analytický systém zaměřený na analýzu specifických proteinů - 1 ks
5 | Princip měření - turbidimetrie, nefelometrie
6 | Reagencie musí být ve formě připravené k okamžitému použití v analyzátoru ("ready to use"), kalibrátory a kontroly mohou být v lyofilizované formě
7 | Reagencie a ostatní spotřební materiál tvoří s analyzátorem uzavřený systém jednoho výrobce/dodavatele
8 | Výkon analytického systému - odpovídající počtu požadovaných vyšetření s rezervou pro navýšení o minimálně 1/3
9 | Počet reagenčních pozicí - možnost umístění všech požadovaných metod současně na palubu
10 | Možnost vkládání a vyjímání vzorků během chodu přístroje bez nutnosti jeho zastavení, přerušení probíhajících analýz
11 | Možnost přímé analýzy z primární zkumavky bez nutnosti alikvotace
12 | Primárně identifikace biologických vzorků čárovým kódem
13 | Možnost manuálního zadávání vzorků bez čárového kódu (např. při výpadku LIS)
14 | Možnost analyzovat vzorky různého biologického materiálu (biologická matrice dle vyšetření) - sérum, plazma, moč, likvor; kontrolní a kalibrační materiál
15 | Možnost měření z různých typů primárních a sekundárních zkumavek (např. BD Vacutainer, Greiner Vacuette, Sardstedt) - 3,5 - 10 ml; 13x75, 13x100, 16x100, 15x75 mm; kepy či doporučené mikrozkumavky
16 | Detekce hladiny kapaliny, sraženin a bublin ve vzorcích
17 | Automatické řědění, opakované měření vzorků
18 | Stabilita reagencií po otevření min. 3 týdny
19 | Minimální doba expirace dodaných reagencií/spotřebního materiálu 3 měsíce
20 | Evidence diagnostik, kalibrátorů, kontrolních materiálů na základě čárového kódu nebo čipu
21 | SW správa použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby
22 | Chlazený karusel pro reagencie
23 | Možnost vkládání kyvet, reagencií za chodu analyzátoru bez nutnosti zastavení přístroje
24 | Analytický systém musí umožňovat automatickou kontrolu nadbytku antigenu
str.2
Př.č.5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Výpůjčka analyzítoru a dodávka diagnostik pro zajištění analýzy specifických proteinů"
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
25 | Teplotní monitoring klíčových částí (reagencie, měřící část) s hlášením a archivací překročení mezních hodnot
26 | Systém používá automatické mycí kroky vedoucí k minimalizaci kontaminace vzorků a reagencií (carry-over)
27 | Jednorázové kyvety, automatické vkládání do reačního modulu
28 | Součástí nabídky je veškerý spotřební materiál potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle potřeby - s očekávaným intervalem kratším než 1 rok)
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
29 | Diagnostika a analyzátory splňují podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytování zdravotní péče,zejména ustanovení zákona č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro či jeho prováděcích předpisů.
30 | Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVD (98/79/ES) za splnění podmínek pro prodloužené přechodné období nebo podle IVDR (EU 2017/746) nařízení
31 | Součástí dodávky je technická dokumentace, uživatelské příručky v českém jazyce, doklady prokazující kvalitu, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě)
32 | Systém analýz volných lehkých řetězců musí používat polyklonální antiséra
33 | Měřící rozsah pro analýzu lehkých řetězců minimálně 1,5 - 125 000 mg/l, včetně automatického ředění do konečného výsledku
34 | Metodika stanovení lehkých řetězců musí užívat cut off pro hodnoty kappa a lambda volných řetězců dle doporučení International Myeloma Working Group
35 | Výsledky volných lehkých řetězců s využitím nabízené technologie (analyzátor i diagnostické kity) zajistí analytickou návaznost na pracoviště vyššího typu (např. Myelomové centrum FN Hradec Králové)
36 | Součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce
str.3
Př.č.5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Výpůjčka analyzítoru a dodávka diagnostik pro zajištění analýzy specifických proteinů"
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
37 | Zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační příp. i kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou v systému vigilance produktu zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele - uchazeč musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů
38 | V rámci nabídky započteny kalibrační materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce
39 | V rámci nabídky započteny kontrolní materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol
40 | Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (včetně přenosu dat do LIS - modulu pro QC)
41 | Výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci doporučeného poskytovatele EHK (optimálně národního), tj. je zajištěn minimální počet účastníků pro kvantitativní statistické hodnocení jednotlivých parametrů |  | Uveďte doporučeného poskytovatele EHK, případně názvy cyklů
Software, analýza dat
42 | Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátoru a hodnocení vyšetření s licencí platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy včetně bezplatného update/upgrade předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti ZP
43 | Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaného analyzátoru plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, na náklady uchazeče, a to včetně nákladů na připojení na straně LIS. Dodavatel zajistí veškerou přípravu pro integraci do LIS, včetně součinnosti třetí strany a všech potřebných úprav na straně LIS. Uchazeč musí jako součást dodávky analyzátorů, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware).
44 | Uživatelský SW je v českém jazyce včetně idenfikace chyb, varovných hlášení
str.4
Př.č.5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Výpůjčka analyzítoru a dodávka diagnostik pro zajištění analýzy specifických proteinů"
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
45 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě (výsledky, kontrola kvality, kalibrace), včetně dodání tiskárny nebo musí být zajištěna kompatibilita se síťovou tiskárnou vlastněnou objednatelem (komunikace kombinací IPP, LDP, WSD, PCL6, PCL5e)
46 | Zařízení umožňuje elektronickou zálohu primárních dat z analyzátoru s možností jejich zpracování a tisku i mimo základní software zařízení
47 | Identifikace chyb, varovných hlášení možnost elektronické archivace chybových hlášení
Instalační práce a služby, příslušenství
48 | Nabízené ZP je možné instalovat i ve stávajících prostorových podmínkách laboratoře bez nutnosti stavebních úprav (konkrétně viz předinstalační prohlídka)
49 | Montáž, instalace, uvedení nabízeného ZP do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a předepsaných přejímacích zkoušek, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů, nabízený ZP musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky
50 | V rámci dodávky ZP bude provedena bezplatná instruktáž ("školení") všech stávajících pracovníků obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu.
51 | Součástí dodávky je i průběžné bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBTK, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP
52 | Dodání prohlášení o shodě na ZP a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list, osvědčení o odborné způsobilosti servisních a aplikačních techniků (jmenovitě)
53 | Dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
54 | Možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původní a nově instalované technologie po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nového analytického systému, kompletní zaškolení obsluhy
str.5
Př.č.5 ZD "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - Výpůjčka analyzítoru a dodávka diagnostik pro zajištění analýzy specifických proteinů"
č. | Požadavek / parametr | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
55 | Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení nabízeného zařízení do provozu a pro jeho bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz. Obecně lze konstatovat, že uchazeč musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady.
56 | Přesná specifikace podmínek nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.)
57 | Součástí dodávky jsou záložní zdroje (UPS) s kapacitou pro chod analyzátoru při výpadku elektrické energie na dobu min. 20 minut.
58 | Likvidace veškerých obalů a odpadu vzniklého při dodávce a instalaci ZP
Servisní a aplikační podpora
59 | Pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol, revizí, pravidelných preventivních servisních prohlídek, kalibrací a validací minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů
60 | Bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s částí 8 (§44 - §47) zákona č. 375/2022 Sb, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro |  | Uveďte telefonní spojení na techniky a aplikačního specialistu komunikujícího v Čj s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad, aplikační podporu.
61 | Stáří analytického systému - zadavatel s ohledem délku smluvního závazku, technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů požaduje výpůjčku nových ZP; přípustné je dodání analytického systémů s rokem výroby 2024 a mladší
62 | Zajištění nástupu servisního technika k opravě do 72 hod od podání požadavku v pracovních dnech, poskytování servisní telefonní linky - mobilní telefonní spojení na servisního technika nebo hot-line.
63 | Servisní SW a HW podpora po dobu výpůjčky, bezplatný upgrade SW na nejnovější komerčně uvolněné verze pro daný analyzátor. Uchazeč na své náklady zabezpečí ověření funkčnosti a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů; uchazeč je povinnen informovat uživatele o všech novějších komerčně uvolněných verzích pro daný analyzátor a po souhlasu a požadavku uživatele je nainstalovat
str.6