## List1
Technická specifikace komunikačního systému Sestra-pacient
P.č. | Požadavek | Splňuje ANO | Nesplňuje NE | Poznámka - hodnota
1 | Jako celek je certifikován dle DIN VDE 0834 - dodavatel v rámci nabídky předloží platný certifikát.
Obecná charakteristika
2 | Modulární IP systém
3 | Veškerý HW bude fyzicky umístěn v prostorách zadavatele
4 | Realizace kombinací drátových a bezdrátových prvků.
5 | Prvky na pokojích klientů a ve společných prostorách budou napájeny bateriemi, s instalací bez nutnosti stavebních úprav nebo montáží lišt. Komunikace bude na bázi BT technologie v souladu se standardem IEEE 802.15 na principu BT MESH.
6 | Možnost rozšíření systému o dodatečné funkcionality (údržba, stravování, medikace apod.) nákupem potřebných licencí - modulární systém.
7 | Umožnění vykazování péče ve spolupráci se SW třetích stran. Možnost vedení léčebných, pohybových, rehabilitační, dietetických a jiných plánů pro každého klienta zvlášť nebo dle předem nadefinovaných skupinových pravidel.
8 | Umožnění zadávání a vykazování požadavků na údržbu a opravy jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností výběru jednotlivých závad s jejich pouhým zakliknutí. Po potvrzení závady je požadavek automaticky odeslán na předurčené místo nebo osobě (SMS, e-mail, pop-up okno ve webové aplikaci apod.).
9 | Umožnění zadávání řádných i mimořádných požadavků na úklid jak na daném pokoji, tak i v jiných místnostech s možností automatického odeslání mimořádného požadavku na úklid předurčené osobě (SMS, e-mail, pop-up okno ve webové aplikaci apod.).
10 | Autorizace – přihlášení personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu, pinu nebo aplikací v telefonu. Systém autorizace svým odstupňováním musí zaručit přístup pouze do té části systému, do které má daný zaměstnanec umožněn přístup .
11 | Možnost vytváření individuálních manažerských sestav a reportů o provedených úkonech s neměnným časovým razítkem.
12 | Autonomní systém provozu v případě výpadku serveru. Možnost vyvolání nouzového volání NESMÍ BÝT přerušena.
13 | Možnost zálohování provozu všech prvků systému pomocí záložního zdroje po dobu minimálně 1 hodiny.
14 | Evidence aktuální přítomnosti konkrétních pracovníků na pokoji, tyto informaci se zobrazují na sesterských terminálech, v mobilních aplikacích zařízení se systémem Android a přímo na pacientském terminálu v případě, že je personál přítomen na pokoji.
15 | Funkce neustálé monitorace všech koncových prvků. Automatická informace v případě poruchy jakékoliv periferie, vč. rozpojení kabeláže, nízkého napětí baterií apod. - tedy vyhlášení specifického a jasně viditelného alarmu/hlášení, že došlo k poruše. Zobrazení přímo na sesterském terminálu.
16 | Funkce měření a zobrazení teploty vzduchu v místnosti a kvality ovzduší v místnosti dle standardů IAQ bezdrátovým sensorem.
17 | Možnost rozšíření systému o venkovní čidla, hlídací vstupní/výstupní brány, čidla použítí/blokace výtahů.
18 | Možnost rozšíření systému o monitorovací hodinky pro klienty s funkcí vyvolání alarmu, detekcí pádu a detekcí nasazení hodinek na ruce, voděodolnost minimálně IP67
19 | Dodávka včetně instalace, zprovoznění, zaškolení personálu a kompletního nastavení podle provozního řádu zadavatele
20 | Vzdálená podpora - asistence v případě potřeby pomoci s ovládáním systému, připojením pomocí software pro vzdálenou asistenci, např. TeamViewer apod. Servisní podpora si zobrazí přímo obrazovku sesterské stanice pro maximálně snadnou asistenci
Prvky systému:
Ovládací stanice personálu – terminály
21 | Terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce displeje min. 8“ a max. 11" umožňující kompletní dotykové ovládání.
22 | Možnost umístění na stěnu nebo desku stolu pomocí integrovaného držáku se sklonem 40° - 50° pro optimální čitelnost displeje
23 | Sluchátko pro vedení diskrétního hovoru
24 | Zobrazovení příchozích tísňových volání s barevným a zvukovým rozlišením jednotlivých typů tísňových volání. Zvukové signály musí reflektovat závažnost vyslaného tísňového volání
25 | Umožnění hovorového spojení na terminály na pokojích klientů
26 | Umožnění hovorového spojení na ostatní ovládací stanice personálu
27 | Umožnění hromadného hovorového spojení na terminály na pokojích klientů s možností výběru.
28 | Zobrazení teploty vzduchu v místnosti a kvality ovzduší v místnosti dle standardů IAQ.
29 | Napájení terminálu pomocí POE.
30 | Datová komunikace pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomoci WiFi sítě.
31 | Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky, včetně obrazovky
32 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu technologií RFID nebo PIN kódem.
Pokojové terminály
33 | Pokojový terminál s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce displeje minimálně 8“ a maximálně 11" umožňující kompletní ovládání, zrušení volání a zaznamenávání provedených úkonů personálu.
34 | Zabezpečení pokojového terminálu proti vstupu klienta do profilu personálu
35 | Napájení pokojového terminálu pomocí POE.
36 | Pokojové terminály budou datově komunikovat pomocí strukturované kabeláže (UTP kabely) nebo pomoci WiFi sítě.
37 | Personifikovaná autorizace (přihlášení) personálu pomocí bezdrátových karet, bezdrátového čipu technologií RFID nebo PIN kódem.
38 | Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu se zobrazením veškerých nouzová volání z ostatních pokojů - převzetí funkce hlavního terminálu.
39 | Po přihlášení personálu přepnutí do sesterského módu s možností zadávání provedených úkonů k jednotlivým klientům nebo hromadně dle předurčených skupin.
40 | Umožnění hovorového spojení na terminály na jiných pokojích klientů
41 | Umožnění hovorového spojení na ovládací stanice personálu
42 | Vzdálená správa pro nastavení a podporu personálu v případě poruchy
43 | Speciální mikrofon a reproduktory pro tzv. hands-free hovorové spojení z celého pokoje
44 | Možnost kompletního ošetření přístroje běžnými desinfekčními prostředky
Účastnická (klientská) tlačítka – bezdrátová
45 | Funkce proti vytržení kabelu ze zásuvky
46 | Bezdrátová, bateriová zásuvka pro účastnická tlačítka s přenosem signálu v pásmu BT
47 | Napájení na baterie s minimální výdrží 18 měsíců
48 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
Signalizační LED světla
49 | Kódování jednotlivých situací pomocí min. 4 barev v souladu s DIN VDE 0834
50 | Trvalé napájení nízkonapěťové DC do 24V
51 | V prostorech, kde není pokojový terminál funguje jako hlavní řídící prvek místnosti
Táhlo - bezdrátové
52 | Určení do vlhkých prostor
53 | Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav v pásmu BT
54 | Napájení na baterie s minimální výdrží 18 měsíců
55 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
56 | Táhlo s maximálním zatížením pro přetrhnutí menším než 10 kg pro prevenci zranění
57 | Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007
Tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu - bezdrátová
58 | Bezdrátový přenos signálu bez nutnosti stavebních úprav v pásmu BT
59 | Napájení na baterie s minimální výdrží 18 měsíců
60 | Stavové LED světlo s informací o vyslaném signálu
61 | Bezpečnostní systém pro kontinuální monitoraci stavu baterie a včasnému upozornění na nízký stav hlášením na ovládacím terminálu na sesterně
62 | Antibakteriální povrch, odpovídá standardům ISO 22196:2007
63 | Možnost přivolání asistence dalšího personálu - vyslání tzv. asistenčního tísňového volání