## List1
Scénáře k předvedení vybraných funkcionalit v nabízeném systému PACS
Předvedení proběhne na demo prostředí uchazeče prostřednictvím 2 ks PC zadavatele v běžné konfiguraci používané v nemocnici. PC budou připojeny k internetu a budou vybaveny CPU i5, 8 GB RAM, OS Windows 11 Pro a webovým prohlížečem Microsoft Edge v aktuální vydané verzi. Ukázka proběhne na běžném uživatelském účtu bez možnosti instalovat jakýkoliv další SW.
číslo scénáře | Funkcionalita systému | Odstavec v technické specifikaci | Prostředí | Minimální požadovaná ukázka funkčnosti | Splněno ANO/NE
1 | kompletní správa DICOM uzlů (připojování modalit, archivů, stanic vč. možnosti otestování DICOM komunikace) | III. PACS úložiště, 2. b. | Webové uživatelské rozhraní PACS | o Ukázka seznamu připojených DICOM uzlů. o Ukázka procesu připojení nového DICOM uzlu (v rámci ukázky nemusí dojít k samotnému připojení) o Ukázka úspěšného otestování komunikace s libovolným připojeným DICOM uzlem (DICOM echo)
2 | přehled využití licencí | III. PACS úložiště, 2. e. | Webové uživatelské rozhraní PACS | o Ukázka seznamu dostupných licencí (klinický prohlížeč, diagnostický prohlížeč, EKG). o Zobrazení aktuálního využití dostupných licencí.
3 | funkce, která umožňuje administrátorům se přihlásit se stejnými oprávněními a nastavením jako uživatel, kterému poskytují podporu (veškeré prováděné operace musí být auditovány pod uživatelem, který funkci aktivoval, aby nebylo možno tuto funkci zneužít). | III. PACS úložiště, 2.l. | Webové uživatelské rozhraní PACS | o Ukázka přihlášení administrátora pod účtem jiného uživatele (bez znalosti jeho hesla). o Ukázka auditního logu, kde bude vidět aktivující uživatel.
4 | Podpora oboustranné komunikace s externími zdroji (min. ePACS, ReDiMed, mDEX), odesílání vyšetření s výběrem cílové destinace z uživatelského prostředí PACS s automatickým doplňováním popisu vyšetření z NIS do SR odesílané studie. | III. PACS úložiště, 20. | Webové uživatelské rozhraní PACS | o Vyhledání libovolného vyšetření. o Vyvolání funkce pro odeslání vyšetření pomocí výměnných sítí. o Vyhledání adresáta, výběr výměnné sítě (ukázka min. jedné výměnné sítě: ePACS, ReDiMed, mDEX). o Odeslání vyšetření (v rámci ukázky nemusí dojít k fyzickému odeslání vyšetření). o Ukázka uživatelské definice oblíbených cílových uzlů.
5 | Funkce pro zobrazení všech vyšetření pacienta ze všech připojených zdrojů dat na časové ose a formou seznamu vyšetření, vč. možnosti filtrace a řazení zobrazovaných vyšetření. | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 15. | DICOM prohlížeč | o Zobrazení libovolného vyšetření pacienta, ke kterému je v PACS uloženo více vyšetření. o Zobrazení časové osy, na které budou znázorněna všechna vyšetření pacienta. o Ukázka nastavení filtru podle libovolné modality.
6 | Možnost uživatelského nastavení viditelnosti konkrétních DICOM tagů na obrazovce prohlížeče dle typu modality – musí být možné zobrazit libovolný DICOM tag, vč. možnost umístění popisků v závislosti na lateralitě snímku. | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 21. | DICOM prohlížeč | o Ukázka editoru rozložení popisků/DICOM tagů na obrazovce v rámci zobrazeného vyšetření. o Nastavení zobrazení např. údajů o pacientovi v levém dolním rohu.
7 | Integrovaná, zabezpečená online vzdálená konzultace více uživatelů… | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 32. | DICOM prohlížeč | o Vyhledání a zobrazení libovolného vyšetření z archivu. o Zahájení online konzultace (přizvání dalšího uživatele). o Připojení se k online konzultaci v roli přizvaného uživatele. o Ukázka zobrazení prováděných operací s vyšetřením online u obou uživatelů zároveň.
8 | Možnost sdílení vyšetření prostřednictvím url odkazu / QR kódu | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 33. | DICOM prohlížeč | o Vyhledání libovolného vyšetření v archivu. o Vygenerování odkazu/QR kódu na vybrané vyšetření. o Nastavení doby platnosti. o Načtení url odkazu na PC a QR kódu na mobilním zařízení. o Po zadání PINu zobrazení vybraného vyšetření.
9 | Možnost práce s EKG signály generovanými ve formátu DICOM | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 41. | DICOM prohlížeč | o Vyhledání libovolného EKG vyšetření ve formátu DICOM v archivu a jeho zobrazení. o Zobrazení EKG záznamu. o Zobrazení pouze vybraného svodu. o Ukázka měření amplitud a period.
10 | Výpočet o MPR (Multiplanární rekonstrukce), o zakřivené MPR, o zarovnané MPR, o MIP (Projekce max. intenzity), o MinIP (Projekce min. intenzity), o Fade MIP (Blednoucí projekce max. intenzity), o 3D projekce, o DVR (Přímé vykreslení objemu). | VII. PACS DICOM diagnostický prohlížeč, 5. | DICOM prohlížeč | Vyhledání libovolného vyšetření v archivu a jeho zobrazení. Výpočet a zobrazení: o MPR (Multiplanární rekonstrukce), o zakřivené MPR, o zarovnané MPR, o MIP (Projekce max. intenzity), o MinIP (Projekce min. intenzity), o Fade MIP (Blednoucí projekce max. intenzity), o 3D projekce, o DVR (Přímé vykreslení objemu).
11 | Uživatelské nastavení velikosti ikon, písma, popisků, volba světlého/tmavého režimu. | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 29. | DICOM prohlížeč | o Ukázka přepnutí mezi světlým a tmavým režimem o Ukázka změny velikosti písma a ikon v menu DICOM prohlížeče o Ukázka změny velikosti písma popisků na prohlížené studii o Ověření aplikace provedených změn po novém přihlášení uživatele
12 | Tvorba složek a pracovních seznamů s podporou těchto funkcionalit: o vytváření nových seznamů/složek, nastavení přístupových práv dle jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů, např. pro účely indikačních komisí, konsilií, vizit apod. o možnost uživatelem přiřazovat vyšetření do složek a pracovních seznamů, ke kterým má zajištěn přístup o možnost nastavení oprávnění uživatele k dané složce nebo pracovnímu seznamu min. v rozsahu: sdílení dalším uživatelům, přidávání vyšetření, přidávání komentářů, mazání vyšetření | VI. PACS DICOM prohlížeč – společné požadavky pro klinickou a diagnostickou verzi, 13. | DICOM prohlížeč | o Vytvoření pracovního seznamu o Přiřazení dvou studií do seznamu o Přiřazení přístupu jinému uživately s právy k přidávání a mazání studií o Zobrazení pracovního seznamu uživatelem jenž obdržel požadované přístupy o Zobrazení studií v seznamu o Smazání jedné studie ze seznamu o Přidání jiné studie do seznamu o Ověření těchto změn v seznamu u původního uživatele