Technická specifikace

„Vyhřívané misky k ohřevu roztoků“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel, tj. ohřev roztoků. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| slouží k ohřevu aplikačních roztoků |  |  |
| rozměry min. 55 x 55 x 105 cm |  |  |
| kvalitní nerezová ocel se zesíleným dnem pro zajištění tepelné stability |  |  |
| napájení: 230 V / 50 Hz, příkon: max. 1200 W |  |  |
| pětiramenný pojízdný stojan, výškově stavitelný: min. 90 x 120 cm |  |  |
| 5x otočné kolo, min. 3x s brzdou |  |  |
| hmotnost: cca 9 kg, bez náplně |  |  |
| vyjímatelná nerezová miska o objemu 4 l |  |  |
| teplota plynule nastavitelná od 30-90 °C s termostaty pro zajištění bezpečnosti proti přehřátí |  |  |
| autodiagnostika přístroje pro nepřetržitou kontrolu a správnou funkci |  |  |
| v případě poruchy zajištěn optickoakustickým alarmem nebo přímo bezpečné vypnutí přístroje |  |  |
| antistatické provedení |  |  |
| "součástí: náhradní miska - kvalitní nerezová ocel se zesíleným dnem. Objem 4 litry, možno sterilizovat a dezinfikovat běžným způsobem" |  |  |
| "Propojovací kabel - Propojovací kabel s PVC izolací k ochraně pospojováním ( vyrovnání potenciálů ), délka min. 4m, průřez 4mm, barva zelenožlutá,2 pravoúhlé konektory" |  |  |
| zdravotnický prostředek |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.