Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky

# Operační stoly

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky pomocí odkazů na informace ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky/.

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Mobilní operační stůl pro chirurgii včetně příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |  |  |
| číslo | Specifikace | Druh technického parametru |  | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1.1 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 8 dílů | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.2 | Nožní díl, dělený, s možností nastavení polohy „do kleku“ pro proktologické výkony | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.3 | Elektrické polohování: - nahoru/dolu - Trendelenburg/antiTrendelenburg - laterální náklon - zádová sekce - nožní segmenty vertikálně stavitelné - podélný posun | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.4 | Pracovní deska: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.5 | Longitudinální posun pracovní desky min. 310 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.6 | Základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby byl v místě napojení k základně stelně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.7 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.8 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí zásuvného systému bez nutnosti použití nářadí | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.9 | Polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.10 | Maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) min. 450 kg | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.11 | Aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.12 | Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu „tvaru V“ | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.13 | Elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.14 | Bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.15 | Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 580 – 1050 mm (bez polstrování) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.16 | Zabudovaný nožní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie na boku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.17 | Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.18 | Minimální rozsah laterálního náklonu ±28° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.19 | Elektrické nastavení – pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-90° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.20 | Elektrické nastavení – rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ±45° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.21 | Minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. +90°/-100° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Podložka ruky anesteziologická – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.23 | Fixace ruky – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.24 | Nastavitelný fixační pás na tělo – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.25 | Anesteziologický rám – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.26 | Upínací svorky | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.27 | Boční zarážka stavitelná ve všech rovinách – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.28 | Mechanické (gynekologické) shauty – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.29 | Odpadový set s odtokem propojitelný s operačním stolem – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.30 | Sedací díl extenční – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.31 | 4 dílný nožní díl s možností polohy do kleku a min. nosností 250 kg – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.32 | Hlavový díl s dvojitou artikulací – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.33 | Extenční zádový díl – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.34 | Vozík na příslušenství | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek |  |  |  |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Mobilní operační stůl pro traumatologii včetně příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |  |  |
| číslo | Specifikace | Druh technického parametru |  | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1.1 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 6 dílů: - hlavový díl s dvojitou artikulací - zádový díl - nožní díl, dělený, dvoudílný | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.2 | Pracovní deska min. 6ti – dílná: - deska RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení deky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.3 | Základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby byl v místě napojení k základně stelně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.4 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.5 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí zásuvného systému bez nutnosti použití nářadí | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.6 | Polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.7 | Maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) min. 450 kg | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.8 | Podélný posun min, 450 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.9 | Aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.10 | Mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné, ovládání každého nožního segmentu zvlášť) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.11 | Elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.12 | Bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.13 | Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 580 – 1120 mm (bez polstrování) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.14 | Zabudovaný nožní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie na boku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.15 | Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.16 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.17 | Minimální rozsah laterálního náklonu ±28° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.18 | Elektrické nastavení – pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-90° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.19 | Elektrické nastavení – rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ±45° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.20 | Minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. +90°/-100° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.21 | Minimální rozsah flex pozice – min. ±40° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Vkládaná karbonová deska s délkou snímkování min. 115 mm 360°, připojitelná z hlavové i nožní části stolu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.23 | Svorka s eurolištou přichytitelná na karbonovou desku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.24 | Vozík pro převoz karbonové desky | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.25 | Ramenní zarážky – pár | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.26 | Nožní zarážky pro postavení | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.27 | Boční zarážka pro beach chair | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.28 | Upínka ruky na hrazdu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.29 | Válec pod koleno pro artroskopie | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.30 | 3D rameno pro polohování končetin | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.31 | Universální adaptér pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.32 | Laterální koncovka pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.33 | Beach chair koncovka pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.34 | Tahoprst pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.35 | Kontratrakce pro humerus | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.36 | Kormidlo pro trakční zařízení | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.37 | Vertikální tyč pro kormidlo | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.38 | Helma – držák hlavy – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.39 | Podložka ruky anesteziologická – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.40 | Fixace ruky – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.41 | Stolek pro ruku operační – radiolucentní, s připojením na eurolištu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.42 | Nastavitelný fixační pás na tělo pacienta – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.43 | Anesteziologický rám – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.44 | Upínací svorka | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.45 | Kloubové rameno pro boční zarážku – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.46 | Boční zarážka stavitelná – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.47 | Mechanický shaut vč. upínacích svorek a pásů na nohy – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.48 | Dělený zádový díl pro operaci ramene – délka zádového dílu min. 520 mm + boční držáky trupu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.49 | Vozík pro dělený zádový díl | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.50 | Držák pro artroskopie kolene Držák kolene pro hřebování bérce s držákem kondylů femuru | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.51 | Nožní deska k extenzi, piece | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.52 | Trakční bota – plastová, pair | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.53 | Kompletní trakční zařízení pro dolní končetiny včetně vozíku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.54 | Nožní díl k extenzi | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.55 | Zádový díl standard | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.56 | Hlavový díl s dvojitou artikulací pro zákon hlavy | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.57 | Gelová podložka hlavy - kroužek | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.58 | Nožní díl dělený – dvoudílný, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.59 | Vozík pro příslušenství | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.60 | Uchycení podkovy | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek |  |  |  |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Mobilní operační stůl pro ortopedii včetně příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |  |  |
| číslo | Specifikace | Druh technického parametru |  | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1.1 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 6 dílů: - hlavový díl s dvojitou artikulací - zádový díl - prodlužující pánevní díl - nožní díl, dělený, dvoudílný | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.2 | Pracovní deska min. 6ti – dílná: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.3 | Základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby byl v místě napojení k základně stelně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.4 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.5 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí zásuvného systému bez nutnosti použití nářadí | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.6 | Polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.7 | Maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) min. 450 kg | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.8 | Podélný posun min. 450 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.9 | Dosednutí celé základny na podlahu z důvodu zvýšení stability stolu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.10 | Mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné, ovládání každého nožního segmentu zvlášť) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.11 | Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.12 | Elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.13 | Bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.14 | Minimální rozsah zdvihu 580 – 1120 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.15 | Zabudovaný nožní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie na boku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.16 | Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.17 | Minimální rozsah laterálního náklonu ±28° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.18 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.19 | Elektrické nastavení – pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-90° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.20 | Elektrické nastavení – rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ±45° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.21 | Minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. +90°/-100° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.22 | Minimální rozsah flex pozice – min. ±40° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Ramenní zarážky - pár | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.24 | Nožní zarážky pro postavení | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.25 | Boční zarážka pro beach chair | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.26 | Upínka ruky na hrazdu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.27 | Válec pod koleno pro artroskopie | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.28 | 3D rameno pro polohování končetin | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.29 | Universální adaptér pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.30 | Laterární koncovka pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.31 | Beach chair koncovka pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.32 | Tahoprst pro 3D rameno | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.33 | Kormidlo pro trakční zařízení | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.34 | Vertikální tyč pro kormidlo | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.35 | Helma – držák hlavy – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.36 | Podložka ruky anesteziologická – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.37 | Fixace ruky – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.38 | Stolek pod ruku operační – radiolucentní | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.39 | Nastavitelný fixační pás na tělo pacienta – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.40 | Anesteziologický rám – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.41 | Upínací svorka – 4 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.42 | Kloubové rameno pro boční zarážku – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.43 | Boční zarážka stavitelná – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.44 | Mechanický shaut vč. upínacích svorek a pásů na nohy – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.45 | Dělený zádový díl pro operaci ramene | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.46 | Vozík pro zádový díl | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.47 | Držák pro artroskopie kolene | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.48 | Polohovací zařízení pro paži | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.49 | Kontrakční sloupek pro humerus | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.50 | Weinberger – trakční zařízení ruky | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.51 | Nožní deska k extenzi, piece | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.52 | Trakční bota – plastová, pair | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.53 | Kompletní trakční zařízení pro dolní končetiny včetně vozíku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek |  |  |  |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Mobilní operační stůl pro gynekologii včetně příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |  |  |
| Počet ks |  |  | 1 |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |  |  |
| číslo | Specifikace | Druh technického parametru |  | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1.1 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 6 dílů: - hlavový díl s dvojitou artikulací - zádový díl - nožní díl, dělený, dvoudílný, roztažitelný, vyklánění do „U“ a „V“ tvaru | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.2 | Pracovní deska min. 6ti – dílná: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.3 | Základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby byl v místě napojení k základně stelně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.4 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.5 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí zásuvného systému bez nutnosti použití nářadí | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.6 | Polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.7 | Maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) min. 450 kg | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.8 | Longitudinální posun pracovní desky min. 310 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.9 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.10 | Mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné, ovládání každého nožního segmentu zvlášť) | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.11 | Dosednutí celé základny na podlahu z důvodu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.12 | Elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.13 | Bezdrátový dálkový ovladač, ovladač s komunikací v českém jazyce, paměť na min. 20 poloh, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače. Možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny operačního stolu – po odpojení se automaticky přepne do IR režimu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.14 | Minimální rozsah zdvihu 580 – 1120 mm | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.15 | Zabudovaný nožní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie na boku | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.16 | Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.17 | Minimální rozsah laterálního náklonu ±28° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.18 | Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.19 | Elektrické nastavení – pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-90° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.20 | Elektrické nastavení – rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ±45° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.21 | Minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. +90°/-100° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.22 | Minimální rozsah flex pozice – min. ±40° | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Podložka ruky anesteziologická stavitelná – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.24 | Podložka ruky anesteziologická – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.25 | Fixace ruky (úchytka zápěstí) – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.26 | Infuzní stojan na upínání ke stolu – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.27 | Nastavitelný fixační pás na tělo pacienta, fixační pás na nohy, fixační pás na shauty – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.28 | Anesteziologický rám – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.29 | 1 pár ramenní podpěry pro eurolištu | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.30 | Boční zarážka stavitelná výškově i stranově – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.31 | Rameno k boční zarážce – 2 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.32 | 1 pár mechanický (gynekologický) shaut vč. upínacích svorek | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.33 | 1 pár tzv. „amerických botiček“ | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.34 | Odpadový set s odtokem propojitelný s operačním stolem – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.35 | Hlavový díl s dvojitou artikulací pro záklon hlavy – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.36 | Gelové podložky – pod hlavu (kroužek), pod tělo, ruku, nohy, lýtka, paty, pod kolena | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.37 | Prodlužující pánevní díl s gynekologickým výřezem – 1 ks | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| 1.38 | Vozík na příslušenství | absolutní, dále nehodnocený požadavek |  |  |  |  |
| Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek |  |  |  |  |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Pokyny k vyplnění tabulky

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu – žlutě zvýrazněná pole:

- do sloupce „Reálná hodnota“ uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech)

- do sloupce „Kde uvedeno v nabídce“ uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci „Reálná hodnota“, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky).

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; dodavatel uvede odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, informační letáky, fotografie atd.)

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; dodavatel uvede odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, informační letáky, fotografie atd.)

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; dodavatel uvede odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, informační letáky, fotografie atd.)

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; dodavatel uvede odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, informační letáky, fotografie atd.)