Technická specifikace

„Digitální elektrický turniket vč. příslušenství“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. operace v bezkreví a artroskopie.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| 3 ks - digitální elektrický turniket pro operace v bezkreví a artroskopie ve spojení s jednokomorovou manžetou a operace metodou intravenózní regionální anestézie ve spojení s dvoukomorovou manžetou. |  |  |
| Třída ZP I |  |  |
| Záložní akumulátor |  |  |
| Doba provozu na aku min. 8 hodin při plném nabití |  |  |
| Provozní tlak 100 kPa |  |  |
| Rozsah regulace min. 80 – 500 mmHg (5 mmHg krok) |  |  |
| Přesnost ukazatele ± 5 mmHg |  |  |
| Časový alarm - akustický a optický, nastavitelný v rozsahu min. 15 – 120 min |  |  |
| Tlakový alarm - akustický a optický při netěsnosti systému |  |  |
| Hlučnost max. 45dB |  |  |
| Výstup pro manžetu 80 – 500 mmHg, modrá a červená spirální hadice se samičí rychlospojkou PLC |  |  |
| 3 ks - pojízdný stativ s košíkem |  |  |
| 3 balení- manžeta na DK, rozměr 76 x 12 cm, kónická, na jedno použití, sterilní, 1 balení (10 ks), pro obvod končetiny 57 – 69 cm |  |  |
| 3 balení - manžeta na HK, rozměr 46 x 10 cm, na jedno použití, sterilní, 1 balení (10 ks), pro obvod končetiny 32 – 43 cm |  |  |
| 3 ks - manžeta na DK, rozměr 86 x 11 cm, kónická, pro opakované použití, silikonová duše, pro obvod končetiny 69 – 79 cm |  |  |
| 3 ks - manžeta na HK, rozměr 46 x 11 cm, kónická, pro opakované použití, silikonová duše, pro obvod končetiny 32 – 43 cm |  |  |
| 3 ks - manžeta na HK, rozměr 46 x 8,5 cm, pro opakované použití, silikonová duše, pro obvod končetiny 32 – 43 cm |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.